常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）自救互救科普救治培训模型及教具采购项目

项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0118

采 购 人：常州市第三人民医院

采购代理机构：常州市城投建设工程招标有限公司

- 目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

- 第一章   投标邀请

项目概况

常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）自救互救科普救治培训模型及教具采购项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”自行免费下载获取招标文件，并于2024年5月22日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320400-CTZB-G2024-0118

2.项目名称：常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）自救互救科普救治培训模型及教具采购项目

3.项目预算金额：342万元

4.项目最高限价（如有）：342万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 自救互救科普救治培训模型及教具 | 342 | 1批 | 具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

6.合同履行期限：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年4月28日至2024年5月8日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”。

3.方式：投标人自行免费下载招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年5月22日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州市第三人民医院

地    址：常州市兰陵北路300号

联系方式：沈先生 0519-86960076

2.采购代理机构信息

名    称：常州市城投建设工程招标有限公司

地    址：常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼

联系方式：0519-81580101

3.项目联系方式

项目联系人：朱雯

电      话：0519-81580152  81580191  81580192（转分机号6021）

- 第二章   投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目01包为非单一产品采购项目，核心产品为：急救情景化教学培训设备。 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_________； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ■不需要 □需要 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2024年5月9日11点00分（北京时间）前以书面形式提交或传真至常州市城投建设工程招标有限公司。传真：0519-81580105，邮箱：czctzb@163.com。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：技术部； 联系电话：0519-81580152 81580191 81580192（转分机号6034）； 通讯地址：常州市城投建设工程招标有限公司（常州市新北区通江中路396号中创大厦4楼）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 成交供应商须按其成交金额的0.8%计算并支付代理费。代理费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 （3）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至常州市城投建设工程招标有限公司账户。 收款单位：常州市城投建设工程招标有限公司 开户银行：中国建设银行常州大成苑支行 银行账号：32001624236052500905 |

投标人须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / |  |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标，投标人不得为联合体。 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

- 第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

- 二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 31 |  |  |
| 2.1 | 项目设计方案 | 8 | 根据设计方案内容的完整性及设计的实用和功能性、安全性、美学艺术性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有序的将所有产品进行组合，摆放，整体现场设计等。投标人需提供该项目符合现场应用的设计方案，每个系统所对应的区域环境改造效果图至少一张。 设计方案内容完整、场地设计合理并且具有很好的实用性和功能性同时有充分的安全考虑与措施且具备美感和艺术性，设计方案总体充分满足采购人需求的得8分； 设计方案内容较为完整、场地设计较为合理并且具有较好的实用性和功能性同时有较好的安全考虑与措施且具备较好的美感和艺术性，设计方案总体较好满足采购人需求的得6分； 设计方案内容基本完整、场地设计基本合理并且具有一定的实用性和功能性同时有一定的安全考虑与措施且具备一定的美感和艺术性，设计方案总体基本满足采购人需求的得4分； 设计方案内容不够完整、场地设计不够合理或者不够具有实用性和功能性或者安全考虑与措施不够或者不够具备美感和艺术性，设计方案总体不够满足采购人需求的得2分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 项目实施方案 | 5 | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得5分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得3分； 实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 5 | 投标人培训方案情况比较：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得5分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得3分； 培训方案不够详细具体，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.4 | 售后服务管理体系方案 | 5 | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 产品功能 | 8 | 根据各投标产品的功能完整性、专业性、技术的先进性、可行性进行评审。包括但不仅限于产品功能的覆盖范围、技术路线的先进性、可维护性和可扩展性。投标人需提供投标产品的功能模块及子模块功能说明文档、技术描述及对应的软件界面截图。 投标人提供的产品功能模块说明文档完整并且技术路线具有先进性、可维护性和可扩展性同时软件界面美观符合项目定位，投标产品总体功能充分满足采购人需求的得8分； 投标人提供的产品功能模块说明文档完整并且技术路线具有一定的先进性、可维护性和可扩展性同时软件界面美观符合项目定位，投标产品总体功能较好满足采购人需求的得6分； 投标人提供的产品功能模块说明文档不够完整并且技术路线具有一定的先进性、可维护性和可扩展性同时软件界面美观基本符合项目定位，投标产品总体功能基本满足采购人需求的得4分； 投标人提供的产品功能模块说明文档不完整或者技术路线不具有先进性、可维护性和可扩展性或者软件界面不美观不符合项目定位，不能很好满足采购人需求的得2分； 其余不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 39 |  |  |
| 3.1 | 技术参数响应 | 19 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得19分。 “四、技术要求”中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.5分；扣完为止。 | 按照招标文件中“四、技术要求”的要求提供对应证明材料，并注明对应条款供评委评判，否则评标小委员会有权视相应技术参数不响应招标要求。 |
| 3.2 | 业绩 | 5 | 提供自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）独立承担过具有类似急救科普体验、救护培训体验项目业绩，每提供一个业绩得1分，满5分。 | 提供合同扫描件 |
| 3.3 | 软件更新服务承诺 | 10 | 投标产品中的多人VR培训系统、自救互救教学体验系统、校园互动安全培训系统、急救之光交互展示系统、数字人体交互展示系统、急救情景化教学培训设备、急救多人竞赛答题系统、可视化数字控制管理系统，投标人需对其售后的二次开发及更新进行服务承诺。 投标人承诺五年内依照采购人需求无偿免费对软件进行相应的二次开发及更新的得10分； 投标人承诺三年内依照采购人需求无偿免费对软件进行相应的二次开发及更新的得6分； 投标人承诺一年内依照采购人需求无偿免费对软件进行相应的二次开发及更新的得2分； 其余不得分。 |  |
| 3.4 | 项目团队 | 3 | ①项目负责人具备高级系统分析师证书、中级及以上信息系统监理师，每提供一项得1分，最高得2分。 ②拟派项目团队成员具有中级及以上软件设计师证书，得1分。 | 提供证书扫描件及投标人2024年任意连续2个月为其缴纳社保记录。 |
| 3.5 | 政府采购政策功能性得分 | 2 | 投标主要产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得1分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得1分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心（含常州市医疗急救中心）自救互救科普救治培训模型及教具采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起 诉。一旦出现侵权，一律由供应商承担全部责任。同时，供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 主要配置 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 固定搬运培训单元 | 闭合性骨折固定搬运模型 （含4个培训用出诊药箱、4个培训用创伤包、100个三角巾、200个弹性绷带、20个旋压式止血带） | 1 |
|  |  | 培训用电动车载担架 | 1 |
|  |  | 培训用脊柱板担架 | 2 |
|  |  | 培训用碳纤维铲式担架 | 2 |
|  |  | 培训用牵引固定套装（含1台人体骨骼模型、2个培训用解救套、8根托马斯牵引夹板、2根双根牵引夹板、20个可塑夹板、4个真空夹板、8个骨盆固定带、10个颈托、1个半头盔、1个全头盔） | 1 |
| 2 | 自救互救培训单元 | 培训用多参数除颤监护仪 | 3 |
|  |  | 多人VR培训系统 | 1 |
|  |  | 自救互救教学体验系统 （海姆立克、急救创伤、心肺复苏） | 1 |
|  |  | 校园互动安全培训系统 （校园安全、交通事故、涉水、触电、消防、虚拟灭火、运动与健康） | 1 |
| - 3 | 急救培训可视化设施 | 急救之光交互展示系统 | 1 |
|  |  | 数字人体交互展示系统 | 1 |
|  |  | 急救情景化教学培训设备 | 1 |
|  |  | 急救多人竞赛答题系统 | 1 |
|  |  | 可视化数字控制管理系统 | 1 |
| - 4 | AED训练器 |  | 20 |

四、技术要求

（一）总体要求

自救互救科普救治培训教具可用于公众自救互救科普培训时使用，设备配置单元包括固定搬运培训单元及自救互救培训单元，满足社会化人员自救互救科普培训课程要求。可视化设施包括急救之光交互展示系统、数字人体交互展示系统、急救情景化教学培训设备、急救多人竞赛答题系统、可视化数字控制管理系统五个部分组成，可满足多人急救情景教学、急救主题文化宣传等不同需要。

（二）固定搬运培训单元

1、配置要求：固定搬运培训单元配置包括闭合性骨折固定搬运模型1套、培训用电动车载担架1套、培训用脊柱板担架2套、培训用碳纤维铲式担架2套、培训用牵引固定套装1套、满足固定搬运培训需要。

2、技术要求

| 产品名称 | 配置清单 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 固定搬运培训单元 | 闭合性骨折固定搬运模型 | ①可进行闭合性四肢骨折固定急救训练，模型的右前臂有一处上端尺桡骨闭合性骨折，可触及骨折断端，成角畸形，骨摩擦感，可以配套使用所有的骨折支具； ②模型颈部带有电子感应装置，能够感应颈部抬高的角度，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，即有感应器报警； ③配置4个培训用出诊药箱、4个培训用创伤包、100个三角巾、200个弹性绷带、20个旋压式止血带。 |
|  | 培训用电动车载担架 | ①采用电力驱动升降，匀速升降，在任意高度停留时可缓冲减震，具备手动泄压装置； ②具备传感器触键，不需要外力操作其他开关，配有充电装置和警示灯，在能见度低的环境下提高安全性； ③床垫材料PVC双面弹性革，热汤工艺，防水性好，耐脏，舒适性好，床垫海绵高密度记忆海绵，海绵弹性好，不容易变形。 |
|  | 培训用脊柱板担架 | 碳纤维管，每个把手处进行了加厚处理，重量≤6.5kg，可承受≥500kg的重量而不发生断裂，可以让X光、MRI、CT穿透，效果佳，可方便患者进行放射检查 |
|  | 培训用碳纤维铲式担架 | ①碳纤维材质，重量≤4kg,担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分。最大可载重≥260kg； ②固定带为尼龙材料制成，配有防锈及抗腐蚀的快速固定锁扣，担架脚部端采用窄框架结构，X光，CT,核磁共振可穿透，耐温≥-40℃至 180℃。 |
|  | 培训用牵引固定套装 | - ①套装包括1台人体骨骼模型、2个培训用解救套、8根托马斯牵引夹板、2根双根牵引夹板、20个可塑夹板、4个真空夹板、8个骨盆固定带、10个颈托、1个半头盔、1个全头盔②人体骨骼模型要求：高度≥180CM，手臂和腿部可拆卸。显示神经分支、脊椎动脉和腰椎间盘等，头颅含可活动的下巴、可移动的头颅盖、骨缝线和三颗可取下的下牙。用PVC制成，可水洗，不破碎； ③其余设备可用于不同部位骨折的牵引固定或保护，满足创伤生命支持课程设备要求。 |

（三）自救互救培训单元

1、配置要求：自救互救培训单元配置包括多人VR培训系统1套、自救互救教学体验系统1套、培训用多参数除颤监护仪3套、校园互动安全培训系统1套，满足社会化自救互救培训需要。

2、技术要求

| 产品名称 | 配置清单 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 自救互救培训单元 | 培训用多参数除颤监护仪 | ①具备监护、自动除颤（AED）、手动除颤和同步电复律功能，屏幕制式：尺寸⩾7.0英寸、彩色屏幕，可同屏显示⩾4道波形，具备屏幕快照功能、截取事件时间⩾18秒，阻抗呼吸描记（RESP），显示呼吸频率数值、阻抗波形等信息，呼吸频率范围：2-150bpm和无呼吸； ②除颤波形：双相波，最大能量⩽300J，能量档位⩾20档；最小起始能量1J，具备成人/儿童一体化体外除颤手柄，手柄具备打印按钮，除颤模式下可预设以手动除颤模式启动或以自动除颤（AED）模式启动； ③具备3/5导ECG监护功能，⩾3种模式（成人、儿童、新生儿），具备12导ECG监护功能，采集和显示12导联ECG，可生成12导联快照，以 4x3 Standard 或 Cabrera 格式打印 12 导联ECG； ④电池：可充电锂电池，满电情况下最大能量除颤⩾100次，监护⩾4小时，电池上具备剩余工作时长显示； ⑤起搏功能具备起搏暂停功能（起搏模式下具有4:1功能，即按照设置的起搏率的1/4发送起搏电刺激，在3/4的未发送起搏电流的期间观察患者真实心率），起搏率及起搏电流步进⩽2ppm/mA ⑥具备血氧饱和度（SpO2）、无创血压（NIBP）、呼气末二氧化碳（EtCO2）等生命体征监测功能 ⑦具备CPR实时反馈功能，能实时显示按压深度和频率具体数值； ⑧具备USB数据读取/导出功能，方便患者数据收集，机身最大内存⩾2G； |
|  | 多人VR培训系统 | （一）软件功能要求 1.系统需要采用实时的计算和通信技术以支持多用户虚拟现实环境，允许多个用户同时在同一虚拟空间中进行交互和合作； 2.人机交互方式：体验者配戴VR头盔，使用VR手柄进行交互； 3.系统包括地震逃生体验、办公场所火灾逃生体验、直梯坠落体验、扶梯安全体验、溺水体验、厨房安全隐患排查、家庭用电安全隐患排查体验、预防踩踏体验、公交车火灾逃生体验9个功能； (1)地震逃生体验模块 ①地震场景模拟：通过虚拟现实技术，系统能够创建高度真实的地震场景，使用户感觉自己置身于真实的紧急情境中。这种身临其境的体验有助于提高用户对地震逃生的紧迫感和真实感，增加培训的效果 ②紧急情况应对模拟： 系统可以模拟逃生过程中可能出现的意外和紧急情况，如火灾、道路阻塞等，帮助用户提前做好相应准备和应对措施，提高其在真实地震中的应变能力。 摇晃感受：系统能够模拟地震来临前的摇晃感觉，使用户在虚拟环境中产生真实的体验。 ③多样化的场景：系统能够模拟不同强度和类型的地震场景，包括室内和室外、不同建筑结构等，以确保用户能够面对各种复杂情况时做出正确的决策。 ④交互性：系统拥有良好的交互性，用户可以通过手柄或其他控制设备，自由选择路线进行逃生，系统需给出详细的指导说明。 ⑤视觉效果：系统可以呈现出逼真的视觉效果，如真实的摇晃速度、掉落的物品等，以增强用户的沉浸感。 (2)办公场所火灾逃生体验模块 ①真实场景模拟：通过虚拟现实技术，系统可以模拟真实的办公场所火灾场景，包括火源、烟雾、火势蔓延等，使用户能够在虚拟环境中感受到逼真的火灾情境。 ②个性化逃生路径规划：系统可以根据办公场所的具体布局和用户所处位置，为用户提供逃生路径规划，增强其在火灾中正确决策的能力。 ③实时火势模拟：系统能够实时模拟火势的发展过程，根据用户的行动和环境条件动态调整火源位置、烟雾密度等因素，使用户感受到真实的火灾发展情况。 ④紧急设备使用模拟： 模拟火灾逃生设备的使用，包括灭火器、紧急通道等，让用户学习正确的使用方法，提高其在紧急情况下的应对能力。 ⑤安全指导和实时反馈： 系统提供有关火灾逃生的安全指导，同时通过实时反馈分析用户的行动，指导其采取正确的逃生措施。反馈可以包括逃生速度、逃生路径选择等方面的评估。 ⑥环境互动性： 用户可以与虚拟环境进行互动，例如使用紧急逃生设备、与其他虚拟人物进行沟通等。这有助于提高用户在紧急情况下的冷静应对能力。 (3)直梯坠落体验模块 ①直梯模拟：VR直梯坠落系统可以模拟真实直梯的场景，以便用户有更加真实的体验。 ②坠落感受：VR直梯坠落系统能够模拟坠落时的重力和速度，使用户在虚拟环境中产生真实的坠落感受。 ③多样化的场景：VR直梯坠落系统可以提供多样化的坠落场景，如高楼、峭壁等，以满足不同用户的需求。 ④交互性：VR直梯坠落系统拥有良好的交互性，用户可以通过手柄或其他控制设备，自由选择坠落路线和速度等参数。 ⑤安全保护：VR直梯坠落系统在坠落过程中，会对用户进行安全保护，如限制最大下落速度、预留减速缓冲区等，确保用户的安全。 ⑥视觉效果：VR直梯坠落系统可以呈现出逼真的视觉效果，如真实的坠落速度、风景画面等，以增强用户的沉浸感。 (4)扶梯安全体验模块 ①扶梯场景模拟：系统需要模拟真实扶梯的各种场景，如上下行、转弯等，以便于用户有更加真实的体验。 ②学习如何正确站立、保持平衡。 ③学习如何正确使用扶手。 ④学习如何避免身体、衣着或行李等物品被卡住。 ⑤学习如何应对突然停电或紧急情况。 (5)溺水体验模块 ①场景模拟：VR溺水体验系统可以模拟真实的水下场景，如海洋、湖泊等，以营造出真实的溺水场景。 ②水质感受：VR溺水体验系统需要模拟水的物理特性，如流动、透明度等，以增强视觉效果和真实感。 ③水下声音：VR溺水体验系统需要具有逼真的水下声音效果，如鱼群的声音、海浪声等，以增强用户的沉浸感。 ④视觉效果：VR溺水体验系统可以呈现出逼真的视觉效果，如真实的水下动态、海底景色等，以增强用户的沉浸感。 ⑤呼吸感受：VR溺水体验系统需要模拟呼吸感受，使用户在虚拟环境中产生真实的呼吸感受。 ⑥交互性：VR溺水体验系统需要具有良好的交互性，用户可以通过手柄或其他控制设备，自由选择游泳路线和速度等参数。 ⑦安全保护：VR溺水体验系统在游泳过程中，会对用户进行安全保护，如限制最大游泳深度、预留上浮缓冲区等，确保用户的安全。 ⑧模拟各种会造成溺水的事件（如：游泳时突然腿抽筋等）。 ⑨使体验者提高对溺水突发状况的处理能力。 (6)厨房安全隐患排查模块 ①系统需模拟真实存在安全隐患的厨房场景，在VR场景中，确定可能存在的安全隐患，如刀具、明火、燃气泄漏等。 ②模拟会在厨房出现的各种安全隐患（如煤气泄露等）。 ③让体验者完整的参与到模拟事件中。 (7)家庭用电安全隐患排查体验模块 ①系统需模拟真实存在用电安全隐患的家庭场景。 ②模拟会在家中出现的各种用电安全隐患（如电压过载）。 ③安全指导：为用户提供安全指南和建议，以帮助他们更好地理解家庭用电安全问题，发现并消除安全隐患。 (8)预防踩踏体验模块 ①场景模拟：VR预防踩踏系统可以根据不同的场所，如体育场馆、演唱会等场所，设计出逼真的虚拟场景。 ②事件模拟：模拟容易发生群体性踩踏事故的过程（如拥挤场所推搡等）。 ③人流仿真：系统可以通过计算机算法，模拟出大规模人群的移动、排队和聚集等行为，并对人流进行分析和预测。 ④预警提示：当系统检测到潜在的安全风险时，会自动向操作者发送警报信息，以便及时采取措施避免踩踏事件的发生。 (9)公交车火灾逃生体验模块 ①系统需模拟仿真的公交车场景，在其中模拟公交车火灾的情况。 ②火灾模拟：系统可以通过计算机算法，模拟出公交车内部的火灾情况，并根据不同的燃料、条件和时间等因素进行多种情况模拟。 ③逃生训练：使用者可通过虚拟现实设备进行公交车内部的逃生训练，学习如何使用紧急装置和救生工具等，以及如何正确、快速地撤离车厢。 ④紧急指令提示：当系统检测到火灾时，会向操作者发送紧急指令提示，以便及时采取相应措施并避免危险。 （二）硬件配套 - 1.VR设备（2套） - 单眼2,160 x 2,160，双目4320 x 2160 分辨率，≥90Hz刷新率； - ≥105视场角；62-72mm无级电动瞳距调节；眼睛跟踪；手势识别； - 脸部跟踪；支持wifi6.0；配置手柄，压缩感知振感。 - 2.工作站（2套） - CPU：不低于13代酷睿I7； - 内存:≥32G； - 硬盘:≥500G固态硬盘； - 显卡：独立显卡，RTX4060及以上，≥8G显存； 3.环境改造 需要满足两名体验者同时进行体验，区域内实现WIFI覆盖，区域体验面积≥2*3平方米。 |
|  | 自救互救教学体验系统 （海姆立克、急救创伤、心肺复苏） | （一）海姆立克 1、软件功能要求 1）系统支持播放急救案例视频，帮助学员更好地理解如何在现实情境中进行气道异物梗阻； 2）教师授课中心配有：视频教案、课件教案、自定义模式； 3）提供详实的海姆立克急救方法相关课件和教学视频，以图文并茂的方式呈现基础知识和操作步骤； 4）后台管理系统能够轻松更新、编辑和添加新的教学资源，确保内容持续更新； 5）情景设定:模拟真实急救现场，通过场景设定呈现海姆立克急救方法的实际操作过程； 6）利用图文描述和虚拟演示，向学生展示正确的急救操作流程； 实现课程管理功能，包括创建、编辑和删除课程，确保教学内容的灵活性。能够轻松集成新的教学资源，包括更新视频、课件资源等； 2、硬件配套 - 1）工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡GTX1050及以上 - 2）75寸高清电视（1台） - 分辨率：≥1920*1080 - 单屏清晰度：≥1080P - 响应时间：≤5MS - 端口参数：USB3.0≥1个、USB2.0≥1个、HDMI2.1≥2个、HDMI2.0≥1个； 3、环境改造： 区域内应适合安装海姆立克智慧教学一体机、高清电视、工作站、教学马甲、儿童及成人海姆立克急救方法展板，每台教学一体机占地面积约为1.1*1平方米。区域空间面积约为15平方米。 |
|  |  | （二）急救创伤 1、软件功能要求 - 1）系统能够进行创伤包扎救护理论学习；支持播放急救案例视频，帮助学员更好地理解如何在现实情境中进行创伤急救操作； - 2）教师授课中心配有：视频教案、课件教案、情景设定模式； - 3）提供详实的创伤救护方法相关课件和教学视频，以图文并茂的方式呈现基础知识和实际操作技巧； - 4）后台管理系统能够灵活更新、编辑和添加新的教学资源，确保内容时刻保持最新； - 5）情景设定:模拟真实创伤救护现场，通过场景设定呈现创伤救护方法的实际操作过程； - 6）利用图文描述和虚拟演示，向学生展示正确的急救操作流程； - 7）后台管理系统记录学生的学习进度，包括已学习的课程、观看的视频等； - 8）提供学生学习报告，以便教师和学生本人能够了解其学习状态和水平； 实现课程管理功能，包括创建、编辑和删除课程，确保教学内容的灵活性。能够轻松集成新的教学资源，包括更新视频、图文资料等； 2、硬件配套 - 1）75寸高清电视（1台） - 分辨率：≥1920*1080 - 单屏清晰度：≥1080P - 响应时间：≤5MS - 端口参数：USB3.0≥1个、USB2.0≥1个、HDMI2.1≥2个、HDMI2.0≥1个； - 2）工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡GTX1050及以上 3、环境改造 区域空间面积约为15平方米，其中包括创伤急救知识（止血包扎固定搬运）展板、创伤急救教具以及75寸高清电视以及工作站。。 |
|  |  | （三）心肺复苏 1、软件功能要求 - 1）系统支持课件、视频、急救现场情景设定培训。播放急救案例视频，帮助学员更好地理解如何在现实情境中进行心肺复苏； - 2）教师授课中心配有：视频教案、课件教案,急救情景设定； - 3）提供丰富的心肺复苏相关课件和教学视频，以图文并茂的方式呈现基础知识和技能操作； - 4）后台管理系统能够轻松更新、编辑和添加新的教学资源，确保内容始终保持最新； - 5）情景设定:模拟真实急救现场，通过场景设定呈现心肺复苏的实际操作过程； - 6）利用图文描述和虚拟演示，向学生展示正确的急救操作流程； 7）实现课程管理功能，包括创建、编辑和删除课程，确保教学内容的灵活性。能够轻松集成新的教学资源，包括更新视频、图文资料等； 2、配套硬件 - 1）75寸高清电视（1台） - 分辨率：≥1920*1080 - 单屏清晰度：≥1080P - 响应时间：≤5MS - 端口参数：USB3.0≥1个、USB2.0≥1个、HDMI2.1≥2个、HDMI2.0≥1个； - 2）工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡GTX1050及以上 3、环境改造 区域占地面积约为20平方米，包含AED设备、AED宣传知识展板、心肺复苏流程知识展板、75寸高清电视、工作站以及配套模拟人设备，每套模拟人占地约为1.2*2平方米。 |
|  | 校园互动安全培训系统 （校园安全、交通事故、触电、消防、虚拟灭火、运动与健康） | （一）校园安全模块 1、软件功能要求 - 1）系统由1个主屏显示端和2个交互客户端组成； - 2）人机交互方式：2个交互客户端采用多点触控方式； - 3）实时互动与网络功能：主屏显示端和2个交互客户端通过WebSocket进行网络通信实现互动； - 4）场景模拟与设计：创建多样化的3D校园安全场景，包括教学楼走廊楼道、教室等（投标人需提供3D场景截图2张）； - 5）多样化的3D角色：允许用户选择不同的3D角色，包括学生、教师、校园安全人员等，以便他们理解各个角色在紧急情况下的责任和行动决策； 6）抢答竞赛模式：可连接知识库管理系统，实现校园安全知识的多个题库选择、随机组卷及生成计分及历史排名、微信分享功能； 2、配套硬件 - 2.1主屏一体机（1套） - （1）显示屏参数 - ≥55寸显示屏，原装工业级A规液晶屏 - 点距 0.36*0.36MM - 物理分辨率≥1920*1080 - 背光类型 LED - 背光寿命（hrs） ≧50000小时 - 响应时间 6ms/ - （2）配置： - i5 双核四线程 CPU - 最高主频2.3GHz - 运行内存 4G DDR3 - 主板存储 128G固态硬盘 - 内置WIFI 802.11 b/g/n； - LAN接口 RTL8111E 1000M自适应； - HDMI输出接口*1、3.5MM音频输出*1；USB接口 USB2.0*2 USB3.0*2；VGA接口*1 - 独显：内存类型 标注显存配置 DDR3、内存≥2048MB； - 2.2客户端触控一体机（2台）： - （1）显示屏参数 - ≥21寸显示屏，原装工业级A规液晶屏 - 点距 0.36*0.36MM - 物理分辨率 ≥1920*1080 - 背光类型 LED - 背光寿命（hrs） ≧50000小时 - 响应时间 6ms - （2）触摸屏参数 - 触摸方式 电容触摸 - 玻璃表面强度 ≧6H - 钢化玻璃厚度 ≥3mm - 触摸屏寿命 ≧6亿次单点触摸 - 触摸精度 95%的区域定位误差≤2mm、边缘定位误差≤5mm - 支持触摸点数 10点触控 - （3）配置： - i5 双核四线程 CPU - 最高主频2.3GHz - 运行内存 4G DDR3 - 主板存储 128G固态硬盘 - 内置WIFI 802.11 b/g/n； - LAN接口 RTL8111E 1000M自适应； - HDMI输出接口*1、3.5MM音频输出*1；USB接口 USB2.0*2 USB3.0*2；VGA接口*1 - 独显：内存类型 标注显存配置 DDR3、内存≥2048MB； 3、环境改造 满足两名体验者同时进行体验，区域占地面积约为10平方米，其中包含校园安全知识展板，校园安全知识55寸互动屏幕以及两台21.5寸的互动屏幕。 |
|  |  | （二）交通事故模块 1、基本要求 - 1）影片内容：包括醉酒驾驶、疲劳驾驶、公园广场视角盲区、高速公路未系安全带、乡村小路玩手机开车、十字路口超速危害、十字路口闯红灯危害七部3D动画电影制作 ；(投标人需提供每部影片截图1张，共7张）； - 2）3D影片制作标准:影片时长不低于8分钟,最终影像需达到2K高清商业级立体影片清晰度,视频播放速率不低于30帧每秒； - 3）场景内容要求:地形模型材质制作1组,建筑及障碍物模型材质制作8-12组,环境特效设计5-8组,镜头特效设计3-5种； - 4）车辆设计:驾驶室车辆模型材质2个,主要车辆模型材质3个,次要车辆模型材质12-20个； 5）动画设计要求:司机驾驶动画5套,其它人物辅助动画6-10套,车辆撞击、翻滚、破碎等动画5套； 2、硬件和环境改造：与急救多人竞赛答题系统共用硬件和区域 |
|  |  | （三）模拟触电模块 1、软件功能要求 - 系统旨在模拟虚拟现实环境中触电情境，以帮助体验者了解触电的危险性、学习正确的急救措施，以及提高电气安全意识。 - 系统功能要求： - 1）安全性设计：系统需要具备合适的安全性设计，确保电源稳定和电路安全可靠，同时保证安全电流和安全电压的稳定输出。 - 2）触电模拟器：系统需要配备适当的触电模拟器，以模拟真实的电流传输和电击效应。 - 3）光效示意：需要连接展区墙体配置的触电光效示意模拟人，光效模拟电流的流动，可以是蓝色或白色的线条或光芒，以强调电流的存在和移动方向。 - 4）快速响应：系统应能在用户触摸模拟电源时迅速产生触电效果，以增强用户体验的逼真度。 - 5）教育性：系统应具备教育意义，向用户传授正确的触电防范知识和处理方法。 6）易于维护：系统应采用易于维护和更新的设计，以便快速解决故障问题，确保设备正常运行。 2、配套硬件 - 2.1 电路发生器参数（1个） - 工作电压：DC 1.5V；工作电流：≤50mA； - 2.2 43寸触摸一体机（1台） - 1）≥43寸原装工业级A规液晶屏 - 点距 0.36*0.36MM - 物理分辨率 ≥1920*1080 - 背光类型 LED - 背光寿命（hrs） ≧50000小时 - 响应时间 6ms - 2）触摸屏参数 - 触摸方式 电容触摸 - 玻璃表面强度 ≧6H - 钢化玻璃厚度 ≥3mm - 触摸屏寿命 ≧6亿次单点触摸 - 触摸精度 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm - 支持触摸点数 10点触控 - 3）配置： - i5 双核四线程 CPU - 最高主频2.3GHz - 运行内存 4G DDR3 - 主板存储 128G固态硬盘 - 内置WIFI 802.11 b/g/n； - LAN接口 RTL8111E 1000M自适应； - HDMI输出接口*1、3.5MM音频输出*1；USB接口 USB2.0*2 USB3.0*2；VGA接口*1 - 独显：内存类型 标注显存配置 DDR3、内存≥2048MB； 3、环境改造：区域占地面积约为10平方米，其中包括防触电知识展板、触电工作台、43寸触摸一体机以及配套触电硬件体验设备。 |
|  |  | （四）消防模块 - 1）系统旨在向用户传授消防安全知识和技能。该系统通常包含以下组成部分： - 2）系统提供结构化的消防知识课程，涵盖火灾预防、火灾应急处理、火灾逃生、火灾扑救、火灾报警、火灾应急预案、电气火灾防范、建筑物消防设施、火灾安全意识等安全内容。培养对火灾危险的认识和警惕性，学习如何在日常生活中提高火灾安全意识，预防火灾事故的发生。 3）根据不同场所的特点，学习相应的火灾安全知识，如学校、工厂、办公场所等。等方面的内容。课程内容根据用户的级别和需求进行分类，可以包括文字、图像、视频、知识问答等形式。 |
|  |  | （五）虚拟灭火模块 1、软件功能要求 - 系统由显示系统、控制系统、信号传输系统以及影音系统组成。 - 1）体验者通过手持仿真灭火器（通过电子改装），对屏幕上的3D模拟火灾场景进行灭火体验，在系统限定的时间内完成一系列灭火操作，系统提示灭火成功，未完成灭火操作的，提示灭火失败。根据不同的火灾类型，体验者要选择不同的灭火器进行灭火。真实互动体验的同时又能学习到各种灭火器的使用知识，充满乐趣。 - 2）模拟环境全部采用3D场景搭建，画面真实生动，注重体验效果。 - 3）提供不少于4个灭火体验场景，不同灭火器对应不同火情，需要正确选用灭火器材。 - 4）模拟的火场会随时间推移会越来越大，如果不能从根源扑灭则会复燃。 - 5）提供倒计时和灭火器容量限定，超过限定时间或容量则无法灭火。 - 6）提供综合性测试考核，会根据测试过程中的灭火操作对体验人员进行评分。 7）知识学习模块包含完善的灭火知识，包括灭火器使用知识和火灾分类知识。 2、配套硬件 - 2.1 灭火硬件（1套） - 金属灭火台：含信号控制开关和四个选择按钮，可以选择不同的灭火场景，并根据选择的灭火器进行信号控制，金属材料制作 - 电子虚拟灭火器：干粉、泡沫、二氧化碳、清水手提式仿真灭火器 - 感应器:检测仿真灭火器姿态 - 2.2 55寸高清电视（1台） - 分辨率：≥1920*1080 - 单屏清晰度：≥1080P - 响应时间：≤5MS - 端口参数：USB3.0≥1个、USB2.0≥1个、HDMI2.1≥2个、HDMI2.0≥1个； - 2.3 工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡GTX1050及以上 3、环境改造 区域占地面积约为10平方米，主要包含防溺水知识展板、灭火知识展板、灭火设备配套硬件、工作站以及55寸高清电视。灭火配套设备占地约为0.8*1平方米 |
|  |  | （六）运动与健康模块 1、软件功能要求 - 1）双人实时联机对战：支持2名玩家在同一虚拟环境中进行实时竞赛，享受速度与激情的碰撞。 - 2）实时数据反馈：在竞赛中实时展示玩家的速度、耗时、心率等数据。 - 3）硬件接口对接：系统需实现与骑行系统硬件平台的速度检测、心率检测、转向检测接口对接 - ①速度检测：通过串口连接，实时传输骑行距离及速度数据。 - ②心率检测：通过蓝牙技术监测玩家心率，确保健康安全的骑行。 - ③转向检测：蓝牙连接的转向检测硬件，为骑行操作提供更多维度的真实性。 - 4）写实风格设计：实现写实风格的3D场景、光影的实时渲染。（投标人需提供3D场景截图2张） - 5）知识竞赛模块：游戏化交互式学习体验，提高玩家对骑行安全及健康知识的了解 - 6）健康报告:比赛结束后提供全面的运动数据报告，包括心率、平均速度、燃烧卡路里等指标。 7）健康指导：根据体验者的运动表现提供专业的健康指导与建议。 2、配套硬件 - （1）仿真自行车平台（2套） - ▲骑行设备：配备磁阻阻力装置、运动姿态感应模块、速度传感器、转向传感器、红外心率感应模块；尺寸规格：≥170cm*100cm、速别：24速可调节变速器、脚踏：防滑脚踏、刹车前后碟刹、车架：铝合金材质、轮径：≥26英寸 空心轮毂。 - （2）55寸拼接屏（2套） - 屏幕尺寸：55寸 - 分辨率：≥1920x1080 - 双边拼缝:≤3.5mm 边缘拼缝 - 液晶类型：TFT-LCD - 散热方式：内置工业级风扇，智能温控系统; - （3）工作站（2台） - CPU：不低于13代酷睿I7； - 内存:≥32G； - 硬盘:≥500G固态硬盘； - 显卡：独立显卡，RTX4060及以上，≥8G显存； - （4）音响系统（2套） - ≥6.5寸天花同轴 - 额定功率：10W—20W - 输入方式：8Ω - 灵敏度（1m,1w）:90DB - 频响：60-20KHZ - 喇叭规格：6.5""低音+1""高音" 3、环境改造 区域占地面积约为12平方米，其中主要包括运动与健康知识展板、两台工作站、两套骑行设备以及55寸拼接屏幕。单个自行车占地约为0.5*1.5平方米。 |

（四）急救培训可视化设施

| 产品名称 | 功能模块 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 急救培训可视化设施 | 急救之光交互展示系统 | 急救之光： （一）软件功能要求 - 1.确保前端技术能够支持动态数据的展示和交互； - 2.注重展示的视觉效果，内容制作需要采用AE动画和3D场景交互形式承现；（投标人需提供软件界面截图2张）； - 3.人机交互方式采用多点触控交互； - 4.系统包括基地大事记、基地地图、急救站点介绍、荣誉板块、领导关怀、救援保障6个展示功能； - ①基地大事记：提供基地的历史重要事件和发展里程碑，以时间轴方式呈现。用户可以点击事件以获取详细信息，包括事件描述、图片和相关链接； - ②基地地图：提供基地内部的交互式地图，标明主要建筑物、展示区域、紧急设施等。用户可以使用手势缩放、拖动等方式浏览地图，并点击标记以获得建筑物或区域的详细信息； - ③急救站点介绍：列出基地周边的急救站点和医疗设施，包括名称、地址、联系信息和开放时间。提供导航功能，帮助用户快速找到周边急救资源； - ④荣誉板块：介绍基地内急救中心先进员工和最美急救人的荣誉信息。提供他们的事迹、照片以及相关荣誉证书等； - ⑤领导关怀：显示领导莅临中心指导工作的影像图片。将签到处和留言处的照片显示在这个板块上，突显领导对基地工作的关注和支持； ⑥救援保障： 提供玉溪急救培训基地的救援保障服务的整体概述。包括急救中心的使命、目标，以及其在紧急情况下提供的支持和服务； （二）配套设备 1.2*4拼接屏（1套） - 屏幕尺寸：55寸 - 分辨率：≥1920x1080 - 双边拼缝:≤3.5mm 边缘拼缝 - 液晶类型：TFT-LCD - 散热方式：内置工业级风扇，智能温控系统; 红外触摸框 透光率：100%透光率为100%（无玻璃） 触控物理分辨率：4096×4096 触控点识别：触控点：10点 响应速度：单点落笔时≦7ms 接口：USB2.0HID模式 2.拼接器 （1台） 输入最大支持7680*2160@60Hz，向下兼容。输出最大单路支持1920x1080@60Hz（输出支持多种标准分辨率）。 3.音响 （1套） - ≥6.5寸天花同轴 - 额定功率：20W—100W - 输入方式：8Ω - 灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB - 频响：60-20KHZ - 喇叭规格：6.5""低音+1""高音" （三）环境改造：区域占地面积约为24平方米，包含2*4 55寸拼接屏、工作站以及音响相关设备。同时还包括设备急救展示展板，急救硬件设备展示、急救设备发展历程展板和急救设备岛模块。 |
|  |  | 人脸识别培训签到系统 （一）软件功能要求 - 1.网络化访客信息管理:访客信息管理系统采用网络连接方式，访客数据能通过网络连接后台服务器来完成，由服务器统一管理、登记客户数据，保证数据有较高的安全性和可靠性。 - 2.人脸抓拍主机：摄像机连接到人脸抓拍主机，将处理摄像机拍摄到的人脸图像，并将人脸数据传输到3.后端的系统服务器； - 4.访客人数显示：访客历史累计人数显示在系统屏幕上面，同时显示屏有相应动画效果展示； 5.图像管理：可对某些图像首页置顶，具备删除无用图像功能； （二）配套设备 - 1.32寸触摸一体机（1台） - ≥32寸原装工业级A规液晶屏 - 点距 0.36*0.36MM - 物理分辨率 ≥1920*1080 - 背光类型 LED - 背光寿命（hrs） ≧50000小时 - 响应时间 6ms - 2.USB摄像头（1个） - 嵌入式400万2K高清带麦克风USB免驱外接式 （三）环境改造：区域占地面积约为2平方米，主要包括人脸签到设备、嵌入式摄像头。 |
|  |  | 急救主题文化显示端 （一）软件功能要求 满足播放急救文化主题宣传片硬件要求 （二）配套设备 - 1.LED屏幕（1套） - 1.像素点间距：≤2.0mm±0.05mm； 显示尺寸：≥3.84m*2.08m=7.99㎡ 2.显示屏亮度：≥800cd/m2； ▲刷新率：≥3840Hz； 对比度：≥8000:1； ▲3.爬电距离：符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备标准对设备进行机械强度试验要求，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥7.0mm； 4.电气间隙：对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品； ▲5.防信号远程窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 6.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 7.TPM安全芯片：支持TPM安全芯片，能有效地保护PC、防止非法用户访问；AMT主动管理技术，即使系统崩溃也能进行远程技术支持和维护； 8.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZS CISPR 32:2015的A类电磁兼容性等级认证； ▲9.以上标识“▲”的技术参数提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”或“ilac-MRA”或“CMA”标志及加盖LED显示屏生产企业公章的检测报告复印件，为防止供应商虚假应标，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告原件查验，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 - 2.工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡GTX1050及以上 - 3.视频控制器（1台） - 视频输入接口： HDMI接口*1，HDMI 1.4 标准，最高支持3840 x 2160@30Hz分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4。 - CVBS BNC 接口*1，PAL/NTSC 视频输入，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率。 - 音频输入接口 ：3.5mm 音频接口*1，独立音频输入。3.5mm 音频接口*1，独立音频输出。 - 控制接口： USB（Type B，方口）接口*1，连接控制 PC。 - 配置 HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB 输入接口，适配多种输入信号源； - 配置 1 路 HDMI 监控接口，实时监看 LED 大屏显示画面； - 内置多种常见输入分辨率，支持分辨率自定义设置； - 4.音响 （1套） - ≥6.5寸天花同轴 - 额定功率：20W—100W - 输入方式：8Ω - 灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB - 频响：60-20KHZ - 喇叭规格：6.5""低音+1""高音" - （三）环境改造：区域占地面积约为28平方米，区域内主要包含120急救大数据展板、前言展板，LED显示屏、音响、工作站以及急救明星展示板块 |
|  | 数字人体交互展示系统 | 人体奥秘 （一）软件功能要求 - 人体奥秘通过三维可交互人体数字演示人体结构，使体验者更好增进医学知识，了解与急救相关的人体解剖及生理基础知识。 - 1.人体血液循环系统:使体验者了解掌握人体血液循环系统及主要静动脉血管位置及分布。 - 2.骨骼和肌肉系统:使体验者了解掌握身体骨骼的结构、骨骼的数量、骨骼构成的方式、关节、肌肉、类型以及这些因素如何使人体产生物理运动。 - 3.腹腔主要脏器系统:使体验者了解掌握人体腹腔中主要的脏器器官及其位置和功能。 4.提供止血按压位置测试交互模块:用于演示及测试主要指压止血法的按压血管及位置。 （二）配套设备 - 55寸立式触摸一体机（1台） - 1. ≥55寸原装工业级A规液晶屏 - 点距 0.36*0.36MM - 物理分辨率 ≥1920*1080 - 背光类型 LED - 背光寿命（hrs） ≧50000小时 - 响应时间 6ms - 2.触摸屏参数： - 触摸方式 电容触摸 - 玻璃表面强度 ≧6H - 钢化玻璃厚度 ≥3mm - 触摸屏寿命 ≧6亿次单点触摸 - 触摸精度 95%的区域定位误差≤2mm、边缘定位误差≤5mm - 支持触摸点数 10点触控 - 3.配置： - i5 双核四线程 CPU - 最高主频2.3GHz - 运行内存 4G DDR3 - 主板存储 128G固态硬盘 - 内置WIFI 802.11 b/g/n； - LAN接口 RTL8111E 1000M自适应； - HDMI输出接口*1、3.5MM音频输出*1；USB接口 USB2.0*2 USB3.0*2；VGA接口*1 - 独显：内存类型 标注显存配置 DDR3、内存≥2048MB； （三）环境改造：区域占地面积约为4平方米，主要包含人体结构知识展板、以及55寸立式触摸查询机。 |
|  |  | 瀑布流查询 （一）软件功能要求 - 1.海姆立克救护技能： 详细解释和演示海姆立克急救方法，使用户能够在突发状况下正确施救，提高生存率； - 2.心肺复苏（CPR）培训： 提供CPR的基本原理和步骤，包括成人和儿童急救，以便用户能够在紧急情况下执行有效的心肺复苏； - 3.止血包扎技能： 深入讲解不同伤口类型的处理方法，教授正确的止血包扎技巧，帮助用户在伤势发生时迅速采取措施； - 4.固定搬运指南： 提供安全、科学的患者固定和搬运方法，以减少次生伤害，并详细介绍应对各种伤势的最佳搬运方式； - 5.健康与安全常识： 涵盖日常生活中常用的安全知识，包括防范措施、危险信号识别等，帮助用户提高生活中的安全意识； - 6.实用案例分析： 提供实际急救案例，帮助用户通过模拟情境更好地理解和应用急救知识； - 7.互动学习模块： 包含问答、测试等互动元素，以促使用户更深入地学习和掌握急救技能； - 8.AED使用： 提供关于自动体外除颤器（AED）的使用方法的图文、视频教程，包括正确放置电极、连接AED等步骤； - 9.急救电话拨打： 提供关于如何正确拨打急救电话的指导，包括不同国家或地区的紧急救援号码； - 10.急救生存链： 展示急救生存链的图文解释和视频演示，包括早期发现、早期CPR、早期除颤、专业急救和医院治疗等环节； - 11.急救设备视频教学（视频素材由中心提供）; 视频演示急救设备的正确使用方法，例如AED的操作、急救包的应用等; （二）配套设备 - 1.瀑布流互动系统（1套） - 整屏分辨率：≥5760*1080； - 触摸：触摸采用红外10触摸 ； - 2.工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I7 - 内存：≥8G - 硬盘：≥512G固态硬盘 - 显卡：独立显卡，GTX2080及以上 - 3.拼控器（1台） - 输入信号： - DB15接口，绑定1路3.5音频接口； - 支持640x480/85HZ至1920x1200/60HZ。 - HDMI信号HDMI1.3（支持HDCP1.2和DVI1.0），HDMI内嵌音频； - HDMI输出接口2-25路HDMI输出（HDMI1.3和DVI1.0可选）； - 分 辨 率1920x1080@60HZ 至1024*768@60Hz、1280x720@60HZ可选。 - 4.音响系统（1套） - ≥6.5寸天花同轴 - 额定功率：20W—100W - 输入方式：8Ω - 灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB - 频响：60-20KHZ - 喇叭规格：6.5""低音+1""高音" （三）环境改造：区域内占地面积约为1平方米，包括瀑布流显示系统、工作站以及音响等设备。 |
|  | 急救情景化教学培训设备 | （一）软件功能要求 使用户可以在一个特殊设计的空间中体验到真实的急救情景。方便体验者进行实际操作演练，了解不同的急救场景和处理技巧，从而提高其应对紧急情况的能力和水平。通过使用VR虚拟现实，利用高分辨率的立体成像技术、计算机图形图像处理技术（视觉仿真）；高保真声场还原技术（听觉仿真）构建沉浸式情景化病例模拟训练系统，满足硬件CAVE系统的需要；实现专业案例的场景模拟以及科普场景的体验。 系统需由CAVE主系统、PAD端监护仪模拟器系统、教师控制端系统、病例案例库后台管理系统四个子系统组成： 1、CAVE主系统设计 1）体征展现：通过图片，视频的方式，结合音效/配音，展示伤患的体征。 2）体格检查展现：通过图片，视频的方式，结合音效/配音，展示伤患的体格检查结果。 3）监护设备展现：通过模拟监护设备界面，展现各项生命体征。包括但不限于心电监护设备（参数包括监护心电图波形、Spo2波形，ETCO2波形，血压）。 4）器械检查展现：通过图片，视频的方式，结合音效/配音，展示伤患的体征。包括但不限于B超，12导联心电图图片，检查报告等。 5）急救效果的展现：通过图片，视频的方式，结合音效/配音，展示急救后伤患可能出现的结果，包括结果改善，或结果恶化。 6）外部干扰效果的展现：通过图片，视频的方式，结合音效/配音，展示环境变化，人为干扰等因素。 7）考核结果评价展示：通过导师评价的结果，展现到大屏幕上，供分析总结。 8）便携式移动多媒体展示端：以上所有展示均可以在移动设备上展现。 9）电话指导模块：用声音展现呼救方病情或环境情况（急症，创伤，急产，心脏骤停，群伤情境）。 10）舞台特效要求：系统需设计外部舞台特效控制系统接口，可根据剧情进行舞台氛围营造，舞台特效包括闪电、强风、3D环绕音效等。 11）人机交互要求：系统需设计人机交互接口，可接收人机交互指令与体验者进行人机互动。 12）教学资源数据网络化管理要求：需支持数据联网功能，通过服务端接口访问网络数据，系统使用的所有数据信息均来源于服务器中【急救知识主题数据仓库】-【情景化病例模拟训练子数据仓库】，并由【病例案例库后台管理系统】统一进行管理。 13）多通道同步要求：系统设计上需要选用成熟可靠的多通道同步网络机制保证各通道画面的帧同步，同步信号包括渲染相关信号和仿真数据。 14）并行计算集群设计要求：为适应更复杂三维场景实时渲染要求，系统设计上需支持由多台高性能联网电脑组成并行计算集群系统，并可根据需求进行扩展。 15）空间位置跟踪设备接口要求：系统在设计上需要预留空间位置跟踪设备开发接口，为未来与其他虚拟现实设备如数据头盔、立体眼镜、数据手套等功能扩展提供技术支持。 2、教师控制端系统设计 1）导师可根据病情或场景变化需要实时设置以上多媒体展示内容 2）导师可以预设案例，由电脑按照时间节点自动运行案例。 3）导师可以按照学员操作的步骤或者结果进行实时记录（点选预先设置的操作项目）,最后自动生成流水记录以及考核结果。 4）群伤分诊控制端：由导师推送场景和病例，后续可以增加伤者 5）操作系统要求：系统需支持Android操作系统，可运行于Android操作系统的平板上。 6）教学资源数据网络化管理要求 7）需支持数据联网功能，通过服务端接口访问网络数据，系统使用的所有数据信息均来源于服务器中【急救知识主题数据仓库】-【情景化病例模拟训练子数据仓库】，并由【病例案例库后台管理系统】统一进行管理 3、PAD端监护仪模拟器系统设计 1）监护心电图模拟：提供Hyperkal.、Ischemia、Long QT、Inf.AMI、LBBB、RBBB、Atrial tachycardia、SVT、Junctional、Atrial fib.、Atrial flutter、1st degree AVB、2nd degree AVB#1、2nd degree AVB#2、3rd degree AVB、Idioventricular、VT Type 1、VT Type 2、Torsade de Pointes、VF、Asystole、Pacemaker、Sinus等多种心电图曲线模拟。可接收教师控制端指令可根据设定的时间和变化曲率进行状态变化。可根据设定的报警限实时报警； 2）SpO2体征模拟：可接收教师控制端指令，可根据设定的时间和变化曲率进行状态变化，可根据设定的报警限实时报警； 3）ETCO2体征模拟：可接收教师控制端指令，可根据设定的时间和变化曲率进行状态变化，可根据设定的报警限实时报警； 4）BP体征模拟：可接收教师控制端指令，可展现测量血压的数值变化过程并结果呈现。 5）可播放或回放由教师控制端发送的案例体征媒体数据； 6）可读取服务器端预定制的教学方案自动进行病人体征变化模拟； 7）操作系统要求：系统需支持Android操作系统，可运行于Android操作系统的平板上； 8）教学资源数据网络化管理要求:通过服务端接口访问网络数据，系统使用的所有数据信息均来源于服务器中【急救知识主题数据仓库】-【情景化病例模拟训练子数据仓库】，并由【病例案例库后台管理系统】统一进行管理 4、病例案例库后台管理系统设计 1）实现CAVE主系统、教师控制端、PAD端监控仪模拟器系统所用数据的网络化维护管理； 2）教学方案的创建、编辑等管理功能； 3）案例库的创建、编辑等管理功能； 4）培训学员信息维护管理； 5）训练与考核培训过程数据及成绩管理； 6）操作系统要求：系统运行于Window Server服务器操作系统； 7）教学资源数据网络化管理要求:需提供服务端接口供前端应用程序访问网络数据，前端应用程序使用的所有数据信息均本系统统一进行管理。 5、自然灾害避险沉浸式模拟体验模块 自然灾害避险沉浸式模拟体验模块是一种基于沉浸式虚拟体验空间的虚拟现实技术应用，让体验者能够身临其境地体验各种自然灾害情景，并学习如何应对和避险的模块。该模块的设计目的是提高用户对自然灾害的认知和理解，培养应对自然灾害的能力和技能； 1）多种自然灾害场景：模块中需要提供多种常见的自然灾害场景，包括地震、洪水、火灾、暴雨雷电等。用户可以选择不同的场景进行体验和学习； 2）逼真的环境模拟：模块通过逼真的3D场景、特效和声音效果，再现真实的自然灾害环境，让用户感受到真实的灾害情景和威力； 3）应急避险技能演练：模块提供应急避险技能的演练和实践，用户可以在虚拟环境中学习和模拟如何正确应对自然灾害，如逃生、寻找避难所、灭火等； 4）交互式体验：模块提供交互式的体验，用户可以通过手柄设备与虚拟环境进行互动，模拟真实的操作和应对情况； 5）学习资源和提示：模块需要提供相关的学习资源和提示，如灾害知识、求生技巧、应急预案等。用户可以随时查看和学习，提高对自然灾害的认知和了解； 6）实时反馈和评估：模块需要提供实时的反馈和评估功能，根据用户的表现和操作，给予相应的评价和建议。这有助于用户及时纠正错误和改进应对策略； 7）数据记录和分析：模块需要记录用户的体验数据和操作记录，管理员或教师可以根据这些数据进行分析和评估，了解用户的学习情况和进展； 8）通过自然灾害避险沉浸式模拟体验模块，体验者可以在虚拟环境中体验各种自然灾害情景，学习灾害知识和应对技能，提高应对自然灾害的能力和自救能力。 （二）配套设备 - 1.室内高清P2.5LED显示屏（1套） - ▲像素点间距：≤2.5mm±0.05mm； - 显示尺寸：≥7.04m*2.72m+5.44m*2面*2.72m=48.74㎡ 2.显示屏亮度：≥800cd/m2； ▲刷新率：≥3840Hz； 对比度：≥8000:1； ▲3.爬电距离：符合GB 4943.1-2022音视频、信息技术和通信技术设备标准对设备进行机械强度试验要求，绝缘穿透距离≥0.4mm，外部爬电距离≥7.0mm； 4.电气间隙：对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品； ▲5.防信号远程窃密：具有良好的抗还原性能，具有良好的覆盖性，实现无缝干扰，覆盖范围广，从9.9KHz—1.2GHz，抑制传导辐射，对视频信息无二次转发与加强作用； 6.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常； 7.TPM安全芯片：支持TPM安全芯片，能有效地保护PC、防止非法用户访问；AMT主动管理技术，即使系统崩溃也能进行远程技术支持和维护； 8.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZS CISPR 32:2015的A类电磁兼容性等级认证； ▲9.以上标识“▲”的技术参数提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”或“ilac-MRA”或“CMA”标志及加盖LED显示屏生产企业公章的检测报告复印件，为防止供应商虚假应标，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告原件查验，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 2.视频处理器平台（1台） 设备支持不少于32路信号输入，不少于40网口输出； ▲1.支持 Linux/Windows/MAC OS/Android/中标麒麟(NeoKylin) /银河麒麟(Kyiin)/优麒麟(Ubuntu Kylin) /麒麟信安(Kylinsec) /凝思磐石/鸿蒙/UOS/龊鹏等操作系统终端对设备进行可视化管控；支持多台管控终端设备跨系统平台协同管理； 2.用Crossbar架构 ，单路高清信号串行带宽为25Gbps，每路输出通道彼此独立，传输信号互不影响； 3.支持4096X2160@60Hz分辨率信号并向下兼容，音视频处理平台内部不进行任何抽帧，满帧输出至显示设备； 4.支持信号开窗时自动吸附窗口便捷/逻辑子屏边界，双击窗口自适应放大至逻辑子屏，双击标题栏放大至全屏，免去手动对齐过程，支持图层顺序调整，一键锁定大屏全部窗口，一键清空大屏功能； 5.低延时：输入输出延时≤2ms 。图像开窗响应速度≤2ms。场景调取响应速度≤2ms； ▲6.支持视频窗口和随路音频设置统一保存为音视频混合场景，可随时调用、轮巡，达到音视频同步切换效果，混合场景支持断电后上电自动恢复；支持不少于200000个单屏场景和不少于200000个全局场景，场景预设和预案调用可无 缝切换；支持20000个矩阵预案的保存管理；支持20000个拼接预案的保存管理；场景调取响应速度≤3ms; 场景切换支持淡入淡出、直切效果； ▲7.支持主动3D和被动3D立体显示模式，支持左右格式、上下格式、帧封装格式的3D源信号的传输及处理，最高帧率可达120Hz。无需借助同步设备，可在拼接墙上显示出一个整体、同步、流畅的3D立体图像效果； ▲8.以上标识“▲”的技术参数提供由第三方检测机构出具带有“CNAS”或“ilac-MRA”或“CMA”标志及加盖生产企业公章的检测报告复印件，为防止供应商虚假应标，供应商在中标后签订合同时需提供检测报告原件查验，使用方有权查验检测报告的真实性，如发现虚假应标取消中标资格并上报采购中心。 3.工作站（1台） - CPU：13代酷睿I7 内存：≥32G 硬盘：≥500G固态硬盘 显卡：独立显卡，RTX4060及以上 ,≥8G显存 4.音响系统（1套） - ≥6.5寸天花同轴 - 额定功率：20W—100W - 输入方式：8Ω - 灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB - 频响：60-20KHZ - 喇叭规格：6.5""低音+1""高音" （三）环境改造：区域占地面积约为7*4.5平方米，实现WIFI覆盖，主要包含三面LED渲染式体验环境、工作站等设备。 |
|  | 急救多人竞赛答题系统 | （一）软件功能要求 1.教学资源数据网络化管理要求：需支持数据联网功能，通过服务端接口访问网络数据，系统使用的所有数据信息均来源【知识库管理平台】。 2.多种题型：该系统包含多种题型，以增强用户的答题体验和学习效果。 3.动态组卷：实现自动生成试卷的功能，使用随机数生成、分类算法等技术来筛选、组合和排列题目。 4.体验者人数要求：该系统支持两人同时参与答题。 5.实时通信要求：需要实现实时响应，可以使用WebSocket或Socket等技术来实现即时通信，以确保多人同时抢答时系统的实时性和稳定性。 6.答题评分：用户通过体感捕捉动作进行答题，系统通过算法模块对用户的答题进行评分，以帮助用户了解自己的答题水平和知识掌握情况。 7.体感动作捕捉：系统需要实时捕捉体验者的肢体动作以判定体验者答题情况。（投标人需提供该功能界面截图1张）。 （二）配套设备 1.2*2 55寸拼接屏（1套） - 屏幕尺寸：55寸 - 分辨率：≥1920x1080 - 双边拼缝:≤3.5mm 边缘拼缝 - 液晶类型：TFT-LCD - 散热方式：内置工业级风扇，智能温控系统; 2.体感捕捉摄像头（1台） RGB：1920 x 1080 @ 30 / 15 FPS（根据环境亮度） Depth：512 x 424 @ 30 FPS、16bit 距离值（mm）、可侦测范围0.5 ~ 4.5M 红外相机：512 x 484，30 Hz FOV: 70° x 60° 深度识别范围: 0.5–4.5 meters 1080p 彩色相机 30 Hz (弱光条件下为15 Hz) 3.工作站（1台） - CPU：10代以上酷睿I5 - 内存：≥8G - 硬盘：≥500G固态硬盘 - 显卡：独立显卡GTX1050及以上 4.拼控器（1台） - 输入信号： - DB15接口，绑定1路3.5音频接口； - 支持640x480/85HZ至1920x1200/60HZ。 - HDMI信号HDMI1.3（支持HDCP1.2和DVI1.0），HDMI内嵌音频； - HDMI输出接口2-25路HDMI输出（HDMI1.3和DVI1.0可选）； 分 辨 率1920x1080@60HZ 至1024*768@60Hz、1280x720@60HZ可选。 5.音响（1套） - ≥6.5寸天花同轴 - 额定功率：20W—100W - 输入方式：8Ω - 灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB - 频响：60-20KHZ - 喇叭规格：6.5""低音+1""高音" （三）环境改造：区域占地面积约为15平方米，区域内包含模拟人模型设备、2*2 55寸拼接屏、音响以及工作站等设备。 |
|  | 可视化数字控制管理系统 | - （一）软件功能要求 1. 多媒体控制：能够控制音响、投影仪、显示屏等多媒体设备，进行展示内容的播放和切换。 2.互动设备控制：能够控制触摸屏等设备的运行和内容展示，以提供更加生动的展示体验。 3.灯光控制：可以实现对展厅内灯光的控制，包括亮度、灯光组合等功能，以营造不同的展示氛围。 4.计算机控制：能够控制计算机等设备的开关机，重启。实现一键开机、一键关机、等功能。 5.声音控制：能够控制各展区的单量大小控制，实现非焦点展区自动禁音功能。 6.急救知识库管理平台 ①提供统一的网络数据服务，满足项目各系统的数据服务需求。 ②提供网络服务接口，为项目内各系统实现数据的传递、信息的交互和资源的共享 ③系统管理模块：菜单管理、用户管理、机构管理、角色管理、区域管理、字典管理、试题分类定义、知识分类定义等 ④网络文件管理：实现服务器文件的网络化管理（增删） ⑤测试题库管理：实现各知识类别的测试题库维护管理（增删改查） ⑥病例管理：实现病例信息电子化管理（增删改查） ⑦实操演示教学视频管理：实现公众教学、专业教学的教学视频网络化管理 ⑧瀑布流知识库管理：实现急救、安全知识的维护管理（增删改查） ⑨支持二次开发新的功能模块，以扩充系统功能,所提供产品应具有可复用性、灵活性、扩展性，能适采购人业务需求变化 （二）配套设备 1.Android平板(1个) 操作系统:HarmonyOS CPU核数：八核 安全功能：工信部安全一级，提供了骚扰拦截/病毒查杀/权限管理等功能 屏幕尺寸：≥11.5英寸 触摸屏：多点触控，最多支持10点触控 2.核心路由器(1台) 支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、IS-IS、BGP-4等 支持等价路由ECMP、非等价路由UCMP 支持GRE隧道功能 支持256K/Slot 3.无线控制器(1台) AP管理：AP自动发现，AP单台、批量远程管理，AP统一配置（RF射频、发射功率、加入无线网络、无线MAC过滤等），AP统一重启、升级，AP负载均衡组配置，AP漫游阈值配置，AP客户端限制 - 24口POE交换机(1台) 端口数量：≥24个/10/100M 自适应RJ45端口 转发：端口具备线速转发能力 支持≥6个等级的端口限速功能，灵活管控用户带宽 支持端口隔离、Port VLAN和802.1Q Tag VLAN 支持本地和远程管理，图形化客户端配置程序 5.无线AP(5台) 网络标准：802.11b、802.11g、802.11n 传输速率：300Mbps 接收灵敏度：-89/-70 dBm 双频无线吸顶AP，企业级全屋wifi 接入点，千兆网口； 6.机柜(1个) 机柜容量：≥37U 外形尺寸：≥H1800*W600*D600(不含脚轮高度) 散热风扇数：≥2台 7.PLC智能配电柜(1套) 三项配电系统，功率：55KW 产品标准：IEC 60439-1、IEC 60439-2、GB 7251.1、GB 7251.3 ； 电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V； 防护等级：IP30频率：50Hz； 具有过载、过流保护； - 无线讲解控制器(2台) 传输频率 750-910MHz，本身具备无线发射功能，无需外置或是链接发射器。 一路话筒输入，一路耳机监听，支持MP3、MP4文件格式，4G内存，内存1万个讲解点，语种自由切换， 20Hz～20KHz频率响应。 外置咪头，80Hz～15KHz频率响应,EQ均衡调节。 2.4G自动定位，自动感应改频。 数字GFSK调制。 自动优化补偿弱信号。自动检测误码及码元丢失，实现传输、接收过程的自动补充。 - 头戴话筒(2个) 具有无线传输的开关，可以根据需要控制无线的开和关； 数字编解码无线加密传输及超强纠错技术，抗干扰、抗衰落性强 信噪比≥80dB 收灵敏度≥-85dBm 10.设置机(2台) 工作频段为2.4G ISM 国际通用免费频段。 具备数码显示功能，可以实时监测频道的变化情况。 具备对接收机、话筒和链路器的频道的上下调整功能、功率调整、场强调整、过场时间调整、话筒EQ调节。 内置锂电池工作模式，实现空中写码，方便进行调试。 11.无线讲解接收主机(5台) 传输方式：数码无线传输技术；支持>3000个分区，使用频率范围:750-870MHZ;性能稳定，安全性优越，调制方法：GFSK；频率响应：50HZ-18KHZ；接收灵敏度：≥－85dBm 。 12.电源适配器(5台) 输入电压220V交流电，输出电压：DC 24V；输出电流：5 A。 13.雷达天线(5台) 定向180°覆盖，频段：2400-2500MHZ；驻波比：<1.5；增益:10dBi； 14.定阻天花喇叭20W(智能讲解播放器）(8台) 额定功率(W):10W 输入电压(V):70V~100V 频率响应(1w,1n):150Hz-15KHz 灵敏度(1w,1n):90±3dB 构成:5"×1+1"×1 15.入口链路器/出口链路器（多通道自动适配器）(2台) 采用2.4G对频技术。 在30米区域对于区域内接收器的频道及发射器音域进行控制。 - 16.灭火器（含箱）（2套） - 17.指示灯（1套）：国标消防指示灯、疏散指示灯系统各一套； 19.高清线 国标(1项) :满足现场实际需要 （三）环境改造 1.强弱电间设备安装调试 需满足包含机柜、PLC智能配电柜、无线AP、24口POE交换机、核心路由器等设备的安装要求。设备布局根据设备的功能和联动关系，合理布置设备的位置。确保设备之间有足够的空间以便于操作和维护。 - 2.现有吊顶拆除(1项):依据现场情况施工，拆除吊顶石膏板，龙骨及排渣，吊顶修复采用基层板、腻子、乳胶漆。 - 3.格栅吊顶(1项)：依据现场情况施工，8mm全丝杆天棚吊筋防锈处理、50系列轻钢龙骨、黑色铝方通50*80mm、配套龙骨、8mm纸面石膏板、吊顶上部分黑色无机涂料、50mmLED灯条。 - 4.消防构件保护(1项):依据现场情况施工，拆除石膏板原吊顶时采用泡沫板、海绵捆扎保护消防喷淋头和消防管线。 - 5.强弱电桥架(1项):依据现场情况施工，安装强电桥架、弱电桥架各一架MR200×100 - 6.动力线接驳(1项):依据现场情况施工，国标动力线采购，主电箱接驳，动力线铺设。 7.地面保护（1项）:依据现场情况施工，减震泡沫板、纸面石膏板9mm地面满铺，施工期间保护地砖 8.急救仿真模拟训练区改造(1项) 按照真实救护车尺寸进行一定比例搭建还原，整体尺寸≥3.2m*2.71m*2.4m（长宽高）。内部空间完全按照真实救护车厢内部搭建，车内具备除颤监护仪、呼吸机等医疗设备放置位置，车厢一侧设置为半开放式，便于学习和观察（投标文件中提供救护车模型设计图纸及模型实拍图） |

（五）AED训练器

1. 主机物理规格/性能

1.1整机重量（含电池）≤2Kg

1.2尺寸≤21cm x 29 cm x 8 cm

1.3设备具备便携把手，具备高便携性

1.4最大工作电流：≤500mA

1.5关机电流：≤10uA

2. 电极片

2.1支持成人小儿电极片使用

2.2电极片上具有电极片粘贴方式示意图

▲2.3主机上有电极片粘贴位置动画提示

2.4电极片可重复使用、可更换，要求线缆不换，仅换电极片，节约用户成本

3. 电池

3.1电池供电，DC12V

3.2 可适配各品牌5号电池（一次性、充电电池均可）

4 屏幕/操作

4.1具备≥4寸彩色显示屏，支持动画指导用户执行急救操作

4.2提供中英文双语语音提示

4.3支持成人/小儿患者类型快速切换

4.4支持开盖开机

5. 遥控器

5.1通过无线红外线方式与主机之间传输指令

5.2电池供电， DC3V

5.3可适配各品牌7号电池（AAA）

5.4按钮选择功能须具有模拟：电极片接好模式、建议电击模式（可电击节律）、电极片未接好模式、无电击模式（正常节律）等功能

5.5可遥控训练机播放/停止播放动画

5.6 可近距离遥控多台培训机

6. 仿真内容

6.1培训机应仿制真正除颤仪主机、显示窗口与真正AED的外型、尺寸操作方法一致

6.2由遥控器控制，具有≥6种基本训练场景及≥4种可选的模拟训练模式

6.3语音提示提供高、中、低、静音音量设置

6.4培训机本身没有电流输出，但可模拟真正AED的各项操作，并可根据客户要求调节成多种急救过程，供培训使用

6.5有电极片是否贴好的显示，由遥控器控制模拟贴好或没贴好的状态

6.6训练机可设置CPR模式及节奏音：30:2、15:2

7.产品配置：

主机1台、遥控器1个、电极线1条、可重复使用成人电极片1对、说明书1本、储藏包1个

五、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

六、交货期及交货地点

1、交货日期：合同签订后30天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2、交货地点：投标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由投标人负责办理运输和装卸等，费用由投标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，投标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

七、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标人进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

八、质保期及售后服务

（一）质保期：投标人报价时须承诺所供货物整体免费质保期不少于1年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标人对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。

（二）售后服务

1.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应， 24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，投标人提供终生服务，保证零配件的供给。

2.质保期结束，不能视为投标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及投标文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

6.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

7.终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应。

8.质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

9.备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

九、付款方式（以合同签订为准）

（1）合同签订后，预付合同价的30%（签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）；

（2）设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告，九个月后采购人支付货款至合同总额的90%；

（3）余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：

（1）合同签订后，预付合同价的30%（签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，甲方可不适用前述规定）；

（2）设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告，九个月后甲方支付货款至合同总额的90%；

（3）余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        账号：

- 第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：常州市城投建设工程招标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

- 2-3 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

- 2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

- 3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我 ___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                     联系电话：

日期：

委托代理人（被授权人）签字或盖章：           联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

备注：授权委托人需为投标人正式职工，提供投标人近三个月内任意一个月（自招标之日往前推）为其缴纳社保的记录（法定代表人参加投标时，可不提供授权委托书）。

- 4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 8  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号(页码) | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

- 11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归常州市城投建设工程招标有限公司所有。

（全文完）