常州市政府采购项目

公开采购文件示范文本

（试行）（2022年版）

项目名称：古县街道社区卫生服务中心医疗设备采购及安装项目

项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0095

采 购 人：溧阳市人民政府古县街道办事处

采购代理机构：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

- 目      录

第一章   采购邀请	3

第二章   供应商须知	7

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	21

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	110

第七章   投标文件格式	116

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320481-LCGL-G2024-0095

2.项目名称：古县街道社区卫生服务中心医疗设备采购及安装项目

3.项目预算金额：400万元

4.项目最高限价：345.97万元

5.采购需求：古县街道社区卫生服务中心医疗设备的采购、安装调试及后续维保服务等，具体详见设备清单。

6.交付期限：30日历天。

7.本项目不接受联合体。

8.本项目不接受进口产品。

二、供应商的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：1）供应商若为制造商，应具有有效期内的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》；供应商若为代理商，应具有有效期内的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》；

2）供应商所投产品（仅指医疗器械）须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。

三、获取采购文件

1.时间：2024年8月7日至2024年8月15日，0：00~23：59（北京时间）。

2.地点：苏采云

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”系统获取电子版采购文件。

4.售价： 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2024年8月29日09点30分（北京时间）。

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：扶持中小企业、残疾人福利单位、监狱企业，节能、环境产品，绿色包装。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”系统注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理（可邮寄）联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-““苏采云”系统供应商操作手册”下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动”下载相关控件和客户端。

2.4 获取电子采购文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”获取电子采购文件。未在规定期限内通过“苏采云”获取采购文件的响应无效。

2.5编制电子投标文件

供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上响应，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子投标文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4. 本项目实行集中建设，由溧阳市天目湖生命康原建设发展有限公司根据溧政办发【2023】15号文规定履行集中建设实施单位职责。

1.采购人信息

名    称：溧阳市人民政府古县街道办事处

地    址：溧阳市茶亭古县南路58号

联系方式：13625111073

2.采购代理机构信息

名    称：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司

地    址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2

联系方式：0519-87925608

3.项目联系方式

项目联系人：包女士

电      话：0519-87925608

- 第二章   供应商须知

供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性：货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：否 |
| 2.4 | 核心产品 | 本项目核心产品：麻醉机。 |
| 3.1 | 现场考察 | 不组织 |
|  | 开标前答疑会 | 不召开 |
| 4.1 | 样品 | 本项目无需提供。 |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定：无 |
| 12 | 响应保证金 | 免收 |
| 13.1 | 响应有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算60日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 不允许 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：江苏立诚建设项目管理咨询有限公司； 联系电话：0519-87925608； 通讯地址：溧阳市古县街道奥体大道3001号贝桥嘉苑36幢101室2层-2。 |
| 27 | 代理费 | 收费对象：中标供应商 收费标准：按苏招协(2022)002号收取； 缴纳时间：领取中标通知书的同时。 |

供应商须知

一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“响应人”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

  - 核心产品见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、响应报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目不适用。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 本项目不适用。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 本项目不适用。

  - 正版软件

    - 本项目不适用。

  - 政府采购创新产品政策

    - 本项目不适用。

5.7     绿色采购政策

5.7.1  绿色数据中心政策

本项目不适用。

5.8.2 推广应用绿色建材

本项目不适用。

5.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

本项目不适用。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加响应有关的费用，无论响应的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二   采购文件

- 采购文件构成

  - 采购文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 供应商应认真阅读采购文件的全部内容。供应商应按照采购文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对采购文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对采购文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取采购文件的潜在供应商。

  - 澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分，并对所有获取采购文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在响应截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取采购文件的潜在供应商；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三   投标文件的编制

- 响应范围、投标文件中计量单位的使用及响应语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包的响应将被认定为无效投标。

  - 除采购文件有特殊要求外，本项目响应所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 投标文件构成

  - 供应商应当按照采购文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 响应报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费、包装费、保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照采购文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照采购文件要求完成本项目的全部相关费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 响应保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收响应保证金。

- 响应有效期

  - 投标文件应在本采购文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于采购文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 采购文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 采购文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”系统。供应商根据采购文件及“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 响应截止时间

  - 供应商应在采购文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 响应截止时间前，供应商可以通过“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 供应商对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按采购文件的规定，在响应截止时间的同一时间和采购文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招响应模式，使用“苏采云”在线进行开标。供应商应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用“苏采云”公布供应商名称、响应价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各供应商代表在规定时间内确认。供应商超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 供应商不足3家的，不予开标。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六   确定中标

- 确定中标供应商

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标供应商确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标供应商发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在采购过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有供应商。

- 签订合同

  - 中标供应商、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照采购文件和中标供应商投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

  - 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标供应商可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 采购文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由中标供应商支付的，中标供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

- 第三章   资格审查

- 一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除采购文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评标。

- 二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：响应截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标无效。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 |  |
| 3-3 | 其他特定资格要求 | 1）供应商若为制造商，应具有有效期内的《医疗器械生产许可证》、《医疗器械生产备案凭证》；供应商若为代理商，应具有有效期内的《医疗器械经营许可证》、《医疗器械经营备案凭证》； 2）供应商所投产品（仅指医疗器械）须具有有效的《医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章   评标程序、评标方法和评标标准

- 一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的投标文件是否实质上响应采购文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。供应商《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按采购文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过采购文件中规定的项目预算金额、最高限价及相应控制单价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 投标文件中承诺的响应有效期满足采购文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照采购文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按采购文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足采购文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 报价合理性 | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 11 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 12 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子投标文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子投标文件的情形）；（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的投标文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的投标文件相互混装； |
| 13 | 分项报价表 | 投标文件中提供了分项报价表，且提供的分项报价表不存在缺项、漏项或改变清单数量等情况的； |
| 14 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 15 | 其他无效情形 | 供应商、投标文件不存在不符合法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过“苏采云”系统以书面形式要求供应商对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，有权要求该供应商在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若供应商不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 响应报价须包含采购文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对响应总价进行调整。评标委员会有权要求供应商在规定的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 采购文件对于报价修正是否另有规定：无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照采购文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按采购文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：综合评分法，指投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，采购文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定详见评分细则。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（仅指核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；

  - 评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

☑随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各供应商的评标排序，依次推荐本项目的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目评标委员会共推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

本项目采用综合评分法，由评标委员会对所有有效投标文件进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效供应商的投标文件进行评价、打分，各个供应商的最终得分为汇总计算所有评标委员会成员所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标委员会按评审后最终综合得分由高到低顺序排列名次，并推荐第一中标候选供应商。如得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐成第一中标候选供应商。如得分相同，报价相同，则由采购人抽签确定第一中标候选供应商。评分细则如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 22 |  |  |
| 2.1 | 实施方案 | 12 | 由评委根据供应商提供的实施方案的完整性、全面性、科学性、合理性进行打分。 ①物流仓储计划； ②进度保证； ③采购及供货计划； ④安装验收及售后方案； 实施方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符、实际可操作性强的得12分，实施方案较全面、安排较合理、与现场实际情况相符、实际可操作性较强的得10分，实施方案基本全面、安排基本合理、与现场实际情况基本相符、实际可操作性一般的得8分，其余不得分；不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 应急维护方案 | 5 | 针对项目可能发生的情况提供详细的应急维护方案，包括出现质量问题的应对措施、备品备件提供、应急投标时间等。 方案描述详尽、全面、实际可操作性强的得5分；方案描述基本全面、实际可操作性较强的得3分；实施方案描述简单、实际可操作性一般的得1分，其余不得分；不提供的不得分。 |  |
| 2.3 | 培训方案 | 5 | 根据供应商提供的培训方案及培训计划的完整性、可行性以及培训的具 体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用。 方案描述详尽、全面、实际可操作性强的得5分；方案描述基本全面、实际可操作性较强的得3分；实施方案描述简单、实际可操作性一般的得1分，其余不得分；不提供的不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 48 |  |  |
| 3.1 | 类似业绩 | 2 | 供应商自2021年1月1日以来具有同类医疗器械供货业绩的，有1个得0.5分，本项最高得2分。 | 须提供合同及合同价款部分发票，不提供不得分。 |
| 3.2 | 技术指标 | 42 | 所投设备的技术参数全部满足或高于采购文件要求的，得满分42分，投标设备技术指标（打“▲”部分）若出现负偏离，每项扣2分，其余负偏离每项扣0.5分，扣完为止；技术条款中明确要求提供相关证明材料的（须提供检测报告或医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）或技术手册或功能截图），未提供的，评审时不予认可，作为负偏离处理。 |  |
| 3.3 | 免费保修期 | 4 | 在满足采购文件要求的基础上，每增加1年得2分，本项最高4分。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

注：本项目评分细则中需要提供的相关证明材料由供应商自行提供，评审专家根据供应商提供的相关证明材料进行评审，相关证明材料的全面性、有效性、完整性、真实性由供应商自行负责。如发现供应商涉嫌资料造假等，采购人将取消其中标资格，并保留进一步追究其法律责任的权利。

- 第五章   采购需求

- 采购标的

1）设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图、血压记录仪（含采集2台、分析系统工作站一套）【动态心电血压记录仪】 | 台 | 1 | 45000 |  |
| 2 | 电脑多导联心电图机【数字多道心电图机】 | 套 | 2 | 28000 |  |
| 3 | 全自动胃肠镜清洗工作站【医用超声波清洗机】 | 套 | 1 | 130000 |  |
| 4 | 全自动血液分析仪【全自动血细胞分析仪】 | 台 | 1 | 260000 |  |
| 5 | 尿液沉渣分析仪【全自动尿液分析系统】 | 台 | 1 | 110000 |  |
| 6 | 血凝仪【全自动凝血测试仪】 | 台 | 1 | 55000 |  |
| 7 | 电解质仪【电解质分析仪】 | 台 | 1 | 25000 |  |
| 8 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 20000 |  |
| 9 | 生物安全柜(内排型) | 台 | 1 | 25000 |  |
| 10 | 医用高压锅【手提式压力蒸汽灭菌器】 | 台 | 1 | 10000 |  |
| 11 | 快速心肌标志物检测【磁敏荧光免疫分析仪】 | 套 | 1 | 30000 |  |
| 12 | 医用冰箱(冷藏、冷冻）300L【医用冷藏冷冻箱】 | 台 | 1 | 10000 |  |
| 13 | 全自动身高体重秤（带体重指数报告系统) | 台 | 2 | 10000 | 非医疗器械 |
| 14 | 全自动血压计【医用全自动电子血压计】 | 台 | 2 | 20000 |  |
| 15 | 疫苗医用冷藏柜416L【医用冷藏保存箱】 | 台 | 3 | 10000 |  |
| 16 | 听力筛查仪【耳声发射听力筛查仪】 | 台 | 1 | 25000 |  |
| 17 | 超声骨密度监测仪（成人、儿童兼用）【超声骨密度仪】 | 套 | 1 | 58000 |  |
| 18 | 新生儿黄疸检测仪【经皮黄疸仪】 | 台 | 2 | 12500 |  |
| 19 | 医用冰箱（冷藏）416L【医用冷藏保存箱】 | 台 | 3 | 10000 |  |
| 20 | 全自动洗胃机【电动洗胃机】 | 台 | 2 | 10000 |  |
| 21 | 电动吸引器 | 台 | 10 | 4000 |  |
| 22 | ABS抢救车 | 台 | 5 | 2500 | 非医疗器械 |
| 23 | ABS治疗车 | 台 | 10 | 1900 | 非医疗器械 |
| 24 | 医用冰箱226L【医用冷藏保存箱】 | 台 | 2 | 8000 |  |
| 25 | 可视喉镜 | 台 | 1 | 29000 |  |
| 26 | 呼吸机 | 台 | 1 | 145000 |  |
| 27 | 心电监护仪（带支架）【病人监护仪】 | 套 | 5 | 8000 |  |
| 28 | 输液椅（沙发） | 张 | 40 | 1200 | 非医疗器械 |
| 29 | 恒温箱（电子加热，温度可调） | 台 | 4 | 2500 | 非医疗器械 |
| 30 | 层流净化消毒机（移动式100m³） | 台 | 3 | 6000 | 非医疗器械 |
| 31 | 移动紫外线灯（双管） | 台 | 10 | 800 | 非医疗器械 |
| 32 | 病床、床头柜、椅、垫子、陪护椅 | 套 | 45 | 4300 | 病床是医疗器械，其他非医疗器械 |
| 33 | LED子母无影灯【手术无影灯】 | 套 | 2 | 30000 |  |
| 34 | 电动外科吊塔 | 套 | 2 | 30000 | 非医疗器械 |
| 35 | 输液泵（含输液架） | 台 | 4 | 8000 |  |
| 36 | 移动输液架 | 台 | 15 | 600 | 非医疗器械 |
| 37 | 心电图机(12导联）【数字式心电图机】 | 台 | 1 | 25000 |  |
| 38 | 除颤仪【除颤监护仪】 | 台 | 3 | 35000 |  |
| 39 | 换药聚光灯【LED手术照明灯】 | 台 | 4 | 2500 |  |
| 40 | 电动手术床【电动手术台】 | 台 | 2 | 20000 |  |
| 41 | 电动人流吸引器（人流用）【电动流产吸引器】 | 台 | 1 | 10000 |  |
| 42 | 麻醉机（核心产品） | 套 | 1 | 280000 |  |
| 43 | 麻醉监护仪【病人监护仪】 | 套 | 1 | 25000 |  |
| 44 | 高频电刀 | 台 | 1 | 40000 |  |
| 45 | 电动妇检床【电动手术台】 | 台 | 2 | 15000 |  |
| 46 | 胎心监护仪【胎儿/母亲监护仪】 | 台 | 1 | 35000 |  |
| 47 | 胎心多普勒【便携式胎心多普勒仪】 | 台 | 1 | 10000 |  |
| 48 | leep高频电刀 | 台 | 1 | 90000 |  |
| 49 | 电子阴道镜 | 套 | 1 | 150000 |  |
| 50 | 电动多功能人流床【电动手术台】 | 台 | 1 | 10000 |  |
| 51 | 二氧化碳激光治疗仪 | 台 | 1 | 38000 |  |
| 52 | 光子治疗仪 | 台 | 1 | 170000 |  |
| 53 | 震动排痰仪【高频振动排痰系统】 | 台 | 1 | 50000 |  |
| 54 | 模拟人（心电复苏、气管插管功能） | 套 | 2 | 5000 | 非医疗器械 |
| 55 | 推拿床 | 台 | 10 | 1000 | 非医疗器械 |
| 56 | 熏蒸床 | 台 | 2 | 10000 |  |
| 57 | 中频治疗仪 | 台 | 2 | 10000 |  |
| 58 | pt训练床 | 台 | 1 | 15000 |  |
| 59 | 电动起立床 | 台 | 1 | 18000 |  |
| 60 | 高能红外治疗仪【红外治疗仪】 | 台 | 1 | 100000 |  |
| 61 | 电动牵引床【多功能牵引床】 | 台 | 1 | 20000 |  |
| 62 | 电动牵引椅 | 台 | 1 | 10000 |  |
| 63 | 诊查床 | 台 | 10 | 1000 | 非医疗器械 |
| 64 | 医用小冷藏柜【医用冷藏箱】 | 台 | 6 | 1500 |  |
| 65 | 紫外线灯（固定式单管） | 台 | 25 | 100 | 非医疗器械 |
| 66 | 视力检查灯【视力表灯箱】 | 台 | 5 | 400 |  |
| 67 | 全自动验光仪【电脑验光仪】 | 台 | 1 | 40000 |  |
| 68 | 离心机【医用离心机】 | 台 | 2 | 4000 |  |
| 69 | 训练用阶梯 | 组 | 1 | 4800 | 非医疗器械 |
| 70 | 平行杠 | 组 | 1 | 2800 | 非医疗器械 |
| 71 | 姿势镜 | 台 | 1 | 1200 | 非医疗器械 |
| 72 | 红外线灯（移动式）【特定电磁波治疗器】 | 台 | 5 | 500 |  |
| 73 | 煎药机（可二煎，含包装） | 套 | 1 | 28000 | 非医疗器械 |
| 74 | 粉碎机 | 台 | 2 | 2000 | 非医疗器械 |
| 75 | 手术对接车 | 台 | 1 | 10000 | 非医疗器械 |
| 76 | 手术器械台 | 台 | 2 | 2000 | 非医疗器械 |
| 77 | 手术器械车 | 套 | 3 | 6000 | 非医疗器械 |
| 78 | 手术室麻醉车 | 台 | 2 | 2000 | 非医疗器械 |
| 79 | 无菌包转运车（密闭） | 台 | 1 | 7000 | 非医疗器械 |
| 80 | 智能医废收集车 | 台 | 1 | 25000 | 非医疗器械 |
| 81 | 医疗垃圾桶30L | 只 | 50 | 40 | 非医疗器械 |
| 82 | ABS病历车 | 台 | 2 | 1300 | 非医疗器械 |
| 83 | 病历夹 | 只 | 50 | 25 | 非医疗器械 |
| 84 | 晨间护理车 | 台 | 3 | 1800 | 非医疗器械 |
| 85 | 污物车 | 台 | 2 | 1800 | 非医疗器械 |
| 86 | 移动式空气消毒机 | 台 | 2 | 5500 | 非医疗器械 |
| 87 | 成人体重秤（电子智能） | 台 | 3 | 1000 | 非医疗器械 |
| 88 | 轮椅【手动轮椅车】 | 台 | 3 | 700 |  |
| 89 | ABS推车（病人转运车）【医用转运车】 | 台 | 3 | 4100 |  |
| 90 | 简易呼吸气囊（4成人、1儿童）【简易呼吸器】 | 套 | 5 | 500 |  |
| 91 | 喉镜（2婴幼儿+3成人）【麻醉喉镜】 | 套 | 5 | 1900 |  |
| 92 | 精麻药品柜（毒麻柜） | 台 | 4 | 3000 | 非医疗器械 |
| 93 | 电子血压计【医用电子血压计】 | 台 | 20 | 600 |  |
| 94 | 婴幼儿身高、体重测量仪 | 台 | 1 | 8500 | 非医疗器械 |
| 95 | 读片灯【X射线胶片观片灯】 | 台 | 8 | 1200 |  |
| 96 | 防爆柜（装酒精）410L | 台 | 2 | 4500 | 非医疗器械 |
| 97 | 防爆柜（装酒精）83L | 台 | 2 | 1400 | 非医疗器械 |
| 98 | 儿童输液椅（双人沙发） | 台 | 8 | 1000 | 非医疗器械 |
| 99 | 个人剂量报警仪 | 台 | 3 | 2500 | 非医疗器械 |
| 100 | 铅橡胶围裙【医用射线防护裙】 | 只 | 2 | 500 |  |
| 101 | 铅橡胶帽子【防辐射帽】 | 只 | 2 | 200 |  |
| 102 | 铅橡胶颈套【防辐射围领】 | 只 | 2 | 400 |  |
| 103 | 铅橡胶手套【防辐射手套】 | 付 | 1 | 200 |  |
| 104 | 医用灭菌灯强度检测仪 | 台 | 1 | 4000 | 非医疗器械 |
| 105 | 病案柜（手摇式） | 立方米 | 34 | 1200 | 非医疗器械 |

- 商务要求

1. 服务期限和地点

供货期限：30日历天。

服务地点：采购人指定地点。货物的堆放地点由中标供应商自行解决并承担场地费用。

- 付款条件

合同签订后采购人向中标人支付合同价款的20%作为定金，所有货物到场后，定金抵作部分合同价款；安装调试完毕经采购人验收合格后支付至已完成设备价款的60%；在第一次验收合格后6个月采购人组织中标人等相关单位进行第二次验收，符合技术要求后支付至已完成设备价款的100%。

- 包装和运输

★须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））文件要求；投标时须提供承诺书，格式自拟。

- 免费质保期

★本项目的免费质量保证期不得低于1年，时间自第二次验收并符合技术要求之日起计算。

- 技术要求

1、动态心电血压记录仪（含工作站）

1）采集盒：

1.体积小，重量≤200g，方便受检者佩戴

2.≥3.5英寸OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、心电波形、血压测量结果，屏幕支持至少同时显示三通道心电波形

3.灵活的数据传输方式，支持type C数据传输接口，SD卡读取数据。数据传输的接口和导联线不是同一接口，避免导联线的反复插拔

4.心电导联线具有卡扣设计，能有效固定在记录盒上，有效避免接口不稳造成的干扰

▲5.防水等级：支持IP22及以上防水等级（提供相关证明材料）

6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电

7.支持事件记录功能，结合事件记录对心电、血压数据进行分析

8.支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

9.数据存储器：闪存储存，可存储≥600组血压数据。

2）测量参数

1.心电采样率：25600Hz

2.心电A/D转换精度：24位

3.心电频率响应范围：0.05-500Hz，支持采集高频心电，满足不同病人的采集需求

4.心电起搏信号：±1.0 -±200 mV, 0.1-2.0ms

5.心电输入阻抗：≥50MΩ

6.心电共模抑制比：≥100dB

7.血压测量方法：示波法，支持脉搏波形记录

8.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

▲9.压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg（提供相关证明材料）

▲10.脉率测量范围：40 bpm~240 bpm（提供相关证明材料）

11.具有压力保护系统，避免长时间加压引起的手臂淤青

3）分析软件

1.心电、血压同步显示，总结数据支持一键切换，心电血压数据结论可分开描述，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论。一键同步打印血压，心电报告

2.支持血压+心电联动统计，24h血压昼夜节律图可同步查看心电事件统计、心电事件片段图等信息，辅助医生快速分析

3.支持血压数据界面回看心电波形，可查看每一条血压数据测量对应时刻的心电波形图

4.根据用户需要，可自由配置软件界面工作流程

5.可同屏显示主模板、子模板、心拍、心电图窗口，支持模板的单拍/多拍显示，使操作的心拍情况一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑

6.散点图分析：可以提供Lorenz散点图、差值散点图、24小时散点图、小时散点图、时序散点图等多种散点图工具，支持散点图反向定位心搏操作，帮助医生快速诊断异常心搏；支持任意时间段散点图显示，实现快速编辑和确认短暂房颤、短阵过速心律失常现象

▲7.散点+叠加图分析：同屏显示所选模板的散点图+叠加图，同时结合RR间期和波形形态实现心拍的快速分类，大大提高工作效率（提供相关证明材料）

8.支持心率变异自动分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图、心律减速力等多个方面进行分析

9.血压分析具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

10.支持平均压、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

▲11.支持血压波形记录功能，辅助医生进行诊断（提供相关证明材料）

12.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

13.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

14.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

15.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能

▲16.产品使用年限10年（提供相关证明材料）

2、电脑多导联心电图机

1.12导数字式心电图机，支持12导心电图同步采集；

▲2.支持12导心电+心向量同步采集；（提供相关证明材料）

3.心电图机主机全触控操作，无物理硬按键。

4.显示屏幕≥10英寸

5.耐极化电压：±600mV

6.频响范围：0.05-245Hz全频滤波

7.心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。

8.心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi

▲9.支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪。（提供相关证明材料）

10.内置热敏打印机，支持报告自动打印

▲11.内置可充电锂离子电池，电池容量≥5000mAh（提供相关证明材料）

12.具备LAN、USB、DATA等接口

13.支持智能操作系统，可远程更新升级

▲14.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号（提供相关证明材料）

15.具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据

16.QTc参数测量：内置6种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置

17.心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。

18.心电图机支持本地报告进行同屏对比

▲19.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。（提供急性心肌梗死预警系统相关的软件著作权证书复印件证明）

20.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。

21.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。

22.支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。

23.记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。

24.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离

25.保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。

26.阿托品试验采集及处理流程

27.任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能

▲28.梯形图生成技术（提供相关证明材料）

29.支持心电事件、起搏心电、晚电位功能包含与现有心电信息管理系统接口，所需的费用包含在投标总价中。

30.配工作站，电脑及打印机

3、全自动胃肠镜清洗工作站

| 消毒标准配置 |  | 单位 | 数量 | 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面/洗消槽 | 台 | 10 | 台面和清洗槽采用防泛水设计，清洗溅到台面的液体会全部流入下水道。台面前端采用大圆弧造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部的得力支撑，有效缓解疲劳，功能背板采用斜度设计，整体简洁大方，并设有篮筐放置平台，方便操作人员快速洗消。台面、洗消槽及功能背板都采用优质的改性PMMA高分子材料分段式一体吸塑成型，该材料抗压强度高，弹性好，抗氧化，高度耐酸碱，表面光洁易清洗，细菌附着率极低，对内镜无磨损，是高端医疗设备的理想用材。 |
| 2 | 柜体/功能背板 | 套 | 2 | 结构按功能作用形成分体组合，便于设备检修保养，柜体配制静音轴承滚轮，更易搬迁和功能升级，柜体采用纯不锈钢材质做支架，耐腐蚀抗强酸碱。功能背板采用进口PMMA高分子复合材料一体吸塑成型，与洗消槽及干燥台的材质和颜色相同，具有防腐防潮，永不生锈。功能支架为优质304不锈钢，下柜悬空100mm设计,不形成台下卫生死角，便于清扫，符合院感要求,整机加背板高度为1800mm。 |
| 3 | 自动灌注器（酶洗槽灌注、消毒槽灌注） | 套 | 10 | ①采用隐形设计，节省操作空间，有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤； ②模块式设计，由操作面板、执行部件两部分组成，方便快速维修； ③在初洗、清洗、末洗严格按《规范》要求，采用洁净的“一次水”灌注，避免二次感染； ④具有脉动注液、注气有效保证内镜洗消达标； ⑤微电脑控制系统，各种数据可自行自由设定，体积小、运行稳定、快速； ⑥采用液晶中文显示屏操作面板，一健启动，操作简单，安全可靠； ⑦快速插接头设计位置位于洗消槽后方，操作更加方便自如，只需单手操作就可完成，浸泡时方槽盖可实现完全密封，彻底的消除消毒液的扩散； |
| 4 | 内镜侧漏装置 | 套 | 2 | 预清洗后，对内镜进行漏水测试，以确保其防水性 |
| 5 | 超静医用无油空气压缩机 | 台 | 2 | 供气压力：max0.75MPa 供气量：60L/min 储气量：25L 噪音≤60dB 电压：220V 输出功率：550W，为内镜清洗工作持续提供纯净的压力空气来源。 |
| 6 | 消毒槽活动密封盖 | 个 | 4 | 完全密封消毒槽，防止消毒液挥发污染环境，盖子可移动。 |
| 7 | 一体化供排水、电路系统 | 套 | 2 | 隐藏式设计，美观大方，电路全防水设计，确保安全。 |
| 8 | 医用内镜高压水枪 | 套 | 6 | 枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 |
| 9 | 全管道清洗装置挂钩 | 排 | 2 | 镀镍制造，防酸碱 |
| 10 | 医用内镜高压气枪 | 套 | 6 | 枪体采用一次冲压成型，高度耐酸碱，抗腐蚀性强，细菌附着率低。杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠。 |
| 11 | 操作流程指示标牌 | 套 | 2 | 各清洗消毒槽的表示牌。 |
| 12 | 耐酸碱龙头 | 只 | 10 | 抗强酸碱（实验室国际标准）处理，所有管路具有耐腐蚀功能,304不锈钢双水水龙头 |
| 13 | 豪华内镜干燥保养台 | 套 | 2 | （1）干燥台外尺寸：根据实际场地可作调整 （2）由高分子复合材料一次成型 （3）一体化电、气供应系统，灵活调整摆放位置。 |
| 14 | 给排水系统 | 套 | 2 | 给排水系统采用：英国进口陶瓷阀芯，360°旋转式设计，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的PP-R冷热水管材和管件，符合GB/T 18742.2-2002中PP-R技术要求和SH-T 1750-2005技术要求。 排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质PVC钢丝排水软管及PVC-U专用排水管及管件。 |
| 15 | 消毒液回收装置 | 套 | 2 | 可回收消毒液，节省科室成本。 |
| 16 | 灯光照明系统 | 套 | 2 | 背板顶部为白色圆型灯，用于清洗时辅助照明。 |
| 17 | 内镜吹干器 | 台 | 2 | 用于镜体吹干，温度可调 |
| 18 | 灌流器自动接头 | 只 | 14 | 所有槽均采用美国进口PCP材料，配有带自锁的接头，全部程序执行只需连接接头，无需将全管道灌流器拆卸，方便、快捷。 |
| 19 | 灌流电脑控制系统 | 套 | 10 | 控制系统稳定，读时准确，计时单位为毫秒级，整体美观大方，不占用空间，数字显示，计时定时，操作简便，易清洁。 |
| 20 | 水源中心控制系统 | 套 | 2 | 自动控制中心系统总水源的开闭，有效防止无人看管下漏水现象的发生。 |
| 21 | 中心电源控制系统 | 套 | 2 | 中心电源的控制，有效防止用电器在无人情况下出现异常。 |
| 22 | 气体处理器 | 台 | 2 | 气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器, 专为内镜腔道提供清洁而又安全的气压，不损伤昂贵的内镜。 |
| 23 | 三通灌流装置 | 只 | 4 | 采用进口PCP材料，最外端最小处的外径是4.8mm;接头内径：3.0mm;卡口最大处外径：3.4mm;总高度：43mm)。 |
| 24 | 灌流专用硅胶管 | 米 | 10 | 采用优质硅胶原料，并以独特的挤出工艺制造而成，柔韧度极好，耐扭结不变形，具有很高的抗撕强度，本产品具有无毒、耐高温、低温、寿命长，长时间使用不变硬、不变色、不变黄。 具有良好的物理机械性能、撕裂强度较高，硅胶管可在室外使用20年以上。 |
| 25 | 配件盒 | 只 | 2 | 用于清洗中心存放附件。 |
| 26 | 挂架 | 只 | 2 | 高档进口材质，抗酸碱耐腐蚀，配有篮筐挂架，表面磨砂处理。 |
| 27 | 微电脑数显双门储存柜 | 台 | 2 | 产品采用优质304不锈钢材料制成 软镜柜内设计有透明亚克力制成的内镜悬挂系统 可选配循环风干燥，微电脑控制系统 外形尺寸：≥850*450*1920mm 储存量：4-6条 配备紫外线灯、活检钳挂钩 |
| 28 | 纯水设备 | 台 | 1 | 产水量150L/H @25℃（温度每下降1℃，产水量约降低3%） 源水水质满足GB5749-2006 标准要求TDS≤200ppm 源水水压：压力值：0.15-0.35Mpa 温度：5~45℃ 产水指标：RO纯水电导率：＜15μs/cm@25℃，细菌去除率≥99.6%；颗粒（＞0.2μm）＜1个/ml离子截留率96%-99% 有机物截留率＞99% 产水水质符合WS507-2016关于软式内镜清洗消毒技术规范纯化水符合WS507-2016的规定应保证细菌总数≤10cfu/100ml 供水方式：直供式压力设定值：0.12-0.3Mpa 压力式供水内置纯水箱 功率：0.8kw 电压：AC220V/50Hz 外形尺寸：750*600*1410mm 占地面积：1.0-1.5m²（一体机） |
| 29 | 内窥镜转运车 | 台 | 1 | 材料亦由制造清洗槽台面的高分子复合材料独立开模制成，车体由不锈钢喷塑而成，具有耐腐蚀、不沾水、车行顺畅、取放方便等优点。盆内的内镜存放导航隔条使污染部位和非污染部位分离。多层设计使客户在使用过程中可将清洁和污染的内镜分层标明后置放，可达到高效周转，避免交叉感染等功效。 |

4、全自动血液分析仪

▲1.仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、C-反应蛋白及血清淀粉样蛋白A测量；仪器为血常规、CRP、SAA检测一体机。（提供相关证明材料）

▲2.检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。（提供相关证明材料）

▲3.血常规报告参数≥32个（不含直方图、散点图），散点图≥2个。单机检测速度：CBC＋DIFF≥ 80个样本/小时（提供相关证明材料）

▲4.末梢血进样方式及用血量：末梢血可实现自动批量进样或手动进样；末梢全血检测CD+CRP用血量≤37.5μl。（提供相关证明材料）

5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能

6.仪器具备网织红细胞检测功能。

7.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

8.具有低值白细胞检测功能，如遇白细胞低值时可通过增加计数颗粒数量来保证检测结果的准确性。

9.仪器数据结果储存量≥13万条

10. 血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500） 109/L，红细胞：（0-8.6） 1012/L，血小板：（0-5000） 109/L，血红蛋白：（0-260）g/L。

11.CRP检测线性范围0.2mg/L~320mg/L

12.提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的高、中、低3个水平血液和体液质控物。同一管血液质控品可以覆盖全部报告项目进行质控，满足各等级评审及ISO对质控的要求。

13.具有低值血小板检测功能，如遇血小板低值时可通过增加计数颗粒数量来保证血小板检测精度。

14.全血CRP检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰。

15.具有对EDTA依赖性血小板聚集标本的“自解聚”功能，如遇血小板聚集时可自动加测光学血小板，光学血小板对聚集血小板的解聚率≥80%

16.仪器带有血沉检测功能，一管血可同时满足血常规、CRP、SAA的检测需求。

17.仪器带有彩色可触摸屏幕，屏幕显示界面设置有悬浮窗可实现不同检测模式下快速切换。

5、尿液沉渣分析仪

1.检测原理：有形成分采用数字成像自动识别原理，流式及深度学习人工智能识别技术

▲2.检测项目：干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）；有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥30项；理学检测项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压（提供相关证明材料）

3.红细胞形态学项目：≥4项报告参数

4.检测速度：干化学测试模式≥270个/每小时；有形成分测试模式≥75个/每小时；联合测试模式≥75个/每小时

5.样本放置位：可放置≥50个样本

6.密闭样本采样：支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖

▲7.条形码360°旋转纠正：具有试管条形码360°旋转纠正功能，能自动将不正对扫描器的条形码旋转纠正至扫描区域（模块内置，无需外接扩展设备）（提供相关证明材料）

▲8.干化学原始图像：可提供尿试纸彩色原始图像，显示每个检测项目对应试纸检测块的颜色（提供相关证明材料）

▲9.有形成分检测原始视频：可提供尿液有形成分检测时的原始图像，可视频回放或按帧查看（提供相关证明材料）

10.存储与查询：能存储≥100万个干化学数据、50万个尿试纸图像、40万个尿有形数据

11.尿有形成分拍摄图像数量：单个样本检测可拍摄≥1200张图像

12.检测结果自动审核：可对检测结果自动审核，自动完成样本的分类、提示异常结果

6、血凝仪

1.测试方法：凝固法（双磁路磁珠法）、发色底物法、免疫比浊法三种方法学齐全

▲2.测试项目：PT、APTT、TT、FIB、AT-Ⅲ、FDP、D-Dimer等，所用试剂耗材为同品牌原厂配套。（提供相关证明材料）

3.检测速度：PT单项测试速度>190Ts/h

4.运动机构：采用X、Y、Z三坐标同步工作方式，测试杯采用机械手抓取方式；

▲5.加样针：试剂针、样品针双针独立，均具有液面感应功能，试剂针采用一体化整体瞬间快速加热功能，保证试剂温度恒定（提供相关证明材料）

▲6.测试杯：转盘式测试杯，内含测试珠，可连续进杯，一次装载980个以上；（提供相关证明材料）

7.试剂位>15个，具有16℃低温冷藏及搅拌功能

8.样品位>25个，样品位全开放、可互换，可无限扩展，适用任意原试管；

9.急诊功能：不需要单独急诊位、任意孔位均可实现急诊优先功能；

10.清洗位：独立的试剂针、样品针双针清洗位，避免交叉污染；

11.仪器控制：采用工作站实现仪器控制功能，USB、RJ45接口任选

12.中文操作界面，无限存储测试数据、定标曲线及质控结果，中文综合报告单，报告单模式开放自定义；

▲13.D二聚体试剂盒用于DVT/PE排除时，其阴性排除率不低于97%（提供相关证明材料）

14.在江苏省临检中心室间有独立分组统计；

▲15.同品牌配套试剂耗材具有江苏省级采购平台中标价格。（提供相关证明材料）

7、电解质仪

1.测量方法：离子选择性电极法（K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH）、量压法（TCO2）

2.适用样品：血清、血浆、全血、尿液。

3.分析项目：K+、Na+、Cl-、Ca2+、pH 、TCO2，计算项目：nCa2+、TCa2+、AG

▲4.自动进样：≥36位进样系统（提供相关证明材料）

5.显示器：≥5.0寸TFT触摸屏

6.分析速度：≥50个样本/小时

7.样本量：100μL --150μL

8.存储量：≥10000个，存满后可自动刷新

9.定标方式：手动、自动两点定标

10.急诊功能：急诊样品可以优先测试

11.智能化检测：样品气泡检测

12.质控功能：≥3个水平的质控设置和测试

13.打印方式：内置热敏打印机；可选配针式打印机

14.通讯接口：RS232通讯接口、USB接口、无线蓝牙

15.试剂类型：专用试剂包，废液不外排，提高生物安全

8、生物显微镜

1.目镜：WF10X视场数(FN):18

2.目镜筒： 30°倾斜，铰链式三目观察头，瞳距调节:50mm-75mm，单边视度调节，固定式分光比R:T:80:20

30°倾斜，铰链式双目观察头，瞳距调节:50mm-75mm，单边视度调节

3.物镜： 消色差物镜4X/0.10，工作距离:37.5mm

消色差物镜10X/0.25，工作距离:≥6.55mm

消色差物镜40X/0.65，工作距离:≥0.669mm

消色差物镜100X/1.25，工作距离:≥0.198mm

4.转换器：内定位四孔转换器

5.载物台：≥155mmx142mm双层复合机械移动平台，移动范围:≥76mmX50mm;精度0.1mm

6.调焦机构：低手位粗微同轴，粗调行程≥25mm，

微调精度0.002mm，带有防止下滑的调节

松紧装置和机械式上限位装置

7.透射照明系统：3W LED照明，预定中心，亮度连续可调阿贝式聚光镜，数值孔径NA.1.25，带可变孔径光阑

8.相机接口：一倍接口

9.电源线：外置式宽电压适配器，输入100V-240V-AC50/60Hz,输出DC12V2A

9、生物安全柜(内排型)

1）技术参数

1.安全柜基本参数：

（1）分类：A2型，30%外排，70%循环

（2）外部尺寸（L×D×H）1100mm×750mm×2250mm（±10mm）；

（3）内部尺寸（L×D×H）940mm ×600mm×660mm（±10mm）。

（4）台面距离地面高度：750mm（尺寸可根据要求订制修改）

（5）风速： 平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s

（6）系统排风总量：≥360 m3/h

（7）额定功率：≥1100W（包含操作区插座负载500W）

（8）噪音等级：≤65dB（A）

（9）照明：≥1000lx

▲（10）过滤效率: 过滤器采用HEPA/ULPA高效过滤器效率超过99.999％（直径为0.3μm微粒）（提供相关证明材料）

2.生物安全性：

（1） 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105

（2） 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

（3） 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

2）结构功能特点：

1.柜体采用10°倾斜角设计，符合人体工程学原理，视角更大，操作方便且更加人性化；

2.安全柜裸露工作区三侧壁板采用优质304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用8mm大圆角处理，不留死角，易于清洁；

3.工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计工作区内，保护性更好、更安全；

4.工作台面材质为优质304#不锈钢，采用盆状式设计，即使实验有废液溢出，也不会流入积液槽中，便于清理；

5.福马脚轮设计：脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全万向移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平；

6.柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改；

7.合理的结构设计：安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行，更加方便、快捷。

8.前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃；即使玻璃破损，也不会伤人，并且生物安全柜还能正常工作，直到实验结束，更好的保护了人员及实验的安全；

▲9.高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然；（提供相关证明材料）

10.电动控制前窗玻璃门，可同时采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降，使操作更加方便；且玻璃门升降时不用直接接触玻璃，使实验人员更安全；

11.遥控控制：安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现，使安全柜的使用更加快捷方便；且遥控器的使用，大大减少了使用者与安全柜的直接接触，更加保护了使用者的人身安全；

12.具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间，大大节省了工作时间，提高了工作效率；

13.严格的气密性检测：安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa。

14.前窗气流隔断设计：防止了气流通过前窗侧壁及上侧进行泄露，使试验更加安全；

15.优良的风机选用：风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

16.报警系统：

（1）玻璃门不在安全高度报警：玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警；

（2）过滤器压力超高报警：当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

（3）过滤器失效更换报警：当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警；

（4）气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警，

17.安全的连锁保护设计：对误操作均设置连锁保护，即使误操作，也不会造成伤害

（1）安全柜风机与玻璃门互锁：当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭，更改保护了安全柜的使用，增加了安全柜的使用寿命

（2）紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

10、医用高压锅

1.配置 ：自控型

2.材质/锅体壁厚：全不锈钢/2.0

3.容积/毛重：≥18L/ 15Kg

4.电压/功率：220V/2KW

5.包装尺寸(长x宽x高mm)：405 x 405x 615（±10mm）

6.容器容积(直径x高度mm)：280x395（±10mm）

7.使用容积(直径x高度mm)：269x260（±10mm）

8.时间设定范围：0-999 min

9.额定工作压力：0.142MPa

10.灭菌温度设定范围：50~126℃

11、快速心肌标志物检测

1.设备名称：磁敏荧光免疫分析仪

2.方法学：微流控免疫法

▲3.产品技术：电磁生物传感器、高精度荧光传感器、可同时检测多个项目的生物芯片样品舟（提供相关证明材料）

4.测试时间：9-15min/T

5.检测通道数：≤6个

6.测试项目：≥19项，在一个测试卡上可同时检测心肌五联/胸痛三联/感染炎症四联

7.样本量：≤50ul，无需精准加样

8.样本类型：全血、血清、血浆

9.测试卡：单人份包装设计，冷藏保存，免复温，即取即用

▲10.恒温功能：具有恒温反应区域，更适合反应进行（提供相关证明材料）

11.仪器内部无液路、卡片为单次抛弃型，免维护

12.质量控制：

①仪器自身的自检功能；②二级水平液体质控；③配套电子质控

13.消耗品：除一次性测试卡外无其他消耗品，24小时待机无消耗

14.操作界面：≥11寸彩色触摸屏操作，支持多国语言转换，内置教学操作

15.仪器内置二维码扫描仪及热敏打印机

16.数码接口：VGA、以太网接口、USB等接口

17.主机存储检测数据数量≥10000组，连接DMS数据管理系统，同时可以连 接第三方软件

18.检测参数的升级：可通过联网升级软件，使用新的测试卡即可完成，无需增加模块

19.使用仪器环境参数：①温度 10-31℃；②大气压 70-106.6kPa（525-800mmHg）；③相对湿度 25%-80%（无冷凝）

12、医用冰箱(冷藏、冷冻）300L

▲1.产品样式：立式,有效总容积≥300L，冷藏室容积≥198L；冷冻室容积≥102L（提供相关证明材料）

2.制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。

3.温度范围：冷藏室2℃～8℃；冷冻室-10℃～-25℃。

4.外部尺寸（宽*深*高）：650mm*620mm*1980mm（±10mm）。

5.外部材料：喷涂钢板。内部材料：PS吸塑内胆。

6.外门结构：冷藏冷冻室均为发泡门体，数量2扇。

7.保温材料：无CFC高密度聚氨酯发泡，门封条可拆卸。

8.内部结构：冷藏室采用2层浸塑网架+1个网框，搁架可调高度，有插卡槽；冷冻室采用3层抽屉。

9.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体。

10.制冷剂：采用碳氢制冷剂；节能环保，含氟量为零，不破坏臭氧层，不产生温室效应。

11.压缩机：知名品牌压缩机，数量2台，冷藏室和冷冻室，分别采用独立的制冷系统，独立显示、独立控温。

▲12.风道设计：冷藏室采用循环风冷背吹技术，使箱体温度更均匀。（提供相关证明材料）

13.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示屏，精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃；上下间室独立显示温度数据，便于观察，同步显示冰箱运行状态及报警类型。

14.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式。

13、全自动身高体重秤（带体重指数报告系统)

1.高测量方式: 超声波测距(进口原装探头并实现温差补偿)

2.体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

3.血压测量方式:臂式血压计(额外配有两个袖套，方便更换清洗，更卫生)

4.体型:国际通用体格指数(BMI)

5.显示方式:主显示屏LED 显示屏，显示屏能显示身高、体重、BM体格指数体型 (偏瘦、正常、偏胖、肥胖)、血压(高压、低压)、心率，待机状态下显示当前日期、时间，室内环境温度

6.测量范围:身高测量范围:60-200cm 分度值 0.5cm

7.体重测量范围:8-200kg 分度值 0.1kg

8.血压测落-299mmHg(0-39.9kpa)

9.脉搏测量范围:40-180times/min脉搏

10.打印方式:热敏打印,自动裁纸

11.语音提示:有语音自动播报测量结果

12.测量速度:480 次/小时

13.数据输出格式: RS-232

14.电源电压:  交流 (照明电): 110V-240V.50HZ，直流 (蓄电池): 12V10%

15.功耗:待机时功率:＜8W，测量时功率:＜12W

16.工作环境:  环境温度:-10C~+40C，环境湿度:＜85%

14	、全自动血压计

1.测量原理：示波法

2.显示：LED数字显示

3.测量位置：双臂

4.手臂周长：17～42cm以上

5.压力显示范围：0～299mmHg ；压力单位：mmHg和Kpa两种模式互选

6.测量范围：血压：40～260mmHg；脉率：40～180拍/min

7.压力监测：半导体压力传感器

8.加压：压力泵自动加压方式；减压：电磁控制阀自动减压系统

9.超压保护：压力超过300mmHg时,急速排气保护。急速排气时间≤10秒。

10.测量精度：压力显示精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±2%

11.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有指示灯提示手臂放置位置是否正确，并能打印显示“手臂位置正确”。

12.臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

13.打印装置：全中文热敏打印、多种打印模式可选并可打印显示干扰波形图

14.抗菌设计对应：外壳：抗菌树脂；袖带：抗菌布套

15.电击防护型式：Class II  B类设备

16.语音功能：测量过程提示、测量结果播报

17.用户教育：根据测量结果，打印显示教育信息

18.通信数据输出：RS-232标准接口，连接电脑同步管理

19.外形尺寸\重量：宽460mm × 高270mm × 厚370mm（不包含搁手板）\  约5.5KG

20.专用桌椅：配备专用测量桌、椅

15、疫苗医用冷藏柜416L

▲1.样式：立式，箱内温度是2℃～8℃，有效容积≥400L。（提供相关证明材料）

2.噪音值≤50dB。

3.外部尺寸：高度≥1920mm

4.制冷方式：风冷。

5.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

6.外部材料：喷涂钢板，内胆材料：喷涂钢板

7.门体数量及材质：1扇，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；

8.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。

9.脚轮：4个脚轮；2个定向轮，2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；具备2个调平脚，可固定箱体。

10.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

11.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个，冷凝器机舱内置丝管冷凝器。

12.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

13.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

14.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

15.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

▲16.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。（提供相关证明材料）

17.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

16、听力筛查仪

1.技术：DPOAE和TEOAE

2.DPOAE频率范围：2kHz、3kHz 、4kHz 、5kHz

3.TEOAE频率范围：1.5、2、2.5、3、3.5、4KHz

4.显示器：≥2.4寸TFT彩色显示器

5.内存：≥50个受试者200组测试数据

6.内置电池：DC 3.7V

7.探头：主体采用一体式设计内含测试及接收传感器

8.尺寸≥（L*W*D）：180*62*21mm

9.重量：≤250克

17、超声骨密度监测仪（成人、儿童兼用）

1.超声波参数：BUA（超声振幅衰减）、SOS（超声声速）、OI（骨质指数）

2.测量方式：全干式(无须温控装置)油囊探头测量、双向超声波发射与接收。无辐射，适合于各种人群检测（儿童，孕妇，成人及老人）建议检测年龄范围3-100岁

3.测量部位：足跟骨

4.探 头：油囊探头使用特质超声油作为导体进行测量，探头自动搜索最佳信号，在产品寿命期内不需更换，可永久使用。

5.专业自主研发软件，可提供软件著权证书，支持中文/英文界面切换。

6.探头频率：0.5MHz±15%

7. 测量时间：≤25秒

测试重复性：SOS≤1%

测量误差：SOS≤±2%

测试重复性：BUA≤5%

8.定标（校正）：人体仿真模块自动定标

9.温度补偿系统：自动补偿温度所造成的测量偏差

10.内置参考数据库：亚洲人，欧洲，中东人及非洲人数据库

11.标准双USB接口输出，可外接平板电脑且内置热敏印机（适合外出单机操作），连接笔记本，台式机均可使用，且可外接不同型号打印机输出报告。

12.成人儿童双护腿板更换，并配有三个足辅助台，适应各种大小脚检测。

13.探头间距：自动调整探头测量间距与足跟部直接接触。

14.计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、OPR（测量重复性)、OI（骨质指数）、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄

儿童：Z值、BMI（体质指数）、身高预测、肥胖度、SOS（声速）、 BUA（超声振幅衰减）、骨生理年龄

15.动画播放功能：儿童检查时吸引其注意力，使医生轻松完成检查。

16.设备自检功能，可自动提示设备在检测过程中出现的问题，包括：设置错误，模块放置不准确，测试部位放置是否正确。

17.全中文彩色报告单，并内置营养处方报告；提供A4、B5、16K、58mm热敏等尺寸报告，方便随时预览、打印。

18.诊断报告输出：测试数据自动诊断，可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，输入诊断信息，选择隐藏部分参数等。

19.完整的互联网功能和通信协议，多接口支持：PACS/HIS网络系统接口、身份证信息读取接口、数据库视图接口、文件读写接口、Web Service接口和微信扫码自助获取报告接口。

20.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份数据等；测量结果可导出成EXCEL、JPG、PDF、DOC等格式，便于医生进行数据统计和分析。

21.支持双操作系统：微软Windows XP、7、8、10(支持微软32位/64位操作系统)/安卓Android，支持微软平板和安卓手机/平板操控。

22.在安卓操作环境下，设备支持网络打印机打印报告，分享报告至微信，保存报告到相册，分享微信二维码获取报告。

18、新生儿黄疸检测仪

1.仪器特征:便携式设备

2.测量结果:测量结果直接读出，mg/dl与umol/1可转换

3.测量数据:2-5次自动计算取平均值显示

4.结果显示:3位数字显示

5.液晶屏:LED显示屏

6.测量精度:0.00-15.0±1读数值;16.0-25.0±1.5读数值

7.开机准备时间:＜15秒

8.自动控制功能:限时无操作,自动关机;电池电量不足提示并自动关机;

9.1.9 电源可重复充电的镍氢电池组

19、医用冰箱（冷藏）416L

▲1.样式：立式，箱内温度是2℃～8℃，有效容积≥416L。（提供相关证明材料）

2.噪音值≤50dB。

3.外部尺寸：高度≥1920mm

4.制冷方式：风冷。

5.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

6.外部材料：喷涂钢板，内胆材料：喷涂钢板

7.门体数量及材质：1扇，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；

8.网架：标配5层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条。

9.脚轮：4个脚轮；2个定向轮，2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；具备2个调平脚，可固定箱体。

10.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

11.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个，冷凝器机舱内置丝管冷凝器。

12.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

13.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

14.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

15.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

▲16.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度。（提供相关证明材料）

17.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

20、全自动洗胃机

1.产品用途：供临床机构为患者洗胃用。

2.结构特征：产品结构主要由控制板、压力泵、电磁阀、储液缸等部件组成。

3.工作原理：采用压力泵作为动力源，通过控制电路来控制电磁阀来完成冲、吸的洗胃过程。

4.主要技术指标：电源电压：AC220V±22%，50Hz±1Hz

5.输入功率：≥90VA

6.洗胃周期：＜40S

7.冲液量：250-350ml/次

8.流量：≥2L/min

9.工作压力及变化：压力绝对值在47-67KPA范围内，工作压力变化≤±5KPA

10.本机不适合在易燃、易爆气体的场合使用

11.工作制：连续运行

12.正常工作条件：环境温度范围：+5℃- +40℃

13.相对湿度范围：30%-80%

14.大气压力范围：860hPa-1060hPa

21、电动吸引器

1、极限负压值≥0.09MPa(680mmHg)

2、负压调节范围0.02～0.09MPa(150～680mmHg)

3、瞬时抽气速率≥40L/min

4、贮液瓶2500ml×2只(玻璃)

5、电源AC220V 50Hz

6、输入功率250VA

22、ABS抢救车

1.规格：750*480*920mm（±10mm）

2.配置：

（1）台面两侧弧形把手，中部凹陷设计并嵌透明软玻璃,以防刮伤。

（2）抽拉式ABS副工作台设计，可以延长应用过程中的工作台面

（3）抽屉配置：二小抽、二中抽、一大抽，内置插条分格片并且可自由分格，每个抽屉可独立从抽屉框中拿出，便于放东西和清洁。三折静音轨道。

（4）带豪华中控联排锁（可添加一次性锁）

（5）输液架可自由升降

（6）其他配件：两个污物桶、锐器盒、资料盒、除颤器平台、氧气瓶支架、除颤板、除颤板挂架、电源延长线及插座，不锈钢护栏、豪华静音脚轮（二个带刹、二个不带刹）。

23、ABS治疗车

1.规格：750*480*920mm（±10mm）

2.配置：

（1）台面两侧弧形把手，中部凹陷设计并嵌透明软玻璃,以防刮伤。

（2）抽屉配置：一中抽，内置插条分格片并且可自由分格，抽屉可独立从抽屉框中拿出，便于放东西和清洁。三折静音轨道。中间带有置物盆，可放置物品。

（3）输液架可自由升降

（4）其他配件：一个污物桶、不锈钢护栏、豪华静音脚轮（二个带刹、二个不带刹）。

（5）车体嵌条颜色可选红色或蓝色。

24、医用冰箱226L

1.样式：立式；箱内温度：2℃～8℃；容积：≥226L

2.额定功率：≤140W。

3.耗电量：≤1.6kW.h/24h。

4.气候类型：SN/N。

5.制冷方式：风冷。

6.工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz。

7.外部尺寸（宽*深*高）：625*574*1707mm（±10mm）。

8.内部尺寸（宽*深*高）：534*406*1150mm（±10mm）。

9.外部材料：喷涂钢板。

10.内部材料：吸塑内胆。

11.门体数量：1扇。

12.门体结构：双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体；带电加热膜，防止表面凝露，展示效果更佳。

13.网架：4层，数量4个，可调高度，浸塑材质，带标识条。

14.脚轮：4个脚轮，其中2个万向轮带锁止设计，用户可根据需要移动箱体，带2个调平脚，可固定箱体。

15.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪。

16.冷凝器：外挂丝管冷凝器。

17.蒸发器：吹胀式蒸发器。

18.制冷剂：采用绿色环保制冷剂。

19.压缩机：国际知名品牌压缩机，数量1个。

20.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀。

21.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；吹胀式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜。

22.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃。

23.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息。

24.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。

25.报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

26.电器安全：

（1）备用电池确保断电后报警48小时；

（2）温控器探头故障安全运行模式；

（3）键盘锁定、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

（4）断电保护：在恢复供电时，所有设备的同时启动会对电网造成较大冲击，从而可能导致断路器跳闸；针对这种情况特别设计的设备延时启动功能可使设备在恢复期间延时数分钟启动，使设备平稳的重新运行；

（5）宽电压带适用，可在187V～242V范围内正常使用。

25、可视喉镜

1.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动

2.一次性喉镜片摄像头与镜片前端的最高垂直距离≤30mm

3.一次性喉镜片可插入镜片长度：108mm

4.渐缩型镜片前端厚度：12.5mm

5.镜片角度：42度

6.视场角60º±15%

7.摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥150Lux

8.显示器线素不低于320*240

9.分辨率≥3.72 LP/mm

10.纺锤型短手柄设计，握持舒适

11.具有特殊防雾功能

12.充电器输入：100-240VAC 50/60Hz

13.充电器输出：5V，1000mA

14.充电时间：＜3小时

15.持续放电时间：＞3小时

16.充电次数：＞300次

17.内置可充电式锂电子聚合物电池

26、呼吸机

1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；

2.采用≥12英寸彩色TFT屏幕，分辨率≥1280*800，中文操作界面，支持触屏和旋钮操作，≥3道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；

3.≥90分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上；

4.电动电控呼吸机，方便手提移动，支持转运；

5.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

6.呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染；

7.支持升级呼末二氧化碳监测功能，同时可以监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图；

▲8.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel/SIGH叹息，PRVC和无创通气模式；（提供相关证明材料）

9.标配功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、PEEPi（内源性PEEP），监测参数的≥72小时的趋势图、表分析；

10.可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能，压力释放通气、压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）；

11.具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节；

▲12.具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后氧疗效果更佳；（提供相关证明材料）

13.潮气量：20ml—2000ml，可适用于成人、小儿、婴幼儿患者；

14.呼吸频率：1-100次/min，吸/呼比：4:1—1:10；

15.最大峰值流速：≥200L/min；

16.可同屏显示波形3到波形：压力/时间、流速/时间、容量/时间

17.具有吸入的氧浓度的监测；

18.具有趋势图和趋势表显示；

19.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测；

20.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测；

21.便利的锁屏功能，防止误操作；

22.提供直流（12V）和交流两种供电方式，高压氧气气源和低压氧气气源两种方式，满足多种场合使用要求；

27	、心电监护仪（带支架）

1）监护参数

1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。

2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试。

3.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。

2）显示

1.8英寸彩色显示屏，分辨率：800×600，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息。

2.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式

3）数据

1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及≥2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。

2.支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。

3.支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。

4）性能特点

1.主机重量≤2.5kg。

2.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。

3.支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。

4.支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。

5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

6.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。

7.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。

8.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。

9.支持用户自行安装激光打印机驱动。

10.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。

11.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。

12.电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。

13.监护仪设计使用年限8年。

14、配铝合金移动支架

28、输液椅

1.扶手前端面板为优质多层板，刷油漆，内置高级塑胶杯套（耐腐蚀、抗氧化、易清洁）

2.扶手箱体贴附10mm厚高强定性海绵，面层为优质无溶剂皮料，面料经过多道工序处理，防虫、防霉、透气性佳；无甲醛，无异味。

3.皮料颜色任选，选用优质无溶剂面料，皮料经过多道工序处理，防虫、防霉、透气性佳；无甲醛，无异味。

4.座椅内净宽≥550MM，总高度：≥1080MM；总深度：≥850MM；座椅椅背为上窄下宽的微梯形;保持椅背、椅垫与扶手间适当间隙，避免角度调整时与扶手摩擦产生异响。

5.后背可在95°~130°之间随意调整，脚垫可在0°~73°之间随意调整；

6.配备四钩输液杆，可伸缩，可调节，方便拆卸。

7.实木木架，经过多道工序处理，过程为烘干、防霉处理、杀虫、消毒等，含水率等各项指标达到

8.内部骨架：选用整体连动骨架，表面磷化防锈处理后静电喷塑，防腐抗冲击性能极佳；（骨架须五年质保）

9.其内部填充物为阻燃聚氨酯定型海绵，并用S型弹簧（φ3.5,65锰钢丝）均布连接。

29、恒温箱（电子加热，温度可调）

1.工作区尺寸：395*364*395mm（±10mm）

2.舱体采用不锈钢面板材质，多层可调节搁架，防滑脱隔板设计，方便装载。箱体外部为碳钢喷塑

3.保温层采用硅酸铝棉，保温性能好，减少受外界环境温度的影响。

4.单层门透视窗结构，采用硅胶密封条贴合密封设计，便于观察设备内部情况。

▲5.箱体侧面标配测试孔，可根据实际需求检测工作室内温度。（提供相关证明材料）

6.具有限温报警系统功能，超过限制温度即自动中断，防止温度过高对仪器产生损害。

▲7.采用PID微电脑控温技术，多点校温，温度更精准。（提供相关证明材料）

8.温度选择范围：RT+5-85℃。

9.设备容积；≥54L。

10.温度显示精度：0.1℃。

11.温度均匀性：±2℃。

12.温度波动度：±1℃。

13.≥3.5寸显示屏，简单易懂易操作，便于观察

14.具有定时功能，声光报警提示，0-99.9H；具备开门报警，超温报警功能

15.选配；可选配紫外线杀菌，可选配福马脚轮，移动更方便

30、层流空气消毒机100m³（移动式）

1.外形：移动式

2.重量:≤35 kg

3.消毒方法:高效过滤器+紫外线杀菌灯

4.额定循环风量:≥1000m3/h

5.对白色葡萄球菌杀灭率均＞99.90%;

6.对黑曲霉菌杀灭率均＞99.90%;

7.消毒效果:对100m3密闭空间开机消毒60min，对空气中自然菌的消亡率≥90%。

8.净化效果:对100m密闭空间开机消毒60min，可使室内达到万级洁净度。

9.紫外线泄漏量:＜1uw/cm2

10.机内紫外线辐射照度:≥23000uw/cm2

11.臭氧泄漏量:＜0.003mg/m3

12.可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害。

13.外壳采用优质镀锌钢板，防老化防自燃，下进风顶部前出风结构。

14.选用高效低阻H13级别高效过滤器，有效去除室内PM2.5以及微小细菌。

15.风量三挡可调，配有磁性遥控器，可吸附于机身或金属物体表面。

16.配有手动、预约模式，满足用户更多使用需求。

17.预约模式可实现6时段预约开关机。

18.模块化设计，方便用户维护保养。

19.工作时间自动累计功能，清洗维护自动提醒功能。

20.液晶中文显示屏，远红外线遥控，一键锁定功能，防止误操作。

21.故障报警、风机、温湿度、通讯故障报警功能。

22.输入功率:≤175W

23.电源:AC 220V 50Hz

31、移动紫外线灯（双管）

1.功率80W

2.电源220V±22V 50Hz±1Hz

3.输入功率80VA

4.使用环境温度5~40℃，相对湿度

5.安全防护分类I 类

6.灯臂长度715mm±2mm

7.灯臂调节角度0︒~180︒

8.定时范围0~120 分钟，其最大定时误差≤15min

9.灯管紫外线强度≥280um/c㎡

32、病床、床头柜、椅、垫子、陪护椅

ABS双摇床

尺寸规格：2080*960*520mm（长*宽*高）（±10mm）

1.床头及床尾：采用ABS优质工程塑料制作，整体吹塑一次成型，表面光滑，弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手。床头及床尾架可以拆卸及锁定，方便操作，中间配有蓝色防火板。床头下端带PPR材料凹凸式防撞胶，床尾外侧配有病历卡插座。

2.病床主体材质：优质碳钢喷塑或烤漆，颜色纯白，床架方管采用碳钢≥40*80*2.0mm，床架副管方管采用≥30*60*1.5mm。

3.床面板为四折，床面板采用ST14型冷轧钢板经磨具一次冲压成型，床面板厚度1.2mm，反面下有加固方管，整床承重≥300kg。

4.手动两摇：背部抬起角度0-75度以上，腿部抬起角度0-45度以上，摇动轻盈，丝杆具有双向保护装置，当背部或腿部上升（下降）至极限位置时，继续摇手柄，背部或腿部不做 动作，并且有封闭处理，无垃圾进入，材质为硬质合金滚压而成，配铜质螺母活灵、耐用，使用年数是一般丝杆3-4倍。

5.护栏：四档铝合金护栏，大铝型材的壁厚≥2mm，小铝型材的壁厚≥1.8mm，上下支架全套铁件模具化，改变常规的塑料件，将损坏频率降到最低限度，并带有锁件，使用更方便、安全。

6.餐桌：采用翻板式餐桌，ABS餐桌面，带有水杯槽和手抓孔，易清洗，耐磨损，并充分节省病房有效的空间。

7.床脚：方管≥40*40*1.5mm碳钢喷塑，下配全角刹车高弹性防静音、防夹毛发豪华静音脚轮。

8.其他选配置：杂物架、输液杆。

床头柜

1.规格：480*480*760mm；整柜材料用优质工程塑料一体注塑成型，拉板内附杯座及温度计座，柜体下有水壶座；

2.板面承重≥35KG，高强度、坚固耐用；

3.柜毛巾架2个、杂物钩4个，一屉一柜，柜内有活动层板；

4.方便日后维护，要求整体为镙丝组装型，扎实不易晃动

5.除柜面四周打胶外，其他地方不允许打胶

方凳

1.蓝色PP凳面。

2.方凳规格：340*270*500mm（±10mm），凳面尺寸：340*270*30mm（±10mm）。

3.由凳架、凳面、脚套组成；凳架由≥40*20*1.1mm碳素钢方管及≥20*20*1.1mm碳素钢方管焊接经硅烷处理后二次喷塑；凳面为蓝色PP凳面；凳架下配PVC梅花脚套，防滑，防止划伤地板。

床垫：

1.床垫：与床相配套，床垫随床体动作时，紧贴床面，二者相互结合协调一致，床垫两边带有透气孔，拉链，床垫可折叠。

2.床垫面料：防水、防滑、透气、抗菌透气材料。床垫厚度：6公分，分别由2公分优质软椰丝和4公分高密度海绵两部分组成。（椰丝需经高温处理、防蛀、防霉）

陪护椅

1.规格：720×620×920mm（展开尺寸：≥620×1900mm）（±10mm）

2.扶手材料为直径≥Φ38×1.5mm壁厚优质碳钢光亮管；

3.框架材料为直径≥Φ25×1.2mm壁厚优质碳钢光亮管；

4.支架方管使用≥40×25×1.2mm优质碳钢光亮管；

5.座椅板面采用优质九夹板和≥2cm高密度海绵组成，枕头为≥8cm高密度海绵，上覆优质PVC软皮。

6.每块座椅板下框架中设置≥三根22×3mm扁铁，扁铁与座椅板采用Φ6螺栓固定。

7.小脚(材料用方管25*1.2mm)处用3包4钢丝绳链接，连接方式结实耐用，不损伤钢丝绳。

8.所有椅架使用精选优质碳钢光亮管,用进口粉末静电喷涂，经高温烤制.耐腐蚀，不脱皮，在室内常规使用10年不返锈；

9.所有焊接处的焊缝饱满，焊接工艺需观感结实、美观。

10.脚轮为尼龙工程塑料注塑而成万向轮两个，尼龙定向轮两个。

11.拉开可做单人床使用。

12.净重：≥25kg。

33、LED子母无影灯

1.照度（可调）40,000-180,000Lux（700），30,000-160,000Lux（500）

2.灯泡数量80颗（700），48颗（500）

3.灯泡类型LED

4.灯泡平均寿命≥80000h

5.色温（可调）3700K ～5000K

6.显示指数(可调)85～98

7.聚焦深度50-180cm

8.光斑直径120-280mm

9.亮度调节1%-100%

10.消耗功率（W）80（700），48（500）

11.术者头部升温﹤1℃

12.电源电压AC100-240V  50/60HZ

34、电动外科吊塔

1.高强度一体化铝合金塔体；机械刹车。

2.悬臂尺寸≥800mm，旋转半径≥800mm

3.吊臂（包括吊臂柱）旋转角度≥330°

4.悬臂承重量≥200kg；设备托盘承重量≥80kg

5.3层托盘，底层带抽屉（高度可调，圆角防撞设计）

6.气体终端：氧气2个，吸引1个，空气1个

7.3孔万能插座（220v10A）6个

8.配置和附件可按照用户要求灵活增加或更换

35、输液泵（含输液架）

▲1.产品使用期限≥10年（提供相关证明材料）

▲2.支持输血功能（提供相关证明材料）

▲3.可升级肠内营养液输液功能（提供相关证明材料）

4.输液精度≤±5%

5.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h

6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml

▲7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选；（提供相关证明材料）

8.可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

9.无需额外工具或设备，可直接在输液泵添加输液器品牌名称

10.8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式

11.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

12.全中文软件操作界面

13.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调

14.支持药物库，可储存5000种药物信息

15.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色

16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息

17.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

18.压力报警阈值至少15档可调

19.压力报警阈值最低可设置50mmHg

20.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

21.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

▲22.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警（提供相关证明材料）

23.信息储存：可存储≥5000条的历史记录

24.电池工作时间≥5小时@25ml/h

25.防异物及进液等级IP44

26.整机重量≤1.5kg

27.满足EN1789标准，适合在救护车使用

28.材质：底座铸铁，不锈钢升降杆

29.升降方式旋钮式

30.高度1.1m-2.1m可调节

36、移动输液架

1.材质：底座铸铁，不锈钢升降杆

2.升降方式旋钮式

3.高度1.1m-2.1m

4.静音滑轮5个

5.带病人扶手

37、心电图机(12导联）

1） ECG输入及波形处理

1.标准12导联心电信号同步采集，支持九导联专用儿童模式，具有9导联、12导联同步自动分析功能

2.输入阻抗：≥100MΩ

3.A/D转换：24bit

▲4.采样率：≥64000Hz（提供相关证明材料）

▲5.独立起搏通道，起搏采样率：≥80000Hz（提供相关证明材料）

▲6.频率响应：0.01Hz-500Hz（提供相关证明材料）

7.定标电压：1mV±1%

▲8.耐极化电压：≥±960mV（提供相关证明材料）

9.时间常数：≥5s

10.共模抑制比：≥140dB

11.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

12.增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、自动（AGC）mm/mV可选

13.走速：5mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s可选

2）整机设计

▲1. ≥8英寸彩色液晶电容触摸屏，屏幕倾斜角设计，分辨率≥1280×800（提供相关证明材料）

2.整机重量≤3kg

▲3.内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能（提供相关证明材料）

4.设备内置存储器，支持内置存储病历≥100000例，并支持外接U盘和SD卡扩展存储空间

5.支持通过连接一维码、二维码扫描枪获取病人信息

6.支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，内置WIFI模块，可支持2.4GHz/5G Hz双频带传输

▲7.内置蓝牙模块，支持通过蓝牙分享PDF或图片格式的报告（提供相关证明材料）

3）系统功能

1.中文输入及中文操作提示和中文报告语言

2.手动、自动、节律等工作模式可供选择

3.屏幕具有快捷按键，可一键进入节律模式采集，可采集单节律或三节律数据

4.具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理

▲5.具有智能采集功能，开启后可根据导联信号质量自动开始/停止心电采集（提供相关证明材料）

▲6.支持0-30min数据采集功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析并选择所需要的时间段进行记录（提供相关证明材料）

7.具有心律失常提示功能

▲8.具有严重疾病提示功能，突出标识可对心肌梗死、高度房室传导阻滞、致命性心律失常等危急重症心电图进行标识（提供相关证明材料）

9.具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量等操作

10.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

11.支持用户登录设置，并针对不同用户分权限管理

12.可以与同品牌心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量

4）电源

1.交直流两用，自动转换

2.直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时

38、除颤仪

▲1.重量：≤6.1kg，含电池、体外板和心电导联线。（提供相关证明材料）

2.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

▲5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED，选配）功能，AED功能适用于年龄大于29天人群。（提供相关证明材料）

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。

8.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J

▲9.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。（提供相关证明材料）

10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

11.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。

13.	开机时间≤2s，符合临床使用。

14.	除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

▲15.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。（提供相关证明材料）

16.	从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。

▲17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。（提供相关证明材料）

18.	支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

19.	支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。

20.	心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。

21.	通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。

22.	可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。

▲23.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。（提供相关证明材料）

24.	无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。

25.	支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。

26.	支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。

27.	标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

28.	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

29.	配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。

30.	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

31.	关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。

32.	设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

33.	具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

34.	具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

35.	工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。

39、换药聚光灯

1.工作电压：AC100-240V  50HZ/60HZ

2.最大功率：≥12W

▲3.最大照度：≥40000lx  (4档可调)（提供相关证明材料）

4.色温：4200-5500K  (4档可调)

5.显色指数：≥90

6.光斑直径：180-220mm

7.温升：≤2℃

8.灯头直径：250mm

9.灯头旋转：≥180度

10.立杆材质直径：钢材≥28mm

11.底座形状：U形

12.灯珠数量：≥7颗

13.灯珠寿命：≥50000h

14.整灯高度：1.25-1.75米可调

15.电源线长度：≥2.5米

40、电动手术床

1.长2100mm宽480mm（±10mm），可调节高度750-1000mm（±10mm）

2.前倾≥25°，后倾≥25°，左右倾≥15°

3.台面前后移动≥400mm

4.头板上折≥45°，头板下折≥90°，可拆卸（手动）

5.腰板上升≥100mm（手动）

6.腿板下折≥90°，腿板外展≥90°，可拆卸（气动）

7.电动控制手术台的台面升降、前后移动、左右倾、前后倾

8.304不锈钢底脚罩及内外罩

9.无缝聚氨酯一次成型床垫

10.内置高性能蓄电池，停电可做20-30台手术

41、电动人流吸引器（人流用）

1.极限负压值≥0.09MPa(680mmHg)(I级负压）

2.负压调节范围0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

3.抽气速率≥15L/min

4.贮液瓶≥500ml×2（玻璃）

5.贮气瓶≥2500ml×2（玻璃）

42、麻醉机（核心产品）

▲1.≥14寸彩色触摸屏，扁平化页面设计，两步可以完成通气模式的设置和转换，简化麻醉医生的工作流程，全中文界面设置（提供相关证明材料）

2.标配氧气、空气双气源，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥ 25% ，快速充氧范围 25 - 75 l/min

3.可选配高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%

▲4.电子显示流量计,可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。（提供相关证明材料）

5.双罐位设计，配置一个高品质七氟醚挥发罐

▲6.一体化回路，回路整体可旋转，回路部件可以耐受 134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染，二氧化碳吸收罐，容积≥1300ml（提供相关证明材料）

7.可配共同新鲜气体输出口，输出口无需改装可直接连接特殊的开放式回路，如 Bain 回路、T 管等

▲8.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响。（提供相关证明材料）

9.标配自动 CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

10.具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示

11.气动电控或电动电控呼吸机，全中文操作和显示，潮气量设置范围：20ml-1500ml

12.提供辅助/控制通气，具有通气模式：容量控制、压力限制模式、压力控制通气、SIMV 等能够满足各年龄段各类病患的不同通气需要

13.呼吸频率：2-100 次/分钟，吸呼比：4:1 到 1:8，压力限制范围：10 到 100 cmH2O，电子 PEEP，显示屏设置范围：OFF，4 到 30 cmH2O，潮气量设置范围：10ml-1500ml

14.上升式风箱设计，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

15.具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保障。

▲16.内置≥2个槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，可配备插件：AG麻醉气体模块、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求（提供相关证明材料）

17.可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测、BIS（BISx4）监测

18.同屏幕4通道波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形）

19.具有可视化自检功能，图形化指引自检，提高工作效率 ,并可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期，支持定时膨肺功能。

20.具有图形化报警提示功能，方便临床快速找到报警原因并解决问题，提高效率

21.后备电池使用时间≥ 90 分钟

43、麻醉监护仪

1）整机要求：

1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2等任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

2.整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

▲3.≥12.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。（提供相关证明材料）

4.屏幕采用最新电容屏非电阻屏。

5.显示屏可支持亮度自动调节功能。

6.屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。

7.可支持遥控器无线远程操作监护仪

8.内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

9.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

10.监护仪设计使用年限≥8年

▲11.标配旁流二氧化碳监测模块（提供相关证明材料）

12.监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。

13.监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。

14.监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。

2）监测参数：

1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能

3.心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证

4.心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s

5.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看

6.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

7.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

8.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果

9.提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

▲12.提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用（提供相关证明材料）

13.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg

14.提供辅助静脉穿刺功能。

15.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名

16.支持升级多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

17.支持升级移动监护功能，医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温，并支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。移动模块采用防水抗摔设计，防水等级≥IPX2，通过1.5米6面跌落测试。

3）系统功能：

1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

2.支持肾功能计算功能

3.具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

4.支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾

5.≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值

6.≥1000组NIBP测量结果

7.≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

8.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

9.支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

10.支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

11.支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式

▲12.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能（提供相关证明材料）

13.提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化

14.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择

15.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。

16.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

17.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

44、高频电刀

1.仪器类型：1类CF型，防除颤普通设备。

2.工作频率：≥512KHZ,工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S。

3.输出功率：标准模式       强烈模式

单极纯切：350W(500Ω)    350W(500Ω)

单极混一：250W(500Ω)    250W(500Ω)

单极混二：200W(500Ω)    200W(500Ω)

单极混三：120W(500Ω)    120W(500Ω)

标准模式                  柔和模式               喷凝模式

单极电凝：120W(500Ω)     120W(500Ω)            100W(1000Ω)

标准模式                          宏模式

双 极：50W(100Ω)                       80W(200Ω)

4.电源：单相交流220V±22V,50HZ±1HZ,最大电流≤3.5A.

5.使用条件：环境温度5℃～40℃,湿度≤80%

6.CPU单片机及CPLD高速可编程门陈列芯片协同工作，全数字控制方式，功率输出闭环调幅调功型电刀。

7.功能齐全，单双极俱备，适应范围广，该款产品配备先进的功率密度反馈技术，无论是肌肉亦或肠系膜组织还是脂肪组织，均能保持切割顺畅、利索，不必在手术过程中进行频繁的功率设定调整

8.手术过程中不必进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能的骨科、脑外科、妇科手术来说，提供了便捷的功能。

9.电凝：固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效，喷凝功能，可配合氩气进行喷凝手术。

10.操作方式：单极既可手控也可脚控。输出端口采用机械封锁装置，手控刀也可脚控输出。

11.安全装置：1.具备计算机自检功能，故障代码显示备检。

12.安全装置：2.除配备单片极板监控系统外，还配有双极板质量型监控系统。计算机自动检测中性极板与患者接触面积，遇有接触不良或手术过程中有效面积减少，计算机自动评测，封锁输出并启动告警，从根本上杜绝极板烫伤。

13.电源适应性：采用宽电压输入的开关电源模式

45、电动妇检床

1.主要规格：长1420mm宽600mm（±10mm），高度可调500-1000mm（±10mm）

2.技术参数：背板上折≥72°，下折≥18°，座板上折≥30°

3.电源：交流（AC）220V±10%，50Hz

4.标准配置：主床（无缝聚氨酯床垫）1台，拉手2件，托腿架2件，不锈钢污物盆1只，电源线1根，手持操纵器1只

5.该产品适用于产妇分娩、妇科手术、人流、诊断及检查，具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。

6.床面升降、背板上下折、座板折转均由微型触摸手持操纵器控制操纵，使用方便、灵活。

7.动力系统关键部分采用优质电动推杆，噪音低、性能稳定、使用环境好，能实现超大角度的调节，满足特殊体位的手术要求。

8.床架部分采用优质方管制作，外形美观大方、抗菌、易清洁。

9.优质无缝聚氨酯一次成型床垫，床垫光滑、可拆卸，易清洗，护潮、抗静电，防各种化学药剂的腐蚀。

10.高性能蓄电池，当网电源发生故障时，确保手术台的应急操作能力。

46、胎心监护仪

1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.探头IPX8防水等级；

5.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩；

6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

7.打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

8.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

9.10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；

10.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

11.监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

12.内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

14.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

15.回顾报警功能，可回顾最近的≥100条报警信息；

16.支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15小时的超强续航能力；

17.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

47、胎心多普勒

1.监护参数：胎心率（FHR）；

2.≥ 2.7英寸显示屏，采用大数字显示胎心率，各项工作指标，屏幕信息一目了然；

3.两种工作频率可选，2MHz探头具有更深的检测深度，采用3MHz探头，小孕周胎心检测更灵敏；

4.最大综合灵敏度：＞90dB；

5.胎心率检测范围：50-240bpm，分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

6.隐藏式提手，方便移动；

7. 探头防滑抗摔设计；

8. 支持探头操作控制，使得操作更简便快捷；

9. 采用双扬声器设计，胎心音清晰洪亮；

10.采用先进的HTL（Hifi Threshold Level）降噪技术，静噪音非常低，胎心音更清晰、准确和稳定；

11. 采用自相关计算技术和过零检测算法双结合，胎心率值更准确、稳定；

12. 内置录音回放芯片，可回放胎心音；

13. 配备耳机接口，可将胎心音记录在PC机、录音机或MP3中，永久保存；

14. 内置可充电电池，交直流两用；

15. 可靠的充电电路控制，过温控制，过流保护，使机器充电安全可靠；

16. 采用低功耗设计，无信号/无操作自动关机，省电环保；

17. 实时时钟显示；

18.配置胎心信号质量指示功能，可方便找到最佳胎心检测位置；

19.配置音量等级指示功能，可方便随时查看及调节胎心音音量大小；

20.BF型防电击等级；

21.IPX4防水等级探头；

22.主机内置可充电镍氢电池，额定容量≥2000mAh，可连续使用≥8小时；

48、leep高频电刀

1.患者漏电流及患者辅助电流要求正常状态下≤0.01mA，单一故障状态下≤0.05mA

2.具有功率输出自动补偿功能，针对不同人体组织自动调节输出功率达到最佳切割和凝血效果

3.安全标准：CF型，带除颤保护，I类输出，符合国标GB9706.1-2007和专标9706.4-2009安全标准。

4.通过EMC电磁兼容认证，有效减少对其他生命检测设备的干扰。

5.工作模式

（1）三种电切模式：纯切、混切1、混切2；

（2）两种电凝模式：柔凝/凝切、强凝；

（3）两种双极模式：精细双极、标准双极；

6.工作频率：两种工作频率：电切模式频率为330kHz,电凝模式频率为1MHz；

7.输出功率：整机输出功率为0～200 W，且功率调节精细，1W可调，真正实现精细切割，卓越电凝；

8.具有开机自检和双回路安全自动监测、控制（自动监测异常并关闭功能输出）功能，并能声光报警提示；

9.中性电极实时监测接触质量系统，全程实时监测极板的工作状态、贴合面积及组织阻抗并以数字形式显示与操作面板上，最大程度的减少因中性电极接触面积减少而造成的灼伤风险；

10.误操作报警功能，设备在运行中出现故障能能立刻停止功率输出并显示相应错误代码，及时提醒使用者（脚踏误操作报警、电压电流超差报警等）；

11.功率设置高亮LED数字显示，防水按键方式调节，易于清洁消毒；

12.工作音量可调节；

13.柔凝/凝切档位，具有组织的切割功能，切割的同时还具有一定的凝血效果，是专为LEEP手术设计；

14.具有两种启动方式：手控和脚控；

15.可掉电保存当前使用模式及使用功率；

16.具有自动电压调节功能；

17.采用数字化电路设计，微电脑控制程序，确保输出精细稳定。

18.可选配绝缘专用手术台车；

19.LEEP刀主机和LEEP手术吸烟器均为原装配套，确保临床使用的安全性、可靠性；

20.提供多种类型的手术电极 ；

21.具备三级过滤方式，过滤效果可有效滤除99.99%的颗粒物；

22.吸烟流量：≥80L/min，流量输出0～100级连续可调。

23.工作噪声：≤40 db(a)；

24.采用负压吸烟方式，最大真空度：≥14KPa；

25.吸烟器操作方式具有与LEEP刀电磁感应式自启动功能，无需脚踏控制，吸烟关闭延迟时间设置可调；

26.吸烟器电磁感应方式与LEEP主机联控，LED显示延时关闭时间，0~50秒可调；

27.提供可高温、高压消毒专用带烟道绝缘窥器；

28.LEEP主机和吸烟器与台车一体化机集成设计，方便临床使用。

49、电子阴道镜

1.镜头具有连续变焦、自动聚焦和高清CMOS成像功能，输出FULL HD 1080P信号。

2.高清摄像模块像素≥213万，成像系统水平分辨率≥1100TVL。

3.支持1-80倍连续变倍，有效操作距离：160mm-340mm

4.视场范围：≥Ø100mm(3X)，≥Ø15mm(18X)

5.景深：≥150mm(3X)，≥50mm(18X)。

6.光斑直径≥Ø70mm，光斑直径内照度均匀性≥80%，显色指数Ra≥90,工作距离为20cm处光源中心温升≤1℃。

7.空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%；

8.防水按键设计，按键可实现视野变换、焦距调节、白光变色温成像、电子绿色滤镜成像、计时显示、自动图像采集和图像冻结控制，支持镜头手柄控制图像采集。

9.可通过镜头操作按键独立控制醋酸计时显示/关闭功能，计时时长可自定义设置，支持≥90分钟，并可在打印报告中显示时长标记。

10.镜头手柄后方按键具备定位宫颈口、采集图像、按时序对比图像功能。

11.设备具有两个独立的视频输出接口，与工作站集成一体，无需通过转换器可扩展显示镜头原始图像，可实现双屏实时同步显示进行操作培训或与便于医患沟通交流。

12.配置即插即用的脚踏开关，支持采集图像/冻结并采集图像/开启计时功能/切换界面等功能，与镜头支架独立，保证图像采集的稳定性。

13.采用全金属模具结构可升降直立式支架，镜头可调，确保其使用的稳定性，升降固定可靠性及操作的灵敏性。

14.具有自动提示患者随访管理功能，医护人员可根据患者需求转入预约。

15.具有病例重点关注功能，医生可以快速标记需要关注的重点患者，便于医生分级管理和快速查找患者信息。

16.能将采集的图像按时间顺序同屏显示（图像数量≥12幅），并且可以通过镜头扣手按键一键控制，方便医生对比分析患者病变部位醋白变化和碘染色的关联。

17.提供≥2种方式开启计时功能，支持≥4种采图方式（手扣采图、软件按键采图、自动计时采图、脚踏开关采图）。

18.具有语音播报操作提示功能，自动给出临床检查流的操作提示信息，便于临床规范阴道镜检查操作。

19.提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜专业术语以及临床参考图谱，具有国际认可的RCI评估和Swede评估。

20.在观察检查页面具有独立的历史检查图像显示框。同一患者历史检查图像会自动加载，并与当前检查图像并排显示，便于医生对比分析、追溯患者检查治疗过程。

21.提供R-way阴道镜诊断评估方法，具有阴道镜操作提醒及自动采图功能，量化检查流程，提供基于三种不同溶液实验结果关联“特征”的智能评估和报告系统，根据HPV/TCT 阴道镜图像特征进行自动关联，智能提示病变级别和活检点位置，自动给出处理建议。

22.提供≥100份病例供临床医生操作练习。

23.可对阴道镜检查、手术治疗进行针对性的记录和随访管理，提供≥6种打印报告模版，支持自定义报告模板，提交患者打印报告后系统自动生成PDF文件备份。

24.具有打印报告、编辑&报告两种报告生成模式。支持可编辑式报告模板，并且可对报告中图像进行处理，调节图像亮度、对比度、色调、饱和度等。

25.可对拟诊结果、病理结果、实验室检查结果、医生工作量等进行统计分析，统计结果可通过饼图、直方图和折线图形式进行显示，并可输出到Excel表。

26.具有软件操作留痕功能。系统可对软件用户各项历史操作留痕记录，自动记录用户对病人数据的新增、修改、删除、报告打印等操作，满足用户对软件操作可追溯的需求。

27.支持身份证读取功能，可刷病人身份证直接读取病人身份证病人姓名及身份证号码。

28.具有DICOM 3.0 数据交换接口，可支持下载病人信息，回传病人报告和图像；支持标准HL7协议，可以方便对接HIS系统。

29.支持局域网连接功能，支持护士工作站、医生工作站和阴道镜工作站互联构成门诊应用网络，提供四级用户权限管理。

30.支持广域网连接功能，能够与电子阴道镜数据管理系统联网，便于宫颈门诊中心或区域性子宫颈癌早诊早治质控中心更好的开展网络化应用和质控管理。

50、电动多功能人流床

1.主要规格：长1420mm宽600mm（±10mm），高度可调500-1000mm（±10mm）

2.技术参数：背板上折≥72°，下折≥18°，座板上折≥30°

3.电源：交流（AC）220V±10%，50Hz

4.标准配置：主床（无缝聚氨酯床垫）1台，拉手2件，托腿架2件，不锈钢污物盆1只，电源线1根，手持操纵器1只

5.该产品适用于产妇分娩、妇科手术、人流、诊断及检查，具有包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。

6.床面升降、背板上下折、座板折转均由微型触摸手持操纵器控制操纵，使用方便、灵活。

7.动力系统关键部分采用优质电动推杆，噪音低、性能稳定、使用环境好，能实现超大角度的调节，满足特殊体位的手术要求。

8.床架部分采用优质方管制作，外形美观大方、抗菌、易清洁。

9.优质无缝聚氨酯一次成型床垫，床垫光滑、可拆卸，易清洗，护潮、抗静电，防各种化学药剂的腐蚀。

10.高性能蓄电池，当网电源发生故障时，确保手术台的应急操作能力。

51、二氧化碳激光治疗仪

1.激光波长：≥10.6um

2.输出功率：功率：≥40W

3.输出方式：连续、脉冲

4.引导光束：红色半导体激光

5.系统控制：微电脑控制

6.冷却方式：内置封闭水冷循环系统

7.显示方式：数码显示

8.导光系统：6关节导光臂

9.普外科：血管瘤、脂肪瘤、皮脂囊肿、直肠癌等。

10.口腔科：牙龈瘤、口腔血管瘤、粘液囊肿、扁平苔癣等。

11.耳鼻咽喉科：耳廓赘瘤、鼻及鼻窦肿瘤、口咽部良性肿瘤、喉部血管瘤、声带息肉、喉癌、慢性咽炎、慢性鼻炎、慢性喉炎等。

12.泌尿科：尿道口尖锐湿疣、包皮过长、尿道肉阜、阴茎息肉等。

13.妇科：子宫瘤、宫颈糜烂、宫颈息肉、阴道尖锐湿疣等。

14.皮肤科：疣、寻常疣、遍平疣、尖锐湿疣、单纯庖疹、色素痣、皮肤恶性肿瘤等。

15.美容科：祛皱及雀斑、头面部色素斑、痣、疣等赘生物、腋臭等。

52、光子治疗仪

1.产品注册登记表的适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用

2.光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）

▲3.峰值波长：红光：640±10nm  ，蓝光：460±10nm，黄光：590±10nm（提供相关证明材料）

▲4.光功率密度：红光：≥1500mW/cm2 ，蓝光：≥1500mW/cm2，黄光：≥300 mW/cm2（提供相关证明材料）

▲5.特定距离下照射的温升和光功率密度（红/蓝光在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升及此时的光功率密度要求）：温升≤3℃，光功率密度≥41W/cm2（提供相关证明材料）

▲6.最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm（提供相关证明材料）

7.最大治疗面积：红蓝黄＞2500cm2

8.光杯口平面面积：红蓝黄光＞540cm2

▲9.光功率稳定度：光源稳定工作后，光功率变化率≤3%（提供相关证明材料）

10.升降装置：电动

11.操作面板：彩色触摸屏、液晶显示

12.照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选

13.能量调节方式：五级焦耳剂量能量调节

14.定时时间；可从0min～99min内可调

15.预设方案：五种预设方案，且可以自定义

16.光源自动切换功能：无需手动操作，蓝光和红光可根据预设时间自动切换

17.升降高度调节范围：＞350mm

18.光源模块调节功能：光源模块平面可旋转，光源模块间弧度可调

19.治疗中光源外壳最高温度：光源治疗15min后，光源外壳（不包括光杯口和散热栅及周围）温度应不高于37℃

20.病人信息管理：仪器自带病人信息管理系统，具备中英文及数字输入法，可记录病人治疗信息

21.输入功率：≤600VA

53、震动排痰仪

1.产品组成：台式主机、双空气导管、气囊背心、线控器

2.≥8英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭调节两种操作方式

3.压力3-30mmHg可调，步进1mmHg，≥27级可调

4.频率1-20Hz连续可调，步进1Hz

5.时间1-99min可调，步进1min

6.噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)

7.≥7种工作模式：常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、3种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、3种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、自定义模式

8.自定义模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求

9.预置≥6种有名称的自定义模式，模式名称包括但不限于儿童模式、成人模式、重症模式、肺康复模式、心肺功能锻炼模式、老年模式等，选择相应的模式名称可自定义并储存治疗参数

10.可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗

11.咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调

12.压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性

13.具有储存和查询患者历史治疗信息的功能，可存储≥1.4万条历史治疗信息14、双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏

15.有背心式或胸带式气囊背心，规格型号≥7种，适用各年龄段及不同体型人群，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心

16.气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；

54、模拟人（心肺复苏、气管插管功能）

1.成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。

2.模型头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。

3.具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。

4.传感器采用无齿光栅传感器，防止异物进入齿条产生计数错误。

5.身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。

6.瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

7.可触及颈动脉搏动。

8.有真实的口腔、牙齿、会厌，悬雍垂，可进行气管插管操作。

9.心肺复苏执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》；可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。

10、训练模式下，电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、吹气时间、吹气正确、吹气错误等数据统计。

按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示，所有操作都有语音提示。

▲11.考核模式下，按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。电子显示器可实时监测按压深度、按压位置、按压频率、吹气时间和潮气量，可进行按压正确、按压错误、按压频率、多按、少按、吹气时间、吹气正确、吹气错误、多吹、少吹等数据统计。按压深度和潮气量有灯条显示黄色过小、绿色正确、红色过大。电子显示器可通过指示灯显示按压位置正确、偏上、偏下、偏左、偏右，吹气过大气体进胃时有指示灯提示。（提供相关证明材料）

12.模型内置锂电池，方便室外操作训练，可正常工作24小时。

13.配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。"

55、推拿床

1.床面宽度：600mm±10mm

2.床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm

3.床面离地高度：650mm±10mm

4.床腿：直径≥38mm钢管焊接而成，管壁厚度≥1.0mm

5.床框：≥25*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度≥1.0mm

6.规格：1900*600*650mm（±10mm）

56、熏蒸床

1.电源：AC 220V

2.电源频率：50Hz

3.输入功率：2300VA

4.熏蒸仓内的温度可在35～45℃范围内调节

5.熏蒸时间可在1～99min范围内调节，在水量充足的情况下，连续工作时间不少于8个小时

6.熏蒸床的蒸汽发生器容积≥25L

7.工作噪声：≤65dB（A计权）

8.配备高亮度LED显示屏，直观显示治疗时间和实时温度，方便医护人员查看。

9.具备水位检测功能，缺水报警，防止干烧。

10.具有双重温度保护功能，并有声响报警提示，保障患者的安全。

11.床面熏蒸区域可灵活选择颈部、肩部、胸部、腰部、腿部进行局部熏蒸和全身组合熏蒸。

12.采用定制加热系统，闭环动态加热控制方式，使患者在治疗过程中体验更佳。

▲13.采用三组可智能动态调速的离心涡流风机，使药物蒸汽能够均匀回流。（提供相关证明材料）

14.配备手自一体液体加注、排放功能，即可电控智能自动加注、排放，又可手动随意加注、排放，方便临床灵活应用。

15.采用多组测温探头，温度监测更加准确、可靠。

16.配备完全独立的温度保护装置在温度失控时直接切断总电源，使用过程中更加安全。

17.设有一键急停按钮，紧急情况下可由患者自行操作切断加热电源，保障临床安全性。

18.蒸汽发生器内既可添加中药液也可投放中药包自行煎煮，方便临床选择。

19.具有防溢流装置，可防止溢流情况发生，避免医院环境受到污染。

57、中频治疗仪

1.大屏幕中文液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能；

2.独有的icontrol智能控制系统（intelligent control system），可以快速的选择参数及操作；

3.输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法，一共八路输出通道。.

4.具有透热功能,导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

5.内存≥99个处方；

6.中频频率：2～10KHz；

7.调制频率：0～150Hz；

8.调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定

9.调制方式：调制方式为调幅，根据处方不同可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

10.输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

11.调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。

12.差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内。

13.动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内。

14.差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s。

15.定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%。

16.连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h。

17.噪声：电疗仪工作时，其噪声应≤60dB。

18.输入功率：160VA ；

19.输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出≤100 mA；含直流分量时，输出电流≤80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

20.输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；

21.工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

58、pt训练床

1.结构型式：床面、床架、垫子

2.材质：静电喷塑架、高回弹海绵、PU床面

3.参考规格：190cm×121cm×52cm(±2cm)

4.参考床面尺寸(长×宽)：190cm×121cm（±2cm）

5.参考质量：≥53.0kg

6.额定载荷：≥135.0kg

59、电动起立床

1.控制方式：手柄点动控制

2.床面参考尺寸：1780×640mm(±10mm)

3.床面参考高度：520mm(±10mm)

4.起立角度：0°～85°可调

5.平均角速度1.25°/S

6.电源：AC220  50/60Hz

7.输入功率：120VA

8.额定负载≥150kg

9.电动推杆最大推力：≥8000N；最大拉力≥6000N

10.电动推杆自锁力（推）：≥8000N；自锁力（拉）：≥6000N

11.电动推杆行程：0～200mm

12.电动推杆使用频率：10%，最多2分钟连续工作

13.电动推杆防护等级：IP54；认证标准：CE/UL

14.限位开关：内置；过载保护：有

15.医用慢速推杆电机1台，推力大，噪音低。推杆速度3mm/s

16.PU面料内置高回弹海绵床面1块，内部高回弹海绵厚35mm一次性成型，固定在床架上,承载4000N均布静载荷

17.绑带可移动，可拆卸

18.配有4个4寸医用轮，且带有4个脚轮起落手柄，方便移动。

19.配备紧急停止开关

60、高能红外治疗仪

1.产品适用范围/预期用途	：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。

2.波长范围：能量波长主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光

3.治疗光源：进口卤素光源

4.光源功率：750W±10W

5.光功率密度：出光口平面中心处光功率密度应≥800mW/cm2

6.出光口面积：出光口面积≥100cm2

7.有效照射面积：≥800cm2

▲8.最大治疗深度：≥15cm（提供相关证明材料）

9.显示屏及操作方式：大尺寸彩色液晶触摸屏操作

10.治疗方案定义保存功能：具有，可定义和保存治疗方案

▲11.升降方式：电动升降调整治疗高度，操作界面具有高度调节选项，最大治疗高度≥1500mm（提供相关证明材料）

12.治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°

13.定时模式：电子定时，1-99min内可调，步进为1min

14.过热保护：具有过热保护装置

15.倾倒断电保护：具有

16.软件升级接口：具有

17.输入功率：≤900W

61、电动牵引床

1.电源：AC 220V/50Hz

2.输入功率：2000VA

3.腰椎牵引力：0-900N任意可调

4.牵引总时间：0-60min任意可调

5.牵引时间：0-9min任意可调

6.间歇时间：0-90s任意可调

7.腰椎牵引行程：0-200mm

8.LED数码管显示牵引力、牵引时间，间歇时间等治疗参数。

9.采用低噪音直线电机，使用寿命长，性能更稳定。

10.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

11.系统提供八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。

12.系统可储存二十个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。

13.双重保护，具有供患者操作的手持式急退开关，供医师操作的急退键，确保使用安全。

14.牵引床脚轮具有制动功能，保障患者安全。

62、电动牵引椅

1.电源：220V/50Hz

2.功率:50VA

3.牵引力：0－300N任意可调

4.牵引总时间：0－60分钟可调

5. 间歇牵引时间：0－9分钟可调

▲6. 间歇时间： 0－90秒钟可调 （提供相关证明材料）

7.牵引行程：0－300mm

8.通过微电脑设置牵引力、时间和治疗参数。

9.电机作为动力源，执行牵引与退回。

10.液晶屏显示牵引时间和牵引牵引力。

11.牵引既可以用上、下键手动控制；也可以设置参数自动控制。

12.具有持续牵引和间歇牵引两种牵引模式。

63、诊查床

1.床面宽度：600mm±10mm

2.床面长度（不含床架）为：1900mm±10mm

3.床面离地高度：650mm±10mm

4.床腿：直径≥38mm钢管焊接而成，管壁厚度≥1.0mm

5.床框：≥25*50mm矩形钢管焊接而成，管壁厚度≥1.0mm

6.规格：1900*600*650mm（±10mm）

64、医用小冷藏柜

1.机身结构:有效容积≥50立升，立式，外形尺寸:≤480*460*585mm，内部尺寸:≥400*355*430mm

2.微电脑控制，数码显示箱内温度，显示精度0.1℃，设有密码保护防止随意修改参数

3.强制风冷系统，确保箱内温度均匀稳定，箱内温度恒定控制在2℃~8℃

4.多种故障报警:高低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、电池欠电压报警

5.多种报警方式:声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、可接远程报警

6.多重保护功能:开机延时、停机间隔等

7.合理优化蒸发冷凝系统设计，制冷迅速

8.安全门锁设计，防止随意开启

9.宽电压带设计，适合187~242V电压下使用

10.透明中空钢化镀膜反射玻璃门，防止玻璃门凝露

11.标配温度测试孔，便于安装监控系统，检测冰箱内部温度

12.内设照明灯，存取物品一目了然

65、紫外线灯（固定式单管）

1.功率≥30W

2.电源220V±22V 50Hz±1Hz

3.输入功率为80VA

4.使用环境温度5~40℃，相对湿度

5.灯管长度91CM(含针脚长度）

6.灯管紫外线强度≥280um/c㎡

66、视力检查灯

1.电源功率220V,50HZ,40W

2.光照度≥1000

3.E字款

4.使用距离2.5米，

5.材质：铝合金电镀外框，高清亚克力透光面板

67、全自动验光仪

1.R&K模式：测量屈光度和角膜曲率

2.REF模式：测量屈光度

3.KRT模式：测量角膜曲率

4.CLBC 模式：测量隐形眼镜基弧曲率

5.顶点距(VD)：0mm、12.0mm、13.75mm、15.00mm

6.球镜度测量范围；-20.00D~+20.00D

7.柱镜度测量范围：-10D~+10D

8.轴位测量范围：1°~180°

9.瞳距范围；45mm~85mm

10.最小测量瞳孔直径中：2.0mm

11.视标：自动云雾图

12.曲率半径测量范围：6.5mm~9.5mm

13.角膜屈光度测量范围：35.00~52.00D

14.角膜曲率主子午线轴位测量范围：0°~180°

15.角膜直径测量范围：2.0mm~12.0mm

16.显示器：5.7英寸液晶显示器

17.内置打印机：进口热敏打印机

18.节电方式：5/10/30/60分钟无操作自动屏保

19.光路设计：旋转棱镜技术应用

68、离心机

1.转速；≥16000r/min

2.功率：≤0.4kw

3.相对离心力：≥17800xg

4.容量：≥6×50ml

5.整机噪声：≤65dB(A)

6.转速精度：±30r/min

7.重量：25kg

8.温度设定范围常温

9.短升/降速时间：可任意设定升降速时间

10.定时范围：0～99min

11.离心腔直径：280mm

12.显示屏：数码屏

69、训练用阶梯

1.材质：不锈钢管扶手、密度板、地毯、静电喷塑架

2.结构型式： 扶手杠、固定管柱、阶梯

3.扶手杠调节范围（cm）：0-25

4.扶手杠侧向额定载荷(kg)：≥70

5.梯面高度：10㎝、11㎝、12㎝,深28cm

6.阶梯额定载荷(kg)：≥135

7.参考规格(cm)：337×83×120～147（±1cm）

70、平行杠

1.规格(cm)：335×86～118×75～104.5（±1cm），矫正板坡度15°

2.质量：≥138.0kg

3.结构型式：杠杆、宽度调节支架、升降管柱、固定管柱、矫正板、底座

4.材质：不锈钢扶手、静电喷塑架、木板、地毯

5.杠杆直径(cm)：Φ3.5

6.杠杆宽度调节范围（cm）： 86～118

7.高度调节范围（cm）：75～104.5

8.额定载荷(kg)：≥ 135

9.矫正板坡度： 15°

71、姿势镜

88×66×186cm（±1cm），镜面玻璃厚度≥0.5cm，架体为优质钢结构，钢件表面喷塑，底座四角配有脚轮。

72、红外线灯（移动式）

1.电源电压：220V   频率：50Hz

2.安全类型：Ⅰ类B型

3.功耗：250W（每个照射头）

4.运行方式：连续工作

5.定时控制范围：0-60min（机械定时）

6.工作环境温度：5-40℃

7.工作环境湿度：≤80％

8.电磁波谱范围：2-25μm

9.支臂伸缩范围：＞500mm

10.俯仰角：＞90°

11.转角：360°

12.治疗板直径：166毫米

13.治疗板寿命：≥1000小时

73、煎药机（可二煎，含包装）

1）煎药机

1.容量：20000ML

2.功率：1800W

3.电压：AC220V

4.采用一键式滑盖锁紧技术，安全可靠、操作简便。

5.锅体为不锈钢材质，每锅煎3-15付药。

6.密闭煎煮，避免挥发。

7.机械挤压装置，充分提取残留药汁。

8.武火、文火自动转换。

9.可设定高温时间，高温时间25分且可采用倒计时自动显示。

10.可设置煎药时间或煎药完毕自动提示，

11.具有安全卸压阀，双安全阀超压自动报警，自动卸压自动闭合。

12.数字显示温度。

13.单体煎药机，可与包装机组合，美观大方。

14.采用数控技术，操作简洁。

2）中药汤剂包装机

1.容量：≥20000ML

2.功率：800W+800W

3.电压：AC220V

4.包装量：50--250ML以每1ML为变量可调

5.自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便。

6.包装温度、包装量自动显示。

7.封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。

8.50-250ML无极变量可调包装。

9.适用于老人、儿童、成年人等不同用量。

10.包装平均速度8袋/分。

74、粉碎机

1.容量	≥400g摇摆

2.电机转速转≥25000r/min

3.重量≥9.5kg

4.304全不锈钢外壳

75、手术对接车

1.规格尺寸：两车对接长度约365cm（正负偏差不大于2%即7.3cm）；移动床架板宽度约65cm（正负偏差不大于2%即1.3cm），护栏拉起时宽度约80cm（正负偏差不大于2%即1.6cm）；升降高度约30cm（正负偏差不大于2%即0.6cm）；

2.主要结构采用优质铝材，一次压铸成型；床面主体采用ABS材料，并要求原料环保无异味；

3.背板折起角度满足0°—60°；

4.对接轨道采用高强度合金铝材，床面运行平稳、可靠；

5.内外车可升降调节，达到同一水平使床架平稳滑移；

6.床架滑移至某一单车上可自动锁紧，并有保险装置；

7.内外车均采用中控刹车系统，采用≥6寸万向中控脚轮（双面），要求一脚制动、防锈、高耐磨、静音；

8.导向轮：为单轮设计，单人操作更平稳；

9.设置有金属材质杂物筐，长度≥60cm，

10.输液架插孔：移动床架头、尾部各1个；

11.输液架：下部采用直径19mm不锈钢管材制作，内置阻尼弹簧，防夹手设计，上部采用直径16mm不锈钢管材制作，可调节高度;设有输液架收藏管两个，可收纳输液架，配2个；

12.引流袋挂钩：移动床架两侧头部和中部各配1个；

13.床垫：尺寸、分段与移动床架板相配；床垫外套采用优质防水牛津布，床垫外套一侧拉链设计看到床垫组成成分，床垫为6cm厚的记忆海绵，便于拆洗；床垫两侧设多个透气孔。

76、手术器械台

1.规格：670*450*900mm（±10mm）

2.配置：

（1）整体采用优质304不锈钢材质 ;

（2）两层台面，四柱设计，易清洗耐腐浊，便于存放物品，每层台面三面带护栏；底下配四个豪华静音刹车脚轮（二个带刹、二个不带刹）安全方便

77、手术器械车

1、整体采用优质304不锈钢材质；扇型。

2、规格：80cm*45cm*89cm（±1cm）（小号）

90cm*53cm*89cm（±1cm）（中号）

100cm*61cm*89cm（±1cm）（大号）

3、整体焊接工艺，光滑无毛刺。

78、手术室麻醉车

1.规格：750*480*920mm（±10mm）

2.配置：

（1）台面两侧弧形把手，整体ABS工程塑料台面，中部凹陷设计并嵌透明软玻璃,以防刮伤。

（2）四柱设计，塑钢材质。

（3）抽屉配置：二小抽、二中抽、一大抽，内置插条分格片并且可自由分格，每个抽屉可独立从抽屉框中拿出，便于放东西和清洁。三折静音轨道。

（4）豪华中控联排锁。

（5）其他配件：一个污物桶、输液架升降调节螺母、可翻式物料盒、麻醉架、不锈钢护栏、豪华静音脚轮（二个带刹、二个不带刹）。

79、无菌包转运车（密闭）

1.尺寸规格：1170*670*1280mm（±10mm）

2.304不锈钢制作，坚固耐用美观大方.

3.单面270度双开门，使用方便.

4.内置隔板高度调节，背板安装三支紫外线灯，全方位消毒灭菌.

5.四周带滚动防撞轮.

6.采用优质静音带刹车脚轮，推拉省力平稳.

7.用于无菌物品的密封下送，可有效避免无菌物品在运送过程中的二次污染。

80、智能医废收集车

1.规格：1600*1300*700mm（±10mm）/可定制

2.容积:≥800L 最大承载≥500kg/可定制

3.量程:≥600kg/可定制

4.开口:具有投放口及取物口，分开

5.材质:304不锈钢全封闭

6.车轮:台湾车轮，耐磨静音材质

7.驱动轮:≥10寸

8.万向轮:≥6寸

9.供电:2*12V33AH

10.其它配置:10寸触屏、扫抢、标签打印机、

81、医疗垃圾桶30L

1.型号（规格）：30L

2.尺寸：（长宽高）365mm×330mm×490mm（±10mm）

3.颜色：黄色

4.材料：垃圾桶是采用100% 高密度聚乙稀（HDPE）全新原料一次性注塑成型

5.桶身：桶体加厚，桶体上延口裙边加强筋，垃圾桶前延口设有网状加强筋

6.桶底：具有网格设置，提高桶底强度

82、ABS病历车

1.规格：840*400*915mm（±10mm）

2.整体ABS工程塑料台面，两边带把手，置两个抽屉。美观、轻巧、手感好，

3.两侧贴有数字条，便于资料的分类管理

4.可放病历夹数：≥50格，两侧配有安全锁

5.豪华静音刹车脚轮（二个带刹、二个不带刹）

83、病历夹

1.规格：230*320mm（±5mm）

2.采用ABS工程塑料材质，耐摔不易变形；强力弹簧压板，夹纸张更紧；带透明小标签盒，方便记录信息；边角弧形设计防止割手；盖板底边中间采用弧形设计。

84、晨间护理车

1.规格：1020*550*970mm（±10mm）

2.配置：

（1）整体采用优质钢板，表面静电喷涂，防腐防锈，三层设计

（2）第一层配一个抽屉

（3）右侧带有污物带(不可折叠），底部托盘不可抽拉，底部带有防撞脚

（4）豪华静音刹车脚轮（二个带刹、二个不带刹）

85、污物车

1.规格：810*520*880mm（±10mm）

2.配置：

（1）整体采用优质钢管，表面静电喷涂，防腐防锈，

（2）双桶设计，外形新颍，污物袋防水防漏。布袋颜色可选黄色或者蓝色。

（3）底部带有防撞脚

（4）豪华静音刹车脚轮（二个带刹、二个不带刹）

86、移动式空气消毒机

1.采用微电脑程序控制，中文液晶显示，轻触式按键操作，操作简单方便。

2.采用进口高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠。

3.程控自动消毒时间可设置六个时间段，消毒时间任意设置。

4.使用超强远红外线控制接收装置，可远距离遥控操作。

5.隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失。

6.独特的双通道出风口设计。

7.采用1-13000V可调高压等离子发生器，消毒效果好、性能稳定。

8.内置高浓度负离子发生器，清新空气。

9.具有风速和消毒增强功能。

10.具有等离子发生器、负离子、电机等故障自动检测及报警。

11.具有整机工作时间自动累计。

12.安装方式：移动式。

13.使用体积：≥100m³

87、成人体重秤（电子智能）

1.称量范围：2kg-200kg

2.计量单位：kg

3.秤面尺寸：40*28cm（±1cm）

4.分度值：0.02kg

5.产品尺寸:≥ 53*28*88cm

6.身高测量:70-190cm

7.自重：≥10kg

8.分度值：0.5cm

9.数码数字显示

88、轮椅

1.驻坡性能：≥8°

2.滑行偏移量：≤350mm

3.回转半径：≤850mm

4.换向宽度：≤1500mm

5.静态稳定性:纵向≥10°，侧向≥15°

6.重量:≤19.5kg

7.承重:≥100公斤

8.车轮着地性：除提升车轮外的所有车轮必须平稳着地

89、ABS推车（病人转运车）

1.规格：1930*640*590/870mm（±10mm）

2.配置说明：

（1）本产品可以预防病区交叉感染。

（2）床面为 PP 吹塑一次成型，轻巧坚固，抗老化。前后各有一个输

液架插孔，二节伸缩式输液架不用时可放于床面下方。担架顶端下有

一背部升降开关拉杆，通过控制助力气弹簧调节靠背升降 0°~75°

±5。

（3）下架为 25×50×1.5mm 优质钢管和铝型材制成，活动升降板为

高强度优质钢板成型，底架由≥2mm 优质钢板拉伸成型。

（4）两侧配有安全防护ＰＰ护栏，护栏下部有暗扣开关，可控制上

升下降，便于临床的操作。

90、简易呼吸气囊（4成人、1儿童）

1）成人

1.球囊容量：≥1500ml

2.面罩：成人

3.容量储气袋：≥2000ml

4.氧气管≥2米

5.标准患者端接头直径:15/22mm

6.限压安全阀:40cmH20＜P＜60cmH20

7.死腔量≤65ml

8.吸气抗阻＜5cmH20

9.呼气抗阻＜5cmH20

2）儿童

1.球囊容量：≥550ml

2.面罩：儿童

3.容量储气袋：≥1600ml

4.氧气管≥2米

5.标准患者端接头直径:15/22mm

6.限压安全阀:35cmH20＜P＜60cmH20

7.死腔量≤21.5ml

8.吸气抗阻＜5cmH20

9.呼气抗阻＜5cmH20

91、喉镜（2婴幼儿3成人）

1）婴幼儿喉镜

1.喉镜的手柄，采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

2.喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄灯座内，通过光纤光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮，麻醉师和医生看的更清楚。

3.可在134℃高压进行消毒。

4.所有喉镜需绿环标记。

5.适合新生儿用

2）成人喉镜

1.喉镜的手柄，采用网纹设计，防止操作者有汗或水导致滑落。

2.喉镜采用冷光源设计，灯泡光源在手柄灯座内，通过光纤光亮，使用疝气灯泡，使光源更亮，麻醉师和医生看的更清楚。

3.可在134℃高压进行消毒。

4.所有喉镜需绿环标记。

5.适合成人用

92、精麻药品柜（毒麻柜）

1.尺寸：高宽深： 1650*590*460（外）（±10mm）；1550*550*380（内）（±10mm）

2.镀锌可调节层板，

3.双向可调节通风孔，

4.50mm高防漏液槽，

5.静电接地导线

6.带电子密码锁

93、电子血压计

1.测量方式：臂式

2.测量方法：示波测定法

3.舒张压：40-130mmHg

4.收缩压：60-230mmHg

5.记忆组敷：60*2双人记忆

6.设备运行方式：间歇式运行

7.脉搏数：40-200次/分钟

8.臂带使用范围是22-32cm

94、婴幼儿身高、体重测量仪

1.技术特点：测量时有评价模式和快速测量模式；人性化设计，有五种测量模式可供选择;

2.身高体重同步测量；

3.先测量体重再测量身高；

4.先测量身高再测量体重；

5.只测量体重；

6.只测量身高；

7.各分项检测功能技术指标：

(1)操作方式：自动模式和手动模式；自动模式下，身高和体重一体自动测量，同步语音显示；手动模式下滑动挡板至宝宝脚底后，按下挡板上方测量键可以快速锁定身高和体重数值，有效避免了测量时宝宝乱动造成测量结果误差大，不准确问题。测量过程超静音，易操作。

(2)身高测量方式: 采用双通道高精度光电测距；即使有一路测量通道出现故障，另外一路测量通道立即启动，稳定性更强，高精度光电测距技术保证测量的准确度比其他测量方式更为精准；挡板上有测量开关按键，有效避免了在没有准备好情况下，仪器自动测量造成结果不准确问题。

(3)体重测量方式：体重采用精密平衡梁式压力传感器称重。

(4)机壳材质：采用ABS工程塑料材质，模具整体成型，表面柔和亲肤，结实耐用；非金属材质，无焊接，无喷漆，不掉色，对宝宝皮肤无伤害。

(5)2路测量通道，紧急情况，一键解决，测量有保障。具有低能耗模式，空置时自动低功耗，更节能。

(6)身高测量范围：35-110cm   分度值0.1cm

(7)坐高测量范围：35-110cm   分度值0.1cm

(8)体重测量范围：0.05kg-60kg 分度值10g、20g、50g或100g可调

8.数据传输：标准RS-232通讯接口（可选配蓝牙传输或WIFI传输）

9.语音播报：清晰语音播报测量结果

10.打印方式：热敏打印

11.数据存储：可存储≥50000条测量数据，方便查询历史数据，数据可以导出

12.电源电压：AC100-240V,50Hz

13.功耗:10W

14.工作环境：环境温度：-10℃～+40℃ 环境湿度：＜85%

15.整机重量:≤15.5kg

95、观片灯

1.LED冷光源，采用直下式侧发光技术，每联≥144颗LED光源布置，观察屏最高亮度达到4500cd/m2以上，均匀度达到0.9以上。

2.观察屏材料采用进口的亚克力板和导光板具有超越玻璃的透光性,观察屏亮度均匀性达到90%以上。

3.限定LED的色温≥8000K。

4.PWM低压数字数字调光技术，两个不同颜色单位数码管组合显示，按键9档亮度调节，亮度调节范围0-4500cd/m2。

5.观片灯采用恒流驱动方式。

6.自动感应：观片灯插片时，插片的那联自动点亮，其它部分则处于熄灭状态，取下胶片自动熄灭。

7.延时功能：设置延时时间后，观察屏会在设定的时间熄灭。

8.分联控制：每联可独立点亮和独立调光。

9.采用软硅胶自锁夹片装置。

10.双联外形尺寸810*500*25mm（±10mm），阅片尺寸720*420mm（±10mm），整机最大功耗仅60W。

11.电源、电压、频率：全球电压自适应内置式电源；AC90V-240V   50/60Hz

12.适用胶片：普通模拟X线胶片、高密度数字X线胶片、钼靶乳腺医用胶片。

96、防爆柜（装酒精）410L

1.材质：双层1.2mm冷轧钢板

2.尺寸：外1650*865*1500mm（高*深*宽）（±10mm）；内1500*780*1415mm（高*深*宽）（±10mm）

3.颜色：黄色

4.锁：实心锁栓三点联动结构加挂锁

5.铰链：不间断琴式铰链

6.接地:带导线接地装置

7.承重：加厚镀锌层板可自由调节，每层承重≥400公斤

8.箱体两侧有通风口

97、防爆柜（装酒精）83L

1.材质：双层1.2mm冷轧钢板

2.尺寸：外1650*460*590mm（高*深*宽）（±10mm）；内1500*370*507mm（高*深*宽）（±10mm）

3.颜色：黄色

4.锁：实心锁栓三点联动结构加挂锁

5.铰链：不间断琴式铰链

6.接地:带导线接地装置

7.承重：加厚镀锌层板可自由调节，每层承重≥400公斤

8.箱体两侧有通风口

98、儿童输液椅（双人沙发）

1.沙发平放长≥120CM；总高度≥98cm;总宽度≥80cm;

2.靠背高≥68cm、宽≥50cm;

3.扶手长≥70cm，高≥60cm、宽≥15cm；

4.座深≥50cm

5.沙发可160°调节

6.材质：实木+优质PU皮+高弹力海绵

7.颜色：接受定制

8.配输液架

99、个人剂量报警仪

1.探测器：能量补偿型GM计数管；

2.测量范围：剂量当量率：0.01μSv/h～10mSv/h； 累积剂量当量：0.00μSv～999.9Sv；

3.灵敏度：＞1.5CPS/uSv/h（相对于137Cs）；

4.能量响应： 48keV～3.0MeV；

5.相对误差： ≤±5%（在1mSv/h时）；

6.电源功耗： 2节7号干电池；

7.功耗：24mW；

8.温度特性：-10℃～+50℃≤±10%；

9.湿度特性：0～95%RH（+35℃）≤±10%；

10.外形尺寸：95*70*40（mm）（长*宽*高）；

11.重量：100g（含电池）

100、铅橡胶围裙

1.样式：连体单面式

2.尺寸：1000*600mm（±10mm）

3.当量：≥0.35mmpb

101、铅橡胶帽子

1.样式：通用型

2.尺寸：660*120mm（±10mm）

3.当量：≥0.35mmpb

102.铅橡胶颈套

1.样式：大领式

2.尺寸：580*140mm（±10mm）

3.当量：≥0.35mmpb

103、铅橡胶手套

1.样式：连指式

2.当量：≥0.5mmpb

104、医用灭菌灯强度检测仪

1.光谱响应范围峰值波长：254 ±1nm

2.波长范围：230~290nm

3.半宽度：≥10nm

4.测量范围：0.1~1999x 102μW/cm2

5.准确度：±5%(相对于国家标准)

6.对背景杂散辐射的截止能力优于：10-4

7.余弦特性：±1.5%(±10°以内)

8.定标光源：低压汞灯

9.使用环境:温度0~40℃湿度<85%

10.电源和功耗电源 9V迭层电池一节功耗40mW

11.非线性±1%

105、病案柜（手摇式）

1.单面柜体尺寸：宽900mm*长400mm*高2350mm（±10mm）；

2.标准柜体内有六层隔板；隔板间距可调，隔板间距330mm；可放标准A4档案；

3.搁板均匀承重≥75kg。

4.具有可靠的中心直线度，佢体平稳轻便。

5.采用方向盘折叠式曲柄摇把。

6.荷载能力：＞600kg/m3。

7.柜体空间利用率：＞80%。

8.传动装置：手摇式传动装置。

9.传动系统采用专用链条，转动灵活、平稳。

10.每列柜体结构均装有制动装置，以保证查阅人员的人身安全。

11.使用一级冷轧钢板。各列架体之间装有强磁性橡胶密封条，顶部装有防尘板，底部装有防鼠装置，全拢后无间缝，可起到防尘、防鼠、防盗、防光的要求。

12.底架组为整体式火分段组合式，加工精度高，具有对接互换性，节型范围宽，便用于运输安装等有点。

- 第六章   拟签订的合同文本

医疗设备采购合同

项目名称：

签订合同地点：溧阳市

合同签订时间：    年   月   日

甲方（使用单位）：

甲方（实施单位）：

乙方（供应商）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目医疗设备采购及安装事宜，经协商一致，签订本合同。

一、项目名称：古县街道社区卫生服务中心医疗设备采购及安装项目

二、交货地点：

三、合同价款

1、本合同总价为：¥           元（大写：                       ）。

2、合同总价包括采购范围内货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、保管、安装、调试、培训、质量保证及售后服务、政策变化、税金等一切费用。当甲方要求减少设备数量时，应扣除减少货物的总价（即：减少货物的数量×中标单价），调整合同价款。

四、货物名称、规格型号、数量及价格等，详见合同附件：供货一览表。

五、质量要求：乙方提供货物及安装质量符合现行国家及行业标准，同时满足甲方的使用要求。

六、交付期限：合同签订后    日历天内。

七、付款方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价款的20%作为定金，货物到场后，定金抵作部分合同价款；安装调试完毕经甲方验收合格后支付至合同价款的60%；在第一次验收合格后6个月甲方组织乙方等相关单位进行第二次验收，符合技术要求后支付至合同价款的100%。注：付款前乙方需向甲方（实施单位）提供增值税专用发票。

八、质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件的要求和投标文件的承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、质量保证期自第二次验收合格并符合技术要求之日起计算。

4、如质量保证期内发生质量问题，乙方在接到甲方通知后应在1小时内响应、2小时内到达，12小时内完成甲方提出维修要求的服务。在按乙方投标文件中承诺的不超过采购要求的响应时间小时内到达甲方现场处理。

5、在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

九、权利保证

1、乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2、乙方应按合同约定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4、乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

十、合同转包或分包

1、乙方不得将合同标的转包给他人履行。

2、乙方不得将合同标的分包给他人履行。

3、乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

十一、货物包装与运输

1、货物包装满足现行国家《商品包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

2、乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全无损的运输至甲方指定地点，并负责清理回收抛弃的相关包装。

3、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及配置清单等一并附于货物内，进口设备必须提供报关单（如有）。

4、乙方在货物发运手续办理完毕后及时派人到指定地点接货，货到前至少24小时通知甲方，以便共同验收。

十二、收货、验货和安装

1、乙方提供不符合采购文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

2、乙方应在合同签订后   日历天内交货并安装完成，货到后及时通知甲方组织开箱验货，并将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐。

3、在验货过程中，因不合格而调换的货物检测费由乙方承担。验货不合格必须整体更换，甲方不接受以维修、更换部件等方法。

十三、调试、验收和交付

1、 甲方对乙方提交已安装调试的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

5、货物交付时间为双方验收合格后，之前货物的风险由乙方承担。

十四、相关权利和义务：

1、甲方在验收时对不符合合同要求的产品有权拒绝接收并追究乙方违约责任。

2、甲方按合同约定履行付款责任。

3、乙方有权要求甲方按合同要求及时支付相应合同款项。

4、乙方应在合同签订后3日内提供设备平面布置图并经甲方认可。

5、乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

十五、保修条款、售后服务：

1、本项目质量保证期为   年。乙方承诺在质量保证期内，免费负责货物的维保、维修和更换（同一产品出现两次维修后仍无法正常使用的，乙方必须更换相同型号产品）。超过质量保证期，如甲方要求乙方继续进行维保或维修，乙方仅收取部件成本费，成本费不能超过市场价格。

2、质量保证期内货物出现质量问题，接到甲方通知后，乙方应在1小时内响应，2小时内到达，12小时内完成维修并保证甲方正常使用。若乙方未能及时完成维修，甲方另行委托所产生的费用，在质量保证金中扣除。

3、乙方在质量保证期内必须满足甲方能够合法应用货物及服务，并办理相关证件、手续，产生的费用包含在合同价格中。若可能出现的后续证件、手续，乙方必须提供办理的流程及方法。

4、乙方应在合同签订后提供货物易损零配件和专机专用试剂耗材价格表，否则不予验收。质量保证期外，无偿提供维修密码及软件，并按约定价格提供零部件。

5、乙方应提供设备维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、配件清单等维护维修必须得材料和信息，否则不予验收。质量保证期外，乙方应无偿提供维修密码及软件的使用权，使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后 12 小时内到达现场处理。

6、乙方在投标文件中的其它服务承诺。

7、乙方承诺质量保证期内，按国家相关规定，执行保养及预防性维护，并提供报告。

8、在货物规定的使用期限内，乙方必须保证配件供应。

9、其他售后服务条款，详见售后服务承诺书。

10、售后服务承诺书原则上须有生产厂家或省级（含省级）以上代理商的盖章。

十六、违约责任：

1、乙方逾期交货的，乙方每天按合同约定未交货设备的0.3%支付违约金。乙方逾期超过10天仍不能交货的，甲方有权解除本采购合同，并有权要求乙方承担违约责任。

2、乙方提供的投标文件如有虚假，视为乙方根本性违约，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付合同价款30%的违约金，并承担由此造成甲方的全部损失。

3、乙方提供的货物不符合本合同第四条要求的，甲方有权要求乙方无条件退货。

4、乙方未履行保修条款、售后服务责任的，每发生一次按合同价款的1%承担违约金，该违约金甲方有权直接从质量保证金中抵扣。

十七、争议：

合同履行过程中发生争议，可协商解决；协商不成时，任何一方均可向该项目所在地人民法院起诉。

十八、合同生效及其它：

1、本合同自签字盖章之日起成立,并依法生效。

2、下列文件均为本合同不可分割的部分：

（1）本合同及其附件；

（2）中标通知书；

（3）甲乙方签署的文件、电传、协商纪要等文件；

（4）投标文件及其补充文件；

（5）售后服务承诺书。

3、合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

十九、合同份数：本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。

| 甲方（使用单位）： （公章） | 甲方（实施单位）： （公章） | 乙方（供应商）： （公章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人： （签字或盖章） | 法定代表人： （签字或盖章） | 法定代表人： （签字或盖章） |
| 经办人： （签字） | 经办人： （签字） | 经办人： （签字） |

附件一：

供货一览表

| 产品名称 | 器材注册证号 | 品牌型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备的价格、包装费、运杂费、运输保险费、提供的备品备件费及专业工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装费、进退场费、现场保管看护费、临时场地堆放费、与其他单位配合费、劳务费、资料费、培训费、维修保养费、保险费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用以及乙方认为需要的其他费用等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：货物名称、品牌、型号、规格、厂家、数量、金额（其中：货物名称、品牌、型号、规格、厂家须与医疗器械注册证或备案证一致）

- 第七章   投标文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于采购文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和采购文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和采购文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第九条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、中标的”有关规定予以处理。

3 本项目的特定资格要求

3-3其他特定资格要求

二、商务技术文件格式

- 1  投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部采购文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应采购文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照采购文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（响应单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字或签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 4  开标一览表

开标一览表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 序号号 | 供应商名称 | 投标报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 1 |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  分项报价表

分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 投标单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图、血压记录仪（含采集2台、分析系统工作站一套） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 电脑多导联心电图机 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 全自动胃肠镜清洗工作站 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 4 | 全自动血液分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 尿液沉渣分析仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 血凝仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 电解质仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 生物显微镜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 生物安全柜(内排型) |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 医用高压锅 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 快速心肌标志物检测 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 医用冰箱(冷藏、冷冻）300L |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 全自动身高体重秤（带体重指数报告系统) |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 14 | 全自动血压计 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 15 | 疫苗医用冷藏柜416L |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 16 | 听力筛查仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 超声骨密度监测仪（成人、儿童兼用） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 新生儿黄疸检测仪 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 19 | 医用冰箱（冷藏）416L |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 20 | 全自动洗胃机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 21 | 电动吸引器 |  |  | 台 | 10 |  |  |  |
| 22 | ABS抢救车 |  |  | 台 | 5 |  |  | 非医疗器械 |
| 23 | ABS治疗车 |  |  | 台 | 10 |  |  | 非医疗器械 |
| 24 | 医用冰箱226L |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 25 | 可视喉镜 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 呼吸机 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 心电监护仪（带支架） |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 28 | 输液椅（沙发） |  |  | 张 | 40 |  |  | 非医疗器械 |
| 29 | 恒温箱（电子加热，温度可调） |  |  | 台 | 4 |  |  | 非医疗器械 |
| 30 | 层流净化消毒机（移动式100m³） |  |  | 台 | 3 |  |  | 非医疗器械 |
| 31 | 移动紫外线灯（双管） |  |  | 台 | 10 |  |  | 非医疗器械 |
| 32 | 病床、床头柜、椅、垫子、陪护椅 |  |  | 套 | 45 |  |  | 病床是医疗器械，其他非医疗器械 |
| 33 | LED子母无影灯 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |
| 34 | 电动外科吊塔 |  |  | 套 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 35 | 输液泵（含输液架） |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 36 | 移动输液架 |  |  | 台 | 15 |  |  | 非医疗器械 |
| 37 | 心电图机(12导联） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 除颤仪 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 39 | 换药聚光灯 |  |  | 台 | 4 |  |  |  |
| 40 | 电动手术床 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 41 | 电动人流吸引器（人流用） |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 42 | 麻醉机（核心产品） |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 43 | 麻醉监护仪 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 44 | 高频电刀 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 45 | 电动妇检床 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 46 | 胎心监护仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 47 | 胎心多普勒 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 48 | leep高频电刀 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 电子阴道镜 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 50 | 电动多功能人流床 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 二氧化碳激光治疗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 光子治疗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 53 | 震动排痰仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 54 | 模拟人（心电复苏、气管插管功能） |  |  | 套 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 55 | 推拿床 |  |  | 台 | 10 |  |  | 非医疗器械 |
| 56 | 熏蒸床 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 57 | 中频治疗仪 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 58 | pt训练床 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 59 | 电动起立床 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 60 | 高能红外治疗仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 电动牵引床 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 电动牵引椅 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 63 | 诊查床 |  |  | 台 | 10 |  |  | 非医疗器械 |
| 64 | 医用小冷藏柜 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 65 | 紫外线灯（固定式单管） |  |  | 台 | 25 |  |  | 非医疗器械 |
| 66 | 视力检查灯 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 67 | 全自动验光仪 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 68 | 离心机 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 69 | 训练用阶梯 |  |  | 组 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 70 | 平行杠 |  |  | 组 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 71 | 姿势镜 |  |  | 台 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 72 | 红外线灯（移动式） |  |  | 台 | 5 |  |  |  |
| 73 | 煎药机（可二煎，含包装） |  |  | 套 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 74 | 粉碎机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 75 | 手术对接车 |  |  | 台 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 76 | 手术器械台 |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 77 | 手术器械车 |  |  | 套 | 3 |  |  | 非医疗器械 |
| 78 | 手术室麻醉车 |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 79 | 无菌包转运车（密闭） |  |  | 台 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 80 | 智能医废收集车 |  |  | 台 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 81 | 医疗垃圾桶30L |  |  | 只 | 50 |  |  | 非医疗器械 |
| 82 | ABS病历车 |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 83 | 病历夹 |  |  | 只 | 50 |  |  | 非医疗器械 |
| 84 | 晨间护理车 |  |  | 台 | 3 |  |  | 非医疗器械 |
| 85 | 污物车 |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 86 | 移动式空气消毒机 |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 87 | 成人体重秤（电子智能） |  |  | 台 | 3 |  |  | 非医疗器械 |
| 88 | 轮椅 |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 89 | ABS推车（病人转运车） |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 90 | 简易呼吸气囊（4成人、1儿童） |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 91 | 喉镜（2婴幼儿+3成人） |  |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 92 | 精麻药品柜（毒麻柜） |  |  | 台 | 4 |  |  | 非医疗器械 |
| 93 | 电子血压计 |  |  | 台 | 20 |  |  |  |
| 94 | 婴幼儿身高、体重测量仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 95 | 读片灯 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 96 | 防爆柜（装酒精）410L |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 97 | 防爆柜（装酒精）83L |  |  | 台 | 2 |  |  | 非医疗器械 |
| 98 | 儿童输液椅（双人沙发） |  |  | 台 | 8 |  |  | 非医疗器械 |
| 99 | 个人剂量报警仪 |  |  | 台 | 3 |  |  | 非医疗器械 |
| 100 | 铅橡胶围裙 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 101 | 铅橡胶帽子 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 102 | 铅橡胶颈套 |  |  | 只 | 2 |  |  |  |
| 103 | 铅橡胶手套 |  |  | 付 | 1 |  |  |  |
| 104 | 医用灭菌灯强度检测仪 |  |  | 台 | 1 |  |  | 非医疗器械 |
| 105 | 病案柜（手摇式） |  |  | 立方米 | 34 |  |  | 非医疗器械 |
| 总价 | 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 6  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号（页码） | 采购文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 7  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号：_____________________     项目名称：____________

| 对本项目采购需求的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号(页码) | 采购文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

- 对采购文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

8  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

9  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10   中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

5）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 11   采购文件要求提供或供应商认为应附的其他材料