常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：武进区水质自动站运行维护项目

项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2024-0033

采 购 人：常州市武进生态环境局

采购代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司

- 目  录

第一章采购邀请

第二章  供应商须知

第三章 资格审查

第四章评审程序、评审方法和评审标准

第五章  采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章响应文件的组成及提交须知

第八章 响应文件格式

- 第一章   采购邀请

受常州市武进生态环境局的委托，常州晋发建设项目管理有限公司就武进区水质自动站运行维护项目进行竞争性磋商采购，各潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2024年9月23日9点00分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-CZJF-C2024-0033

2.项目名称：武进区水质自动站运行维护项目

3.项目预算金额：132.12万元/年、396.36万元/三年；项目最高限价：132.12万元/年、396.36万元/三年

4.采购需求：本次采购项目为武进区6个大型水质自动站（武南河闸口、洛阳桥、范巷桥、环湖西路桥、周桥、永安河闸口）和6个小型水质自动站(长沟西桥、东西十字河、塘洋桥、吴王浜、采菱港桥、蒋庄大桥)的运营维护及管理工作。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额（万元/年） | 服务范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 武进区水质自动站运行维护项目 | 89.4 | 6个大型水质自动站（武南河闸口、洛阳桥、范巷桥、环湖西路桥、周桥、永安河闸口）的运营维护及管理工作。 |
| 采购包2 |  | 42.72 | 6个小型水质自动站(长沟西桥、东西十字河、塘洋桥、吴王浜、采菱港桥、蒋庄大桥)的运营维护及管理工作。 |

本项目共划分2个采购包，投标人可以对本项目多个采购包进行投标，但仅限中标一个采购包。投标某一采购包时，标书中注明该采购包内容，并响应该采购包的全部内容。评标、定标按采购包先后顺序依次评定，在前一采购包作为第一中标候选人资格的单位在后续采购包评审时无中标候选人资格，按名次选择后一名作为中标候选人，以此类推。

5.合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同，最多可续签二次。即本项目运维服务最多为3年，续签合同，合同金额不增加。

6.本项目是否接受联合体：□是，联合体按相关要求执行  √否。

7.本项目是否接受进口产品响应：□是  √否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

√本项目专门面向 √中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：□是   √否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：√否   □是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起至2024年9月11日17:00。

2.获取方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。

3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。

4. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

## 四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1、响应截止时间、开启时间：2024年9月23日9:00时（北京时间）。

2、地点：“苏采云”政府采购交易系统。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 六、其他补充事宜

1、磋商保证金：无需缴纳。

2、CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。

## 七、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：常州市武进生态环境局

地址：常州市武进区环府路

联系人：巢科

联系方式：0519-86310753

2、采购代理机构信息

名称：常州晋发建设项目管理有限公司

地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼

联系人：潘工

联系方式：15720613683

3、电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163

- 第二章   供应商须知

## 第一节供应商须知资料表

| 序号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 项目属性：√服务 货物 |
| 2 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目：是√否 |
| 3 | 现场考察 | √不组织 组织（考察时间：__年_月_日_时_分，考察地点：____________。） |
| 4 | 答疑会 | √不召开 召开（召开时间：__年_月_日_时_分，召开地点：____________。） |
| 5 | 样品 | 投标样品递交： √不需要 需要，具体要求如下： （1）样品递交要求：样品必须在_年_月_日_时_分前送至常州晋发建设项目管理有限公司做好样品送达登记工作，联系人：__，电话：__，逾期将不予接收。 （2）中标（成交）单位样品留样封存，未中标（成交）单位样品自开标之日起三天内由供应商运回。 （3）样品不能出现制造厂或供应商的标志、标记。 （4）样品递交及退还必须出具供应商的授权委托书及被授权委托人身份证。 （5）样品制作及运输费用由供应商自行承担。 |
| 6 | 是否专门面向中小企业 | √本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。 本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 7 | 标的所属行业 | 本项目属于 服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。 |
| 8 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 9 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许 |
| 10 | 询问 | 已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于2024年9月 11日18时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（CZJFJS@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在常州市政府采购网公布。 |
| 11 | 磋商报价次数 | 1、本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，第二轮报价为最后报价(通过系统在线报价)。最后报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。 2、最后报价中的单价按总价同比例下调。 |
| 12 | 联系方式 | 接收质疑的联系方式： （）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。 （2）代理机构：常州晋发建设项目管理有限公司 联系部门：常州晋发建设项目管理有限公司； 联系电话：0519-88858658；15720613683 通讯地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼。 |
| 13 | 纸质中标（成交）文件 | 中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州晋发建设项目管理有限公司和采购人各一份，联系方式见《第一章 采购邀请》） |
| 14 | 代理费 | 收费对象： □采购人 √成交供应商 收费标准：以中标金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算，万元（含）以下部分，万元万元（含）部分 缴纳时间：在领取中标（成交）通知书时将中标服务费付至采购代理机构指定账户。 账户：常州晋发建设项目管理有限公司 开户银行：江南银行武进支行；行号： 帐号：； |

## 第二节 说  明

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州晋发建设项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次磋商采购代理机构和采购人不收取标书工本费与成交服务费。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）采购邀请

（2）供应商须知

（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评审标准

（5）采购需求

（6）拟签订的合同文本

（7）响应文件的组成及提交须知

（8）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改,澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商,更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

- 11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、报价明细表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为采购代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。

19.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交侯选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4 采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：由采购人代表依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第四章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.3.1提供虚假材料谋取成交的。

28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.3.6将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。

采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购代理机构质疑接收：常州晋发建设项目管理有限公司

联系地址：常州科教城三联路南，信息产业园-研发楼三楼；

联系电话：0519-88858658；

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31. 签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购政策：

33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

33.5正版软件

33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）

33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

33.8绿色采购政策：

33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

33.9电子履约保函政策：为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

- 34、代理费

33.1收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

第三章   资格审查

- 第一节 资格审查程序

- 一、响应文件开启后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。

- 四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。

- 第二节资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本（事业单位法人证书） | 营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书 | / |
| 2 | 法人授权书 | 法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证 | 格式见《响应文件格式》 |
| 3 | 供应商资格声明 | 《资格承诺声明函》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 4 | 供应商信用记录 | 1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存； 4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 5 | 信用承诺 | 《政府采购供应商信用承诺书》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 6 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。 | 《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》 |
| 7 | 本项目的特定资格要求 | 无。 |  |
| 8 | 联合体协议（如有） | 1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。 3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。 7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。 | 格式见《响应文件格式》 |

- 第四章评审程序、评审方法和评审标准

- 第一节 符合性审查程序

- 一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- 二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。

- 第二节符合性审查及评审要求

- 一、符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应函 | 响应函； | 格式见《响应文件格式》 |
| 2 | 响应完整性 | 报价明细表未有缺项、漏项； | 格式见《报价明细表》 |
| 3 | 报价 | 报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的； |  |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |  |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |  |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |  |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |  |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |  |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |  |
| 10 | 分包意向协议（如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |  |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |  |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |  |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）响应产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，响应产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |  |
| 14 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |  |
| 15 | 串通响应 | 不存在视为供应商串通相应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |  |
| 16 | 附加条件 | 相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 17 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |  |

- 二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。

（二）最后报价的算术修正及政策调整

1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；

2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。

- 三、评审方法和评审标准

（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

- 四、确定成交候选人名单

1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 五、报告违法行为

（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法

- 一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照主观分由高到低的顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。

- 二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

- 三、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 第四节 评审标准

- 采购包1 评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×20 | 20 |  |
| 技术部分（30分） | 管理制度 | 2.1根据投标人提供运行管理制度、操作规程和安全管理制度等制度综合评定，非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 运维方案 | 2.2根据投标人提供的运维细则及具体运维方案综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理 的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 保密方案 | 2.3根据投标人提供的数据保密方案及应对措施进行综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 备品备件方案 | 2.4根据投标人提供的备机、备品、备件储存情况及管理进行综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 应急方案 | 2.5根据投标人提供的应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合评定。非常科学、合理 的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 质量管理方案 | 2.6根据投标人提供的数据质量管理及审核、周期、内容及技术保障措施综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（50分） | 认证证书 | 3.1投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、ITSS 信息技术服务标准符合性证书和测量管理体系证书（认证范围涉及运维服务）的，有 一项得1分，本项最高得6分。 | 6 | 提供有效证书并加盖供应商公章，并提供在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图。 |
|  | 实验室资质证书 | 3.2(1)根据投标人在江苏省内自有用于质量控制的CMA或CNAS资质认定的实验室(包括实验室为投标人控股子公司，认证范围：不少于水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮)得6分； (2)本身无但委托第三方CMA或CNAS资质认定的实验室(委托周期需覆盖本项目服务周期，且认证范围：不少于水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮)的得2分； （3）无实验室且未委托实验室的不得分。 | 6 | (1)自有的提供CMA或CNAS证书及相应认证范围附件加盖供应商公章； (2)合作的同时提供CMA或CNAS证书及相应认证范围附件加盖供应商公章和委托协议加盖供应商公章； (3)未提供不得分。 |
|  | 人员配备 | 3.3（1）投标人为本项目配备的技术负责人具备环保类专业副高级及以上职称的，得2分； （2）技术负责人具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证》或《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》的得2分； （3）技术负责人获得过省部级及以上环保部门表彰的的得3分。 本项最高得7分。 | 7 | 提供相关证件证明材料并加盖供应商公章，同时提供投标人为其缴纳的近3个月（2024年6月-2024年8月）的社保缴纳证明并加盖供应商公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 3.4投标人为本项目配备的运维人员（技术负责人除外）中具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证》或《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》的，有1个得2分，最高得6分。 | 6 |  |
|  |  | 3.5投标人为本项目配备的运维人员（技术负责人除外）中，获得过省、市级及以上环境主管部门颁发的监测类技能竞赛证书的：省级及以上的，有一个得2分；市级的，有一个得1分，最高得6分。 | 6 |  |
|  | 设备配备 | 3.6产品渠道：具备现有产品备品备件的供货渠道，提供WTW、AVVOR、岛津、T-RDI厂家或者中国总代理商的备品备件供货渠道证明的，有1项得2分，本项最高得8分。 | 8 | 提供现有产品备品备件供货渠道证明材料并加盖供应商公章。 |
|  |  | 3.7投标人已采购至少提供一套服务于本项目主要仪器设备(五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总氮总磷)备用机，已采购的提供采购合同或者发票证明得3分。未采购的，根据采购文件对于自动站系统仪器故障、异常情况处理的要求等，为保障系统的连续运行提供备用机承诺的得1分，本项最高得3分。 | 3 | 提供采购合同或者发票并加盖供应商公章、承诺函格式自拟。 |
|  | 本地应急服务 | 3.8投标人具备本地化服务能力：在常州拥有固定办公地点，以便提供本地应急服务的得3分；承诺中标后在常州地区设立经营场地或分支机构，得1分。本项最高得3分。 | 3 | 提供营业执照(或事业单位)并加盖供应商公章或承诺原件（格式自拟），承诺不全或无承诺均不得分。 |
|  | 业绩 | 3.9投标人2021年1月1日至今承担过环境地表水自动站运维服务能力数量累计达30（含）个站点且市级以上的得2分，省级及以上的得5分，本项最高得5分。 | 5 | 提供业绩合同并加盖供应商公章，时间以合同签订的时间为准，合同中须体现站点数量，未提供或提供不全均不得分。 |

采购包2 评审标准

| 评审因素 | 评分项目 | 评分细则 | 分值（分） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（20分） | 投标报价 | 1.1价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×20 | 20 |  |
| 技术部分（30分） | 管理制度 | 2.1根据投标人提供运行管理制度、操作规程和安全管理制度等制度综合评定，非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 运维方案 | 2.2根据投标人提供的运维细则及具体运维方案综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理 的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 保密方案 | 2.3根据投标人提供的数据保密方案及应对措施进行综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分； 一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 备品备件方案 | 2.4根据投标人提供的备机、备品、备件储存情况及管理进行综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 应急方案 | 2.5根据投标人提供的应急方案、突发事件的预警及处理方案等内容进行综合评定。非常科学、合理 的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
|  | 质量管理方案 | 2.6根据投标人提供的数据质量管理及审核、周期、内容及技术保障措施综合评定。非常科学、合理的得5分；比较科学、合理的得3分；一般的得1分；不科学合理或未提供均不得分。 | 5 |  |
| 商务部分（50分） | 认证证书 | 3.1投标人提供有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书，有一项得1分，最高得3分。 | 3 | 提供有效证书并加盖供应商公章，并提供在国家认监委官网查询状态为“有效”的截图。 |
|  | 运维能力 | 3.2投标人具备《中国环境服务认证证书》一级证书的得5分，二级证书得3分，三级证书得1分。 证书服务项目中须包含氨氮、总磷，缺任意一项不得分。 | 5 | 提供有效期内的服务认证证书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 3.3投标人拟为该项目配备运行维护过程中所需设备的，有1个得1分，最高得8分。（设备为万分之一电子天平、紫外可见分光光度计、干湿温度计、单标线吸量管、单标线容量瓶、具塞滴定管、手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器、压力表）。 | 8 | 提供检验检测机构出具的有效期内的检定证书或校准证书并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  |  | 3.4投标人具备本地化服务能力：在常州拥有固定办公地点，以便提供本地应急服务的得3分；承诺中标后在常州地区设立经营场地或分支机构，得1分。本项最高得3分。 | 3 | 提供营业执照(或事业单位)并加盖供应商公章或承诺原件（格式自拟），承诺不全或无承诺均不得分。 |
|  | 设备配备 | 3.5产品渠道：具备现有产品备品备件的供货渠道，提供现有氨氮、总磷设备厂家备品备件供货渠道证明的有1项产品得3分，本项最高得6分。 | 6 | 提供现有产品备品备件供货渠道证明材料并加盖供应商公章，否则不得分。 |
|  | 人员配备 | 3.6投标人拟为该项目配备运维人员具有《环境保护设施运行人员技能培训合格证书》（自动监控（水类）运行工）或《中国环境监测总站国家地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证》的，且不少于5人的得3分，否则不得分；在此基础上每增加1名具有该资质的运维人员增加1分，最高加5分，本项最高得8分。 | 8 | 提供相关人员证书并加盖供应商公章，同时提供投标人为其缴纳的近3个月（2024年6月-2024年8月）的社保缴纳证明并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。 |
|  |  | 3.7投标人拟为该项目配备运维人员具有《社会化环境检测机构从业人员实操技能培训合格证书》（专业岗位）或《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》的，且不少于5人的得3分，否则不得分；在此基础上每增加1名具有该资质的运维人员增加1分，最高加5分，本项最高得8分。 | 8 |  |
|  |  | 3.8投标人拟为该项目配备持有化验分析“职业资格证书”人员的，有一人得3分，本项最高得6分。 | 6 |  |
|  | 业绩 | 3.9投标人自2021年1月1日至今承担过水质自动站或水质在线监测设备运维业绩，有1个得1分，最高得3分。 | 3 | 提供业绩合同并加盖供应商公章,时间以合同签订的时间为准，否则不得分。 |

注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

- 第五章   采购需求

- 一、项目概述：

1、概述：本次采购项目为武进区6个大型水质自动站（武南河闸口、洛阳桥、范巷桥、环湖西路桥、周桥、永安河闸口）和6个小型水质自动站(长沟西桥、东西十字河、塘洋桥、吴王浜、采菱港桥、蒋庄大桥)的运营维护及管理工作。

2、合同履行期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同，最多可续签二次。即本项目运维服务最多为3年，续签合同，合同金额不增加。

- 二、运维总体要求

在运营维护及管理期间，中标人必须遵守国家的有关法律、法规及其他规定。依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购人要求的考核指标要求；使监测系统运行真正发挥其效能和作用。

水、电、通讯及财产保护：运营期间所需水电通讯所需费用及站房和空调的维修和保养由中标方负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。不论何时，中标人无权将采购人的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、 抵押或转移。同时，在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

不论何时，中标人都应承担监测数据的保密责任；中标人按照采购人的要求，进行报告和传输有关的监测数据，均不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据。

- 三、运维团队要求：

（1）投标人应具备充足的仪表的备品备件。

（2）投标人必须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》 要求聘用足够的具有水质自动站运维上岗证的运行维护专业技术人员。

（3）投标人应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案（含应急事故处理方案）， 提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（4）在水质自动监测系统运维及管理期间，中标人应严格按照采购单位制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系 统及仪器设备的正常运行，达到采购人提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标人必 须接受采购人代表的定期或不定期检查和考核。

- 四、应急措施要求：

1、突发污染事故要求

当监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内报告采购人，并及时核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助采购人进行手工监测复核。

2、自动站系统仪器故障

当自动站系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在2小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，导致主要监测指标无法连续监测时，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测），并及时用电话或书面形式报告采购人。

五、具体需求

采购包1：6个大型水质自动站的运营维护及管理工作

（一）现有6个大型水质自动站运维项目的相关服务参数如下：

| 序号 | 站点名称 | 建设时间 | 现有仪器型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 水质五参数 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总有机碳 | 流量 |
| 1 | 武南河闸口 | 2020.5 | WTW IQ Sensor Net | AVVOR9000 | WTW TresCon UNO A111 | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / | T-Rdi |
| 2 | 洛阳桥 | 2020.5 | WTW IQ Sensor Net | AVVOR9000 | WTW TresCon UNO A111 | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / | T-Rdi |
| 3 | 范巷桥 | 2020.5 | WTW IQ Sensor Net | AVVOR9000 | WTW TresCon UNO A111 | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | 岛津TOC-4200 | T-Rdi |
| 4 | 环湖西路桥 | 2020.5 | WTW IQ Sensor Net | AVVOR9000 | WTW TresCon UNO A111 | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / | T-Rdi |
| 5 | 周桥 | 2020.5 | WTW IQ Sensor Net | AVVOR9000 | WTW TresCon UNO A111 | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / | T-Rdi |
| 6 | 永安河闸口 | 2020.5 | WTW IQ Sensor Net | AVVOR9000 | WTW TresCon UNO A111 | 岛津TNP-4200 | 岛津TNP-4200 | / | T-Rdi |
| 7 | 雅浦桥、分庄桥、安欢渎、万塔、武宜村桥等5个站点基础设施保障 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 租赁6台高锰酸盐指数仪器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 武南河闸口等6个站点组态软件升级服务及云电脑服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 武南河闸口等6个站点流量计率定 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （二）参考技术规范和标准

（1）国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

（2）国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

（3）《国家地表水自动监测站运行管理办法》

（4）《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实 施细则

（5）《环境水质监测质量保证手册》

（6）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91.2-2022 ）

（7）《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

（8）《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

（9）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

（10）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

（11）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

（12）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

（13）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）

（14）《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

（15）《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

- （三）运维需配备的设备要求：

（1）投标人应具有水质自动系统常规参数（如氨氮，五参数等）的知名品牌 的实验室分析仪器和便携式仪器，并在需要时用于水质自动站的比对考核；投标人通过计量认证的实验室，或委托通过计量认证的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。

（2）投标人为本项目配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬 件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（3）投标人为实施本项目人员和交通工具的总体配置要求：至少配备2名专职运维人员和专职的运维车辆2辆（可租用）。

- （四）5个省站基础设施保障

- 负责雅浦桥、分庄桥、安欢渎、万塔、武宜村桥等5个省站基础设施保障，包括采水系统（含栈桥）、站房空调、文化建设等设备的维修或更换服务。

- （五）租赁6台高锰酸盐指数仪器

- 租赁的高锰酸盐指数仪器需满足《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》有关要求。

- （六）武南河闸口等6个站点组态软件升级服务及云电脑服务

- （1）武南河闸口、洛阳桥、范巷桥、周桥、永安河闸口、环湖西路桥等6个站点站点数据传输到武进地表水监测平台，升级组态软件，上传软件满足3个平台传输要求。

- （2）开通2条VPN专线业务，上/下行速率同为50Mbps,含1个可用公网IP地址，开通15个云电脑服务。

- （七）武南河闸口等6个站点流量计率定

- 武南河闸口、洛阳桥、范巷桥、周桥、永安河闸口、环湖西路桥等6个站点需委托有资质的单位按照《河流流量测验规范》（GB 50179-2015）要求每年开展一次大断面测量和流量率定，提供流量率定报告。

- （八）运维具体要求：

1.1水质自动监测系统的运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（2）须每年对氨氮电极、pH电极进行一次更换，每两年对高锰酸盐指数电极和溶解氧电极（其中 WTW溶解氧电极为四年更换一次）进行一次更换，每年更换溶解氧膜头不少于两次，其余根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备 件均由运维方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

（6）配合采购单位进行水站质量保证和质量质控工作。

（7）随时接受采购单位的工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每年以年度运维报告报采购人，年度运维报告作为运行维护考核依据之一。

（10）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则要求对运营水站进行管理。

1.2具体要求

（1）水质自动监测站系统及仪表维护内容,水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

总体维护要求每天对水质自动站整个数据系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。水质自动站运行维护内容及要求。

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各个串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固通过现场监控软件测试工控与PLC及各个仪器之间是否 连接正确VPN网络设备检查，保证通讯畅通视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 确保取水过程中 PLC上各个点输入输出状态正确测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池确保 PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检 查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘等 |
| 5 | 配电板状态 检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检 查 |  | 检查温湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清 扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫 UPS各个散热孔上的灰尘检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫 UPS 电池箱内的灰尘确保箱内各个电池联线接触良好牢固确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清 扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁检查机柜各门是否完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保室内整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 2）保持仪器设备摆放征集 3）按要求存储试剂 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）确保冷却水供应正常 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 4）确保各个阀门正常 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 6）添加参比电极电解液 7）清除ORP电极上污垢 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ 2）检查气敏膜，添加电解液 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 5）检查并更换老化的加热迂回管路 6）检查并更换老化的电极 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）更换试剂 3）确保冷却水供应正常 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 5）检查并更换老化的UV灯 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 3）清洗电极更换电极液 4）检查并更换老化的电极 5）确保清洗水供应正常 |
| 17 | 流量流速仪 |  | 1）检查数据传输和数据传输和报警模块是否正常 2）检查流量计电源输出是否正常 3）检查流速流量仪是否浸入水中，位置是否合适，必要时适当调整，检查流量支架牢固程度。 4）对室外仪器进行清洗 5）清理仪器前方的杂物 |
| 18 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁 | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 2）检查并更换老化的分配臂软管 3）检查并更换老化的采样管 4）清洗采样切换阀 5）重新调整采样参数 6）检查样品储藏室温度 7）清洗样品储藏室 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水 管路清洗 清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出。至少三次空气吹洗，以便达 |
|  |  |  | 到良好清淤效果。 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清 洗掉。 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状。 |
| 2 | 室内管路 清洗 | 1次/月，确保管路透 明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管 刷清洗，清洗后原样装回。检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 3 | 清洗液位 计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物。测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏。原样装回液位计。必要的情况更换新液位计。 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新。将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度。 |
| 5 | 蠕动泵负 载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩。若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察 | 1次/月，确保液位观 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净。拆卸部件原样装回。 |
|  | 管清洗 | 察管清洗透明 |  |
| 7 | 取水系统 综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置。检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好。检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校对液和分析试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 12 | 工控机 | 1次/月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警，检查各个功能卡接口是否连接牢固。 |

1.3技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

一、运维工作要求

1、水质自动站运行指标要求

pH、溶解氧、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等仪器运转率不低于95%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参 照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规 定执行。

仪器月运转率=该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%

2、数据质量要求

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。其中氨氮、高锰酸钾指数至少每周进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核，但至少每月有一次为采购方或质控单位组织开展的）；pH、溶解 氧、电导率、浊度、水温每月至少进行一次水样比对；水站系统（以氨氮为代表）至少每月进行一次系统核查。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购方，结果以现场运维记录呈现，每年合同期满提交相应材料。

二、运维考核办法

1、采购方依据运行考核的综合结果支付运维经费，每年对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于90分为不合格；平均分大于或等于90分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。年终考核≥90分可续签下一年合同。

2、考核办法

（1）考核结果平均分在85分以上（含），90分以下，为初级警告，扣除半年度运营费5%，并责令整改；

（2）考核结果平均分在80分以上（含），85分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的10%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在70分以上（含），80分以下，为三级警告，扣除半年度运营费20%，并责令整改；

（4）考核结果平均分在70分以下，采购人有权单方面取消运维合同，并罚款年度运维费。

考核表详见合同附件。

3、数据补测有关费用的规定

中标方因仪器故障、质控考核不合格、站点停运等原因，需要委托有资质的检测机构进行检测时，应在上报手工监测数据的同时附有相关检测机构的正式检测报告，相关检测费用包含在投标报价中。

4、交接方式

（1）采购方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

1）系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

2）电气原理图；

3）电气接线图；

4）操作手册；

5）仪表试剂配方；

6）通讯协议。

（2）在合同生效前中标人应与采购方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪 器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

采购包2：6个小型水质自动站的运营维护及管理工作

- （一）现有6个小型水质自动站运维项目的相关服务参数如下：

| 序号 | 站点名称 | 建设时间 | 现有仪器型号 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 氨氮分析仪 | 总磷分析仪 |  |
| 1 | 长沟西桥 | 2020.01 | JHN | JHP |  |
| 2 | 东西十字河 | 2020.01 | JHN | JHP |  |
| 3 | 塘洋桥 | 2020.01 | JHN | JHP |  |
| 4 | 吴王浜 | 2020.01 | JHN | JHP |  |
| 5 | 采菱港桥 | 2020.04 | JHN | JHP |  |
| 6 | 蒋庄大桥 | 2020.04 | JHN | JHP |  |

- （二）参考技术规范和标准

（1）国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

（2）国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

（3）《国家地表水自动监测站运行管理办法》

（4）《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实 施细则

（5）《环境水质监测质量保证手册》

（6）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91.2-2022 ）

（7）《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

（8）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）

（9）《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

（三）运维需配备的设备要求：

（1）投标人的实验室或委托的实验室，满足试剂配制、标样考核（投标人自控）及比对分析技术要求。

（2）投标人应为本项目配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬 件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

（3）投标人为实施本项目，人员和交通工具的总体配置要求：至少配备2名专职运维人员和专职的运维车辆（可租用）。

（四）运维具体要求：

1.1 水质自动监测系统的运维管理内容

（1）提供、配制并定期更换在线监测仪器所需试剂和标样。

（2）根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求，提供备品备件并按期更换。所有备品备 件均由中标方提供。

（3）须针对水站系统和仪表制定每年保养检修计划并按期进行。保养检修须包括系统的全面清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。

（4）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

（5）对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。

（6）配合采购单位进行水站质量保证和质量质控工作。

（7）随时接受采购单位的工作考核及质量考核。

（8）保证站房清洁，整齐。

（9）认真、及时做好维护记录，汇总各水站每周维护记录，每年以年度运维报告报采购人，年度运维报告作为运行维护考核依据之一。

（10）按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及 其实施细则要求对运营水站进行管理。

1.2具体要求

（1）水质自动监测站系统及仪表维护内容水质自动站要严格按照“日监控，周巡查、月比对”的要求，开展日常维护和质控工作。

总体维护要求每天对水质自动站整个数据系统进行维护检查，通过宏观检查各仪器运行的状况。每周在现场观察系统运行一个完整的周期，检查整个系统运行状况。通过每日监控、每周巡查，确保仪器设备和系统处于正常的运行状况。水质自动站运行维护内容及要求。

（a）每周工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC和通讯检查 | 1次/周 | 检查PLC和通讯状态，确保数据传输正常。 |
| 2 | 仪器区卫生 |  | - 保持仪器及台面整洁 2）按要求存储试剂 3）按要求处置废液 |
| 3 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块和各阀体工作状态 2）检查并更换老化的氨氮管路系统 3）检查电极 4）更换试剂 |
| 4 | 总磷分析仪维护 |  | 1）检查并更换老化的总磷管路系统 2）检查比色模块 3）检查光源 4）确保各阀体工作状态 5）更换试剂 |

（b）每月工作内容

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水 管路 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清 洗掉。 |
| 2 | 室内管路 清洗 | 2次/月，确保管路透 明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头和样水杯等部件，清洗后原样装回。检查取样胶软管脏污情况，必要的情况更换。 |
| 7 | 取水系统 综合测试 | 1次/1月，确保系统取水正常 | 检查水泵和电动阀是否完好。检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常。 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换试剂，一般不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净。 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求。 |
| 10 | 总磷分析仪 |  |  |

（C）其他内容

| 序号 | 项目 | 维护要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统及仪器状态 | 仪器及管路应干净整洁、安全有效运行。 |
| 2 | 运维内容 | 运维记录满足每周至少1次。 |
| 3 |  | 采水是否正常，有无水草、杂物等。对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵。 |
| 4 |  | 每月进行1次管路清洗，保证取水、配水、预处理及辅助等系统正常运行。 |
| 5 |  | 每月进行1次试剂添加或更换及校准仪器，试剂标签应按要求填写。每次试剂更换时进行1次标准液校正，相关记录需填写完整。 |
| 6 |  | 数据采集传输异常、数据采集传输不完整的，及时联系相关单位。 |
| 7 | 应急处置 | 接到水质异常报警后，及时赶赴现场。对现场仪器状态进行确认及标准样测试，确认正常后，及时上报监管单位。当站点遇不可抗力因素需停运时，应保证仪器正常关闭待重新启动时进行准确度试验。 |
| 8 | 站房卫生安全 | 确保地面、机柜、管路和站房内部的卫生。试剂、标准溶液以及危险化学品需按要求存放，废液按规定收集、处置。 |

1.3 技术指标和要求

招标文件中未明确的质控管理要求的，按照江苏省已制定的相关规范性文件执行，若出台新的管理办法或技术规范时，按新要求执行。

1.3.1 水质自动站运行指标付款要求：

一、运维工作要求

1、水质自动站运行指标要求：

氨氮、总磷仪器运转率不低于95%，（除去停水停电，性能测试及其他不可抗拒因素引起的故障）。仪器运转率的计算方法参 照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》中有关规 定执行，

仪器月运转率=该仪器月实际采用数据数天数×日监测次数×100%。

2、数据质量要求：

水质自动站要求中标人参照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期 开展标液核查、质控考核、水样比对、加标回收和系统核查等质控工作。氨氮、总磷至少每月进行一次质控工作（可以为仪器自校、手工校准、水样比对、标液核查或盲样考核）。结果（包括图片等佐证材料）应及时报采购方，结果以现场运维记录呈现，每年合同期满提交相应材料。

3、数据必须真实有效，投标人近五年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为。

二、运维考核付款办法

1、环境监测站依据运行考核的综合结果支付运维经费，每年对运维单位开展一次运营维护工作考核，以每个水质自动站为单位进行。各站依据维护内容就维护质量和相关指标相结合的方式进行评分，满分为100分，每次平均分小于85分为不合格；平均分大于或等于 85分为合格。考核合格后按照合同要求支付运维期的运行费。

2、考核办法

（1）考核结果平均分在80分以上（含），85分以下，为初级警告，扣除半年度运营费 5%，并责令整改；

（2）考核结果平均分在75分以上（含），80分以下，为二级警告，扣除半年度运行费的10%，并责令整改；

（3）考核结果平均分在65分以上（含），75分以下，为三级警告，扣除半年度运营费20%，并责令整改；

（4）考核结果平均分在65分以下，采购人有权单方面取消运维合同，并罚款半年度运维费。

考核表详见合同附件。

3、交接方式

（1）采购方应在合同生效前向中标人提供水质自动监测系统的以下技术资料：

1)系统、仪表技术说明书（包括软件部分）；

2)电气原理图；

3)电气接线图；

4)操作手册；

5)仪表试剂配方；

6)通讯协议。

（2）在合同生效前中标人应与采购方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪 器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好备案。

六、投标报价

投标报价按年度总报价包干。投标报价中应包含上述采购内容及要求和服务工作内容中的所有工作开支。不限于服务期内人工工资、保险费、餐饮费、住宿费、交通费、办公费、规费、税金等能满足项目需求的一切费用。供应商认为完成本采购文件规定的工作内容所发生的一切费用均应计入报价，凡未列入的，将被认为均已包含在总报价中。供应商应结合企业自身实力，在不高于预算价的基础上，进行竞争报价。

七、付款方式

合同签订后,待一个运维周期（1年）结束根据考核结果付清合同款项（合同价款总额根据当年考核结果进行相应扣减），经甲方考核评分后支付具体款项。

- 第六章   拟签订的合同文本

采购人：                          （以下简称甲方）

供应商：                          （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照                     项目的采购结果签订本合同。

第一条　采购内容

1、项目名称（项目编号）：

2、服务内容：

3、服务期限：三年，合同一年一签，每年考核合格后续签下一年合同，最多可续签二次。即本项目运维服务最多为3年，续签合同，合同金额不增加。

本次合同签订的服务期自202  年  月  日起至202  年  月  日止

4、其他：无

第二条　合同价款

本合同人民币总价款为　　　　　　　（小写），　　　　　　　　（大写）。

本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同中产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。

除本合同另有约定外，本合同执行期间合同价款不变。

第三条　组成本合同的有关文件

下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）中标通知书；

（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

这些文件相互说明，如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。

第四条　权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，且应支付合同总额30%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失，损失包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等其他费用。

第五条　质量保证和售后服务

1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务，并持续改进运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到有效的国家和地方标准。

2、乙方应按招标文件、投标文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

3、当系统仪器出现故障（包括停运）时，保证在    小时内到达现场检修，如48小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标（         ）无法连续监测时，须通过更换备机或自有通过计量认证的实验室进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测），所需费用由投标人负责。并及时用电话与书面形式报告甲方，协商处理方案。如乙方未能在上述时间内提供售后服务，甲方有权自行聘请第三方进行处理，因此发生的费用由乙方承担，可于结算时直接扣除。

4、乙方应按照甲方的要求如实向甲方履行报告义务，包括但不限于日常报告、申请暂停（因重置检修而需暂停设备，应当事先获得甲方书面同意）、临时报告（特殊或紧急情况下的报告）。

第六条　验收

验收标准：按采购文件所规定的服务标准和乙方投标文件的承诺。

第七条　付款

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。

2、付款方式：合同签订后,待一个运维周期（1年）结束根据考核结果付清合同款项（合同价款总额根据当年考核结果进行相应扣减），经甲方考核评分后支付具体款项。

第八条　违约责任

1、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

2、乙方逾期开展项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视为乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。

3、乙方完成的项目或提供的服务不符合要求的，除按本合同约定的惩罚办法进行惩罚外，还应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

(1)在甲方同意延长的期限内交提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同；

(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；

(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。

4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。

5、未经甲方事先书面同意的批准，乙方不得向任何第三方转让本合同项下部分或全部的权利或义务；未经甲方书面同意，乙方不得自己或允许他人在本合同或本项目的权益上设立任何其他权益。否则，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。如给甲方造成损失超过违约金的，按照甲方实际损失计算。

6、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。

7、其他：无

第九条　不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十条　合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十一条  合同的终止

本合同因下列原因而终止：

(1)本合同正常履行完毕；

(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

(3)任何一方根据本合同约定或法律规定行使解除权解除本合同；

(4）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，甲方不得进行委托或对甲方权利义务造成重大不利影响的；

(5)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十二条　争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1） 种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条　合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式5份，甲方 2份，乙方2 份，代理机构 1 份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第十四条 附件

1、附表：水质自动监测站运维情况考核表

| 甲方（采购人）： （盖章） |  | 乙方（投标人）： （盖章） |
| --- | --- | --- |
| 地址： |  | 地址： |
| 法定（授权）代表人： |  | 法定（授权）代表人： |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

采购包1 水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：              运维商：                考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率 （20分） | 该站点所有仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数 ×100%。 | 水站数据有效率≥90%得满分；90%＞水站数据有效率≥85%得18分；85%＞水站数据有效率≥80%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得12分；水站数据有效率＜80%或现场仪器7天以上未修复并且无备机替换的不得分；其中单台仪器月运转率低于 95%，每台扣1分，低于85%扣2分 |  |
| 标样考核合格率 （10分） | 标样合格次数标样考核次数×100% | 标样考核（氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮）合格率为100%得满分；一项不合格得9分，两项不合格得5分，三项及以上不合格的不得分 |  |
| 在线率（捕获率） （3分） | 实际运行天数日数×100 ×实际运行参数数水站所有参数数 | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得 2 分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分 |  |
| 水样比对 （6 分） | 比对合格次数水样比对次数×100 | 水样比对（氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮）合格率为100%得满分；一项不合格得5分，两项不合格得3分，三项及以上不合格的不得分。 |  |
| 运维内容 （18 分） | 站房（2 分） | 水、电、网络、空调（去湿）等满足要求，保证自动 仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放 有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2 分） | 运维频次满足每周运维 1 次，定期进行电极清洗和管 路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（6 分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪 器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内 |  |
|  | 采水系统的维护（2分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行 |  |
|  | 配水系统的维护（2分） | 定期检查，防止管路堵塞或破裂 |  |
|  | 通讯（1 分） | 水站保证通讯网络的畅通 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记 录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣 分 |  |
| 日常质控结果 （6 分） | 标液核查（4 分） | 标液核查合格率100%为满分，90%~100%得 3分，80%~90%得 2分，75%~80%得 1分，低于75%不得分 |  |
|  | 加标回收（2 分） | 加标回收（氨氮、总磷、高锰酸盐指数、总氮）合格率为100%得满分；一项不合格得1分，两项及以上不合格不得分 |  |
| 运维响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣 分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情 扣分 |  |
| 运维保障（25分，每项5分） | 持证上岗 | 技术人员持证上岗 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障 | 满足2人、1车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障 | 在有资质的实验室配置试剂，标液 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

采购包2 水质自动监测站运维情况考核表

考核站点：              运维商：                考核时间：

| 考核内容 | 考核要求 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效运行率 （20分） | 该站点所有仪器实际采用数据数天数×日监测次数×监测项目数 ×100%。 | 水站数据有效率≥90%得满分；90%＞水站数据有效率≥85%得18分；85%＞水站数据有效率≥80%或现场存在故障仪器2天以上未修复的得12分；水站数据有效率＜80%或现场仪器7天以上未修复并且无备机替换的不得分；其中单台仪器月运转率低于 95%，每台扣1分，低于85%扣2分 |  |
| 标样考核合格率 （10分） | 标样合格次数标样考核次数×100% | 标样考核（氨氮、总磷）合格率为100%得满分；一项不合格得6分，两项不合格的不得分 |  |
| 在线率（捕获率） （3分） | 实际运行天数日数×100 ×实际运行参数数水站所有参数数 | 在线率≥95%得满分；95%＞在线率≥90%得 2 分；90%＞在线率≥85%的得1分；在线率＜85%的不得分。 |  |
| 水样比对 （6 分） | 比对合格次数水样比对次数×100 | 水样比对（氨氮、总磷）合格率为100%得满分；一项不合格得3分，两项不合格的不得分。 |  |
| 运维内容 （18 分） | 站房（2 分） | 水、电、网络、空调（去湿）等满足要求，保证自动 仪器具有良好的运行环境，站房卫生整洁、物品摆放 有序得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 维护频次（2 分） | 运维频次满足每周运维 1次，定期进行电极清洗和管 路清洗，到站率不足一周一次不得分 |  |
|  | 自动监测仪器（6 分） | 定期更换试剂、定期更换易耗品；定期校准仪器；仪 器故障及时报修，相应仪器及校正参数在正常范围内 |  |
|  | 采水系统的维护（2分） | 及时维护，保证采水系统通畅运行 |  |
|  | 配水系统的维护（2分） | 定期检查，防止管路堵塞或破裂 |  |
|  | 通讯（1 分） | 水站保证通讯网络的畅通 |  |
|  | 仪器运行记录（3分） | 运维记录、质控记录、试剂更换，备品备件更换等记 录齐全，档案完整、准确、整洁得满分，否则酌情扣 分 |  |
| 日常质控结果 （6 分） | 标液核查（4 分） | 标液核查合格率100%为满分，90%~100%得 3分，80%~90%得 2分，75%~80%得 1分，低于75%不得分 |  |
|  | 加标回收（2 分） | 加标回收（氨氮、总磷）合格率为100%得满分；一项不合格得1分，两项不合格不得分。 |  |
| 运维响应（12分，每项4分） | 应急响应 | 对水质异常响应及时，能够及时判断仪器状态得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 故障响应 | 站点故障时响应迅速，解决及时得满分，否则酌情扣 分 |  |
|  | 反馈信息 | 能够及时反应水质、仪器故障信息得满分，否则酌情 扣分 |  |
| 运维保障（25分，每项5分） | 持证上岗 | 技术人员持证上岗 |  |
|  | 技术保障 | 人员技术水平高，能及时解决相关故障 |  |
|  | 人员、车辆保障 | 满足2人、1车得满分，否则酌情扣分 |  |
|  | 实验室保障 | 在实验室配置试剂，标液 |  |
|  | 备品备件 | 备品备件按合同及时提供得满分，否则酌情扣分 |  |
| 合计（分） |  |  |  |

注：表中各项按分项进行扣分，分项分数扣完为止，不从总分中扣除。

第七章响应文件的组成及提交须知

| 名称 | 类别 | 相应内容 |
| --- | --- | --- |
| 响应文件组 成 | 基本目录 | 响应文件封面 |
|  |  | *报价一览表 |
|  |  | 项目实施方案 |
|  |  | 基本服务承诺书 |
|  |  | 认为需要提供的其他证明材料 |
|  | 资格条件 | △营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | △法人授权书 |
|  |  | 经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  |  | △信用承诺书 |
|  |  | △资格承诺声明函 |
|  |  | △落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函 |
|  |  | △联合体协议（如有） |
|  |  | △特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”） |
|  | 符合条件 | *报价明细表 |
|  |  | *投标（响应）函 |
|  |  | *技术偏离表 |
|  |  | *投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写) |
|  | 综合评审评分项 | 采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。 |
|  | 价格折扣文件格式 | 企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函） |
| 响应文件提交须知 | - 1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。 - 2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。 - 3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。 - 4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。 - 5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。 |  |

第八章 响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

- 一、响应文件封面

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

- 二、报价一览表（实质性格式）

（一）供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。（报价填写三年总价）

- 三、报价明细表（实质性格式）

项目编号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币 元

| 序号 | 分项服务名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元/年） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |
| 投标总报价（人民币：元/三年） |  |  |  |  | 大写： |
|  |  |  |  |  | 小写： |

注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外

3、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务要求如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

## 四、中小企业声明函（实质性格式）

## 注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。

中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

2、（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业），承接企业为 （企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日  期:

- 六、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：

  - 详细实施方案

  - 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

  - 对原始资料的调查与收集

  - 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

  - 需要招标人协助的事项

  - 供应商认为需要添加的内容

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

- 七、基本服务承诺书

- 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。

二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）

三、需要采购人提供的配合：

四、其他服务承诺：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：     年    月    日

八、法人授权书（实质性格式）

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就 号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

法定代表人身份证号码：

法定代表人联系方式（手机）：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。

九、资格承诺声明函（实质性格式）

致本项目采购单位及采购代理机构：

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位全称为，注册地点为，统一社会信用代码为，法定代表人（单位负责人）为。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

日期：年月日

十、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行采购方管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（负责人）：

年   月   日

十一、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州晋发建设项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

- 十二、响应函（实质性格式）

致：常州晋发建设项目管理有限公司：

根据贵方的 号磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

供应商开户行：

账          号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日 期：________年____月____日

- 十三、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

| 序号 | 名称及内容 | 磋商文件技术参数 | 响应文件技术参数 | 证明材料 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

注意事项：

- 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。

2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。

3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。

- 十四、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

2、相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 项目甲方单位地址 | 项目甲方联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日期：_____年______月______日

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：

采购编号：

内容：

被授权人姓名：

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

投标单位名称：（加盖公章）

法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日