技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测站 | 1套 |
| 2 | 水样自动采样设备 | 3套 |
| 3 | 流量计 | 4套 |

（二）技术规范

本项目的设计、开发、安装调试、测试和检验应符合下列技术规范和标准：

1、《水和废水监测分析方法》（第四版）

2、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ/T92-2002）

3、《地表水自动监测技术规范》（HJ915-2017）

4、《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

5、关于印发《国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）》等文件的通知（总站水字〔2019〕649号）

6、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

7、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

8、《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ 101-2019）

9、《高锰酸盐指数水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》 （HJ/T 100-2003）

11、《民用建筑电气设计规范》（GB51348-2019）

12、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）

13、《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

14、《环境水质监测质量保证手册（第二版）》

15、《国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书》（环办监测函〔2017〕249号）

注：国家有新的规范和标准出台时，以新要求为准。

（三）技术要求

采购内容主要包括水质自动监测站、水样自动采样设备、流量计。下述标注“★”的条款为重要条款，需提供相关检测报告（或型式评价报告）佐证，若无佐证材料视为负偏离。

1、水质自动监测站技术要求

1.1 氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
| 测定原理 | 纳氏试剂分光光度法、水杨酸分光光度法 |  |
| 量程 | 0～10 mg/L |  |
| 24h低浓度漂移 | ≤0.02 mg/L |  |
| 24h高浓度漂移 | ≤1% |  |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 8% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时 | ± 5% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 3% |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时 | ± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时 | ± 0.2 mg/L |
| ★重复性 | ≤2% |  |
| 定量下限 | ≤0.15mg/L（示值误差±30%） |  |
| 检出限 | ≤0.03mg/L |  |
| pH干扰试验 | ± 6% |  |
| 实际水样比对试验 | 水样浓度<2.0 mg/L | ≤0.2 mg/L |
|  | 水样浓度≥2.0 mg/L | ≤10% |
| MTBF | ≥720h/次 |  |

1.2 高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化滴定法、分光光度法 |
| 测量范围 | 0～20mg/L（可扩展） |
| 准确度 | ±5% |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| ★重复性 | ≤5% |
| 检出限 | ≤0.3mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.01mg/L |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 葡萄糖试验 | ±5% |

1.3 总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| 量程 | 0～2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| ★重复性 | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

1.4 总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法、 间苯二酚分光光度法 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| ★重复性 | ≤3% |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 实际水样比对试验 | ±10% |

1.5 采水单元

1)应充分考虑水位落差对取水的影响，避免取水口设置在死水区，确保取水深度在水面以下0.5m-1m左右，取水口能随水位变化。

2)取水口防护网：应在采水头外围设计防护隔栅以有效的防止沙石、悬浮物堵塞，采水头具备防藻功能，结构设计易于日常维护。

3)取水泵：取水泵应满足仪器及相应设备的总需水量要求，有足够的输出功率，水泵扬程应满足采配水要求。

4)采水子系统中的所有部件应选用优质产品，采水泵采用知名品牌产品，底部加装支撑装置，保证采水泵在水位较低时不接触水体底部，并不受底部泥沙的影响。保证采水子系统工作的可靠性和使用寿命。

5)采水管路应采用优质PPR管、UPVC管等材质稳定的材料，不与水样中被测物产生物理和化学反应，不影响水质变化，管路安装前清洗并密闭以防玷污，采水管路的使用寿命大于10年。为防意外堵塞和方便泥沙沉积后的清洗。

6)采水系统应采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求设定监测频次。

7)管道应采用排空设计，使管道内不存水，配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性。

8)特殊措施(保温与防冻):考虑冬天温度低，系统管路敷设应考虑防冻措施，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响小于5%（水温的影响保证小于20%）。

1.6 预处理及配水单元

预处理及配水单元由水样分配单元、预处理装置及管道等组成。实现对分析仪器配水的功能，并具有自动排空。预处理单元为不同分析仪器配备预处理装置，应根据国家标准分析方法要求对分析仪器提供相应的预处理方法。

1）配水管路应设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求；

2）配水单元应具备自动排空功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法；

3）配水单元主体管路应采用串联结构，各仪器之间管路采用并联方式，并采用管路无阻拦式过滤装置，分析仪器都从各自独立的过滤装置或沉降单元中取水（任何仪器出现故障都不会影响下面仪器的工作）；

4）应配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

5）所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

6）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

1.7 控制单元

控制单元对采水单元、配水及预处理单元、分析单元、辅助单元等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行。

功能要求

1)应具备对系统自动清洗、实时通讯、数据处理等功能和各单元设备控制参数的远程控制。

2)应具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置。

3)应具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示功能。

4)应具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息。

5)应具备现场调试控制功能，手工及单一控制功能包含自动/手动运行的切换、运行某一流程的手动启动、单一元件（电磁阀、电动球阀、泵等）的调试控制。

6)应具备实时监控功能，动态显示外围设备和监测仪器的运行状况，并有提示和报警功能，便于实时监控，各种变量值自动进入数据库备查。

7)具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台。

1.8 数据采集与传输单元

数据采集传输单元将按照采购人指定的传输协议要求(数据采集仪器通信协议和数据传输平台传输协议)，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通信协议。

数据采集与传输完整、准确、可靠，监控现场各设备状态，并以图形化的界面显示其运行状态，同时能够对数据采集和控制单元的参数进行设置，具备自检和死机自动恢复功能。

数据采集与存储：

1)	应具备采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存。

2)	应具备自动记录并分类数据采集异常信息，便于用户全面管理数据，不同监测点可以灵活设置不同监测项目。

3)	停电保护和后备：系统在断电时应保存系统参数和历史数据，在来电时应自动恢复系统。

4)	从监测仪器中采集数据之后，应根据不同的监测仪器进行存储，并进行标识，如标识数据采集时间等。

5)	应具备抗干扰能力强，停电自动切换、来电自动恢复、异常自动启动和复位等功能，通过数字口实现上述相关仪表参数的远程控制功能。

6)	应具备断电后自动保护历史数据和参数设置。

数据传输与通讯：

应采用无线通讯或有线通讯，并可接入虚拟专用网络数据传输方式，一备一用、一点多传数据远传通讯方式，无线通讯方式实时在线，通讯周期频率按需实时可调，实现相应的数据标示、关键参数、工作状态、告警信息上报，并响应平台下发的控制命令。

1.9 辅助单元

辅助单元应包含UPS不间断电源、环境监控系统、废液收集系统等部分。

1）配备UPS断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传；

2）配备环境监控系统，系统包括感烟、感温、水浸探测器等。要求烟感和报警装置可接入集成系统主机。

3）为防止仪器废液对环境造成二次污染，应配备独立的废液收集系统，满足四周以上废液量的收集。水质分析仪表测量完成后的废液进入专用废液收集装置中，以防止污染周围环境和影响源水的水质。

1.10 户外站房

配备小型户外柜，适用于水质在线监测的使用工况，能够保证水质在线监测系统的稳定连续运行。

1)站房主体可抗里氏七级以下地震；

2)站房应具有密闭性能、防水防冲击性能；

3)站房内部应进行隔热保温处理；

4)站房应具有耐腐蚀性能：集装箱外表面喷塑专用防锈漆，防锈、防腐、抗盐雾；

5)站房内应预留给排水口，方便监测水样和自来水的供给及站房废水的排放；

6)供电：应从附近引入220V交流电或380V交流电至站房；

7)照明系统：应安装照明灯，满足节能及室内照明要求；

8)通讯：应敷设光纤或ADSL有线网络进入站房，或采用无线通讯。

- 1.11钢结构在线监测仪平台（面积12平方米，具体图纸详见后附图纸，中标后需根据采购人要求搭建，未按照要求搭建的采购人有权解除项目合同）

| 序号 | 项目 | 规格型号(材料明细） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 平台四周框架 | 20#工字钢 |
| 2 | 平台内支架 | 16#槽钢 |
| 3 | 平台面层 | 5mm镀锌花纹板 |
| 4 | 平台立柱 | 6根×2米高 |
| 5 | 预埋铁 | 400*400mm*厚12mm12块 |
| 6 | 钢制楼梯 |  |
| 7 | 除锈、抛丸 |  |
| 8 | 专业防锈、防腐油漆 | 环氧树脂漆三道 |
| 9 | 不锈钢栏杆 |  |
| 10 | 接地装置 |  |
| 11 | 平台立柱固定 | 人工开挖基坑、C30混泥土浇筑 |
| 12 | 监控系统 | 监控设备1套，视频监控传输满足《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，具有实时监控功能，可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域清晰的监控图像；应安装网络红外球型摄像机，可监控监测站周围环境，视频照射距离≥300m；网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转，竖直0-90度旋转；带红外，支持夜间查看；高清网络录像机：支持不低于200万像素高清网络视频的预览、存储和回访；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回访及备份 |

- 2、水样自动采样设备

- 2.1仪器用途

在户外完成自动采样、留样等需求。

- 2.2仪器技术要求

1)具有定时采样、周期采样、触发采样等比例采样、远程控制采样等多种采样模式；

2)应具有设定、校对和显示时间功能；

3)应具备RS-232或RS-485或RJ-45标准通讯接口，具备远程启动、远程设置等功能；

4 )设备断电后来电，能恢复掉电前的工作状态，所设定的参数应不改变；

5)采样瓶应具有自动排空功能；

6)设备样品室应具备制冷并加装均热系统，精确数字控温，满足户外全天候运行需求；

7)具有保存采样记录、故障信息和样品保存温度超标报警信息等功能，并能输出存储的信息；

8)应具有手机APP交互功能，可通过APP完成取样、调试等操作；

9)支持电量、雨量、水位、流量等监控仪表的接入，可根据设置的仪表阈值触发采样;

10)具备自动终止采样功能，当采样达到预设次数时，自动终止采样以避免样品溢出;

11)采样瓶自身具有环境温度、自身电量监控功能，防伪监控功能，采样瓶可记录瓶盖开启的时间及次数;

12)可支持常规五参数水质分析仪的接入，分析仪数据超出设定限值时，可触发采样或加密采样频次;

13)采样结束后，采样瓶能自动关闭阀门，实现水样自动密封功能

14)具有备份采样功能，采样时可将水样分装至主采样瓶(A)和备份采样瓶(B),满足样品复核检测要求。

采样设备技术规格

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 采样瓶 | 规格：不少于500ml×24瓶 |
| ★采样量误差 | ≤3% |
| ★等比例采样量误差 | ≤5% |
| 机箱内温度控制误差 | ≤2℃ |
| 采样垂直高度 | ≥5m |
| 水平采样距离 | ≥50m |
| 平均无故障连续运行时间（MTBF） | ≥720 h/次 |

- 3、流量计

- 3.1仪器技术要求

1）内置 4G 全网通、LoRa、NB-iot、RF、Wifi、LAN、蓝牙等

2）双路液位输入

3）溢出功能

4）防结露功能

5）测量物（液）位、流速、流量、体积、重量

6）数据查询：查看 20 年统计数据小时、每天、每周、每月、每年流量记录，也可选秒、分的数据记录

7）瞬时流量范围：0～93m³/s

8）累计流量范围：9999999m³ (km³)

9）液位精度： ±5mm

10）功耗：＜5W

11）流量精度： ±5%

12）供电电压：DC12~24V/AC160~250V

13）主机尺寸：180mm×160mm×76mm

14）安装方式：壁挂式/嵌入式

15）外壳材质： ABS

16）键盘：18 位全键盘

17）工作温度：-20～65℃

18）环境湿度： ≤85RH

19）防护等级：变送器 IP60

20）量程：3m

21）盲区：0.25m

22）液位准确度： ±0.2%F.S

23）发射角：10 °

24）温度补偿： 自动补偿

25）分辨率：1mm

26）外壳材质：ABS

27）进线电缆：标配 15m

28）防护等级：IP67

29）工作温度 : －20℃～65℃

30）储存温度： ≤80%RH 无结露

| 序号 | 名称 | 数量 | 中标单价（元） | 中标合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质自动监测站 | 1套 | 544636 | 544636 |
| 2 | 水样自动采样设备 | 3套 | 67032 | 201096 |
| 3 | 流量计 | 4套 | 12567 | 50268 |
| 合计 |  |  | 796000 |  |