竞争性磋商文件

项目名称：大气多参数站等自动站

第三方全托管运维项目

项目编号：JSZC-320400-CZZH-C2024-0106

采 购 人：江苏省常州环境监测中心

采购代理机构：常州正衡招投标有限公司

二零二四年十一月

- 目      录

目       录	1

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	19

第四章   采购需求	30

第五章   合同主要条款	27

第六章   响应文件格式	35

- 第一章  竞争性磋商公告

项目概况 大气多参数站等自动站第三方全托管运维项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2024年12月10日9:30（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320400-CZZH-C2024-0106

项目名称：大气多参数站等自动站第三方全托管运维项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额:159.5万元

最高限价：159.5万元

合同履行期限：签订合同之日起至一整年。

采购需求：为了不断提升大气污染防治工作的支持与保障力度，提高大气多参数站等自动站的运维管理效率，江苏省常州环境监测中心拟采购第三方全托管运维服务，服务频次、质量需满足国家最新的相关管理制度和标准等文件要求，同时完成数据初步审核及整理分析。运维工作中涉及维修、运输及更换配件等所有费用均由运维单位承担，详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。

3.本项目的特定资格要求：

3.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3本项目不接受联合体，中标后不允许转包

3.4本项目是否接受分支机构参与响应：否

3.5本项目是否属于政府购买服务：否

3.6其他特定资格要求：无

## 三、获取采购文件

1.时间：2024年11月26日至2024年12月3日23:59（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0元。

四、响应文件提交

截止时间：2024年12月10日 9：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台供应商端，通过系统在线提交电子响应文件

五、开启

时间：2024年12月10日 9：30（北京时间）

地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，供应商登录“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅，通过系统在线解密电子响应文件

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求

技术支持服务热线:0519-85588210

CA认证证书办理联系电话   0519-85588120

1.1办理CA认证证书

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。

2.2注册

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册制作响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于响应截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

2.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

3.电子履约保函：2023年12月起，省财政厅上线政府采购电子履约保函（保险）平台，实现中标、成交供应商线上申请履约保函（保险）、第三方机构线上审核开函（出具保单）等，做到全流程线上办理和留痕。打开此链接查看详情：https://zfcg.changzhou.gov.cn/html/ns/tzgg/653859231062288.html 关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1.采购人信息

名 称：江苏省常州环境监测中心

地 址：常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园24号楼

联系人：朱先生

电　话：0519-86691381

2.采购代理机构信息

名 称：常州正衡招投标有限公司

地 址：常州市新北区新城府翰苑6栋9楼

3.项目联系方式

项目联系人：刘欢

电　话：0519-85510566

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“R”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： 服务 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ☑否 |
| 3.1 | 现场考察 | ☑不组织 □组织，考察时间：___年___月___日___点___分 考察地点：___________。 |
|  | 磋商前答疑会 | ☑不召开 □召开，召开时间：___年___月___日___点___分 召开地点：___________。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： ☑无 □有，具体情形：___________。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ☑不允许 £允许。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 名 称：江苏省常州环境监测中心 地 址：常州市天宁区青洋北路47号黑牡丹科技园24号楼 联系人：朱先生 电 话：0519-86691381 代理机构：常州正衡招投标有限公司 地 址：常州市新北区府翰苑6栋9楼 电 话：0519-85510566 |
| 25 | 代理费 | 收费对象：成交供应商 收费标准： 项目类型 费率 预算金额（万元）; 服务类. 100（含，下同）以下; 1.5%. 100-500; 0.8%. 500—1000; 0.45%. 1000-5000; 0.25%. ……; ……. 1、代理服务收费按差额定率累进法计算。 2、服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 3、缴纳时间：领取成交通知书时缴纳。 4、缴纳方式： 收款人名称：常州正衡招投标有限公司 开户行名称：招商银行常州北大街支行 银行账号：519902981310901 支付宝账号：3415909493@qq.com（备注单位名称及项目名称） |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

4.7   绿色采购政策

4.7.1  绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

4.7.2 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

4.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 竞争性磋商公告

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

10.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

- 磋商保证金

- 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面招交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

  - 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面一次性提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

- 响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站或中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 2-1 | 中小企业声明函 | / | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议（类型一） | / |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | / |  |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体响应 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 具体要求见第一章《竞争性磋商公告》 |  |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；提供《分项报价表》。(格式见《投标（响应）文件格式》) |
| 5 | 响应有效期 | ## 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；按照《供应商须知资料表》中响应有效期要求提供承诺 |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 8 | ★号条款响应（如有） | 响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；逐项提供相关证明材料 |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 12 | 进口产品 （如有） | 磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的； |
| 13 | 国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）国家如有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。 |
| 15 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 16 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 17 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；由评委审查，无需供应商提供材料。 |
| 18 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。由评委审查，无需供应商提供材料。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台系统提交最终报价，未按照磋商小组规定的时间、逾期提交报价的，其响应无效。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

R无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：______。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：______。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）______。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）______。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评审标准

| 评审项目 | 标准分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 报 价 | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价。 |
| 运维服务方案 | 8分 | 根据投标人为空气自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性评分，包括CO2、甲烷-非甲烷总烃、N2O、NOy、细颗粒物（PM1）、激光云高仪、碳质气溶胶、无机元素、在线离子色谱、大气气溶胶激光雷达、VOC在线分析仪、常规六参数等仪器设备的运行管理制度、日常维护、定期巡检、备品备件配置、数据上传等方案进行综合评分。 方案详细、表述完整、可操作性强，能够满足采购需求得8分；方案通用，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得6分； 方案一般，可操作性一般的得4分； 方案简单，可操作性较差的得2分； 未提供相应内容不得分。 |
| 安全保障措施 | 5分 | 根据投标人提供的安全保障制度、安全管理措施进行综合评分。 方案详细、表述完整、可操作性强得5分；方案通用，具有一定的可操作性得3分；方案简单，可操作性较差的得1分。未提供相应内容不得分。 |
| 质量保证能力 | 8分 | 有完善的管理制度及技术人员培训制度，提供质量保证措施、质量控制设备配置情况，并承诺按照计划开展质控工作，承诺中标后在本地有2名以上(含2名)空气自动站维护技术人员，对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障。不满足上述条件得0分。满足上述条件的基础上，根据质控方案的编写情况酌情评分。 方案编写合理，能够对开展工作提供实质性帮助的得8分； 质控方案有一定的参考价值，符合要求较为合理的得6分； 质控方案一般，符合要求合理的得4分； 质控方案简陋，对工作的开展帮助不大的得2分。 未提供相应内容不得分。 |
| 数据审核与分析服务 | 8分 | 根据投标文件提供的数据审核方案、异常数据识别、处理方案以及数据分析服务进行综合评分。 方案详细、表述完整、可操作性强，能够满足采购需求得8分；方案通用，具有一定的可操作性，基本满足采购需求得6分； 方案一般，可操作性一般的得4分； 方案简单，可操作性较差的得2分； 未提供相应内容不得分。 |
| 运维备件保障方案 | 8分 | 根据投标人运维配件保障方案进行评分。提供主要仪器详细备件、耗材配置情况，内容齐全、来源规范、配置合理、配件全覆盖得8分； 内容、来源规范性、配置较为合理、覆盖大部分配件得6分； 内容、来源规范性、配置合理性一般、仅有少数配件得4分； 仅有方案无相关备件得2分； 未提供相应内容不得分。 |
| 项目机构 | 3分 | 投标人在服务区域内已设立技术服务网点或承诺中标后设立技术服务网点的得3分。 注：在服务区内已有办事处的，提供营业执照副本，房产证或租房合同复印件并加盖公章，否则不得分。承诺中标后设立网点的，提供承诺函并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目负责人1 | 2分 | 项目负责人具备硕士学历和环保类高级及以上职称的得2分。 注：提供学历、职称证书证明材料复印件及投标人为其缴纳的2024年8月至10月社会养老保险的有效凭证复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目负责人2 | 2分 | 项目负责人获得过市级及以上科学技术奖项的得2分。 注：提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的2024年8月至10月的社会养老保险的有效凭证复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 项目团队（不含项目负责人） | 6分 | 1、项目团队中具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证，每有1人得0.5分，最高得2分； 2、具备环保类高级工程师职称以上的（不含项目负责人），每有1人加1分，最高不超过2分。 3、具有硕士及以上学历的（不含项目负责人），每有1人加1分，最高不超过2分。 本项满分6分。 注：提供培训合格证、职称证书、学历证书等证明材料复印件及投标人为其缴纳的2024年8月-10月社会养老保险的有效凭证复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 服务保障能力 | 12分 | 本项目有关设备故障期间作备机使用，拥有CO2、甲烷-非甲烷总烃、N2O、NOy、细颗粒物（PM1）、激光云高仪、碳质气溶胶、无机元素、在线离子色谱、大气气溶胶激光雷达、VOC在线分析仪等仪器的备机的，有一项得1分，最高不超过12分。 注：提供仪器照片及相关发票复印件并加盖公章，仪器可为自有资产或供应商下设机构或供应商全资子公司或控股子公司下设机构资产，否则不得分。 |
| 质控能力 | 7分 | 1、具有CMA资质的检验检测实验室的得 2 分，不提供不得分。 2、投标人设立的实验室的检测能力范围：包含57 种 PAMS、13种醛酮类物质、47种TO15物质及非甲烷总烃物质，每有1项的得1分，本项最高得5分，不提供不得分。 注：（1）实验室应可为自有实验室或投标人下设机构或为投标人全资子公司或控股子公司下设机构，响应文件中须出具相关有效证明复印件并加盖公章，否则不得分。 （2）响应文件中须提供CMA资质证书及附表复印件并加盖公章，否则不得分。 （3）响应文件中须提供检测能力范围覆盖的证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩1 | 8分 | 1、2021年至今，投标人具有区县级及以上环保部门环境空气多参数自动监测站运维项目（必须至少包含雷达、VOC、离子色谱、重金属、ocec等设备）的业绩，每提供一份得1分，最多6分。 2、上述运维项目获得政府或环保系统的书面认可、表彰或良好评价，每提供一份得1分，最多得2分。 注：提供中标通知书、合同和相关评价等证明材料复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 业绩2 | 4分 | 提供2021年至今利用多参数站数据分析相关问题形成空气质量溯源报告或分析报告，每提供1份得0.5分，最多得2分；被县区以上生态环境部门认可或引用的，每提供1份得0.5分，最多得2分。注：提供认可或引用需相关生态环境部门加盖公章作为证明材料，响应文件中提供的证明材料同时加盖供应商公章，否则不得分。 |
| 综合能力1 | 2分 | 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO27001 信息安全管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书。每提供一个得1分，最多得2分。 注：须同时提供证书以及认证官网查询截图复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 综合能力2 | 2分 | 投标人具有自动监控系统（气）运行服务能力证书得2分。 注：须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章，否则不得分。 |
| 综合能力3 | 2分 | 投标人具备丰富的大气环境相关科学研究和数据应用经验，参与并承担大气复合污染监测技术领域或数据分析应用研究相关课题的，每提供1个得0.5分，最多得2分。 注：提供参与研究课题的与政府部门或科研单位签订的合同或课题任务书（不能反应出要求指标的不计分）复印件并加盖公章，否则不得分。 |
| 车辆配置 | 3分 | 投标人应为本项目提供运维专车，每有1辆得1分，最高得3分。 注：提供配置车辆照片、行驶证复印件加盖公章。 |

- 第四章   采购需求

- 一、项目概况

为了不断提升大气污染防治工作的支持与保障力度，提高大气多参数站等自动站的运维管理效率，江苏省常州环境监测中心拟采购第三方全托管运维服务，服务频次、质量需满足国家最新的相关管理制度和标准等文件要求，同时完成数据初步审核及整理分析。运维工作中涉及维修、运输及更换配件等所有费用均由运维单位承担。

二、采购内容、技术参数及要求

- 维保清单

表1 站点点位基本信息表

| 序号 | 站点名称 | 点位地址 | 仪器详情 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数站 | 常州市天宁区浦前张家村149号 | 共14套，见表2 |
| 2 | 常规参数 | 常州市武进区雪堰镇太北路 | 共8套，见表3 |
| 3 | 非甲烷总烃 | 常州市武进区环府路28号 | 谱育EXPEC 2000 |

表2 大气多参数站配置情况表

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2在线分析仪 | ThermoFisher | 410i | 1 | 2022 |
| 2 | 甲烷-非甲烷总烃分析仪 | 谱育 | EXPEC 2000 | 1 | 2022 |
| 3 | N2O气体分析仪 | ThermoFisher | 46i | 1 | 2022 |
| 4 | NOy气体分析仪 | ThermoFisher | 42i-Y | 1 | 2022 |
| 5 | 细颗粒物分析仪（PM1） | Met One | 1020 | 1 | 2015 |
| 6 | 激光云高仪 | Vaisala | CL31 | 1 | 2012 |
| 7 | 碳质气溶胶连续监测分析仪 | Magee | CASS TCA08+AE33 | 1 | 2020 |
| 8 | 无机元素连续监测分析仪 | 天瑞 | EHM-X200 | 1 | 2020 |
| 9 | 在线离子色谱 | Metrohm Applikon | MARGA Ion Analyzer ADI 2080 | 1 | 2016 |
| 10 | 大气气溶胶激光雷达 | 中科光电 | AGHJ-1-LIDAR | 1 | 2015 |
| 11 | VOC在线分析仪 | 磐合 | TT24-7xr | 1 | 2021 |
| 12 | 动态校准仪 | ThermoFisher | 146i | 1 | 2012 |
| 13 | 零气发生器 | ThermoFisher | 111 | 1 | 2012 |
| 14 | 臭氧校准仪 | ThermoFisher | 49ips | 1 | 2013 |

表3 竺山湖常规参数站配置情况表

| 序号 | 仪器设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮氧化物分析仪 | Thermo Fisher | 43i | 1 | 2009 |
| 2 | 二氧化硫分析仪 | Thermo Fisher | 42i | 1 | 2009 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | Thermo Fisher | 48i | 1 | 2009 |
| 4 | 臭氧分析仪 | Thermo Fisher | 49i | 1 | 2009 |
| 5 | PM10分析仪 | Met One | 1020 | 1 | 2013 |
| 6 | PM2.5分析仪 | Met One | 1020 | 1 | 2013 |
| 7 | 动态校准仪 | Thermo Fisher | 146i | 1 | 2009 |
| 8 | 零气发生器 | Thermo Fisher | 111 | 1 | 2009 |

（二）运维技术要求

1、至少保证在常州市有2名以上(含2名)专业运维人员、1名数据审核和报告分析人员及1辆专用运维车，数据审核和报告分析人员负责数据初审和分析，监督站点运行状况，提供运维和质控报告，确保数据稳定；对于站点出现的故障，应2小时内赶到现场，4小时内解决故障，特殊情况书面报备甲方。

2、配备日常运行管理过程中涉及的常用工具、校准设备等。如流量计、温度计、气压计等，校准设备应按要求每年送检。

3、耗材备件

磋商供应商须在常州市服务点配备充足的与本项目同型号的主要仪器备件常用的耗材备件，如仪器设备校准使用的标准气体、过滤膜、纸带、滤芯、泵维护包等。耗材、备件的使用和管理应有相应的记录备查。由于缺少相应的耗材、备件，导致仪器不能正常使用、数据缺失的，采购人可扣除一定的费用，直至解除合同。

4、工作计划的制定

成交供应商负责根据有关标准规范、技术规定制定运维方案（需在投标文件中提供），包括维护、保养及质控的具体措施、频次、质量要求、记录格式以及所需试剂、耗材及配件等，日常运维工作需严格按照方案执行，并做好相关记录。

5、财产保护和数据保密

委托运行管理及维修的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备及配套设施）属采购人。未经采购人同意，成交供应商不得以任何方式对采购人各类财产进行出售、抵押、转移及调换。

在委托管理期间，成交供应商应建立健全网络和数据安全保护机制，按照《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规及相关政策规定的要求，加强数据信息等保护，发现重大问题按规定及时向委托单位和相关部门报告。

在委托管理期间，成交供应商应对系统状况和数据严格保密。未经采购人同意，成交供应商不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。注：成交供应商违反上述条款中任何一条要求，采购人有权直接终止合同，同时纳入采购人采购项目黑名单库，取消其未来五年参与采购人项目的投标资格。

6、数据审核

运维人员根据所审核数据同时段内的空气质量和仪器运行状态，包括报警，关键参数等信息对数据进行审核，异常及无效数据须附上详细的审核理由；根据中国环境监测总站《自动数据审核技术指南（试行）》等管理文件要求对数据有效性进行审核，在每天12点之前审核昨日所有小时数据，每月初的5个工作日内提交上月所有原始数据及处理数据。

7、日常运维记录

成交供应商应建立空气自动站维护档案，将空气自动站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。成交供应商根据有关规范、技术规定，并商采购人确定各类运维记录并及时填写，调整或修订时需报采购人确认。

- 每周及时更新站点巡检记录。

- 每季度上交一次多点校准及性能核查记录。

- 每半年上交一次站点运行小结。

- 每年上交一次耗材用品使用情况和年度小结。

- 及时按甲方的要求提供其它临时性记录和总结。

- 各项记录要求，字迹清晰，各项参数记录详细，能够反映出维护方具体所做的工作。

- 各项检验检测报告需提供原件，由甲方复印后存档。

- 子站数据及运行状况不得提供给其余单位或个人。

8、运维管理内容

要求托管过程中完成以下工作：

- 环境空气超级站、常规自动站的日常运行维护；

- 环境空气超级站、常规自动站的设备维护及维修；

- 环境空气超级站、常规自动站的系统质量管理；

- 大型活动或会议的环境空气质量保障工作；

- 突发性环境应急事故的辅助分析工作；

- 子站通讯及数据采集系统的维护及维修（与省中心、国家站通讯保障）；

- 数据分析及应用工作。

- 数据分析辅助服务

具体工作内容：

- 颗粒物污染特征分析。不同季节的颗粒物污染特征（包括年变化、月变化、日变化等，不同污染条件下颗粒物的生消过程，与其他污染物之间的关系等）分析，以及气象条件对其影响。

- 臭氧及VOCs污染特征分析。基于监测数据，厘清常州市光化学污染态势，分析其浓度水平、化学组分及时间变化规律等，判断出污染源的变化特征。

- 臭氧成因诊断。对于常州市本地的臭氧污染特征，结合气象要素和前体物浓度与组成信息全面诊断其成因，并借助基于观测的模型（OBM）绘制EKMA曲线，判断当地的臭氧生成受何种前体物主导。

- VOCs及臭氧来源分析。利用示踪物法、物种比值等多种方法，查明常州市大气VOCs的主要来源。另外，全周期综合性分析报告中，利用受体模型（PMF）进行VOCs来源分析，定量计算各类源对常州市大气环境VOCs的相对贡献及其时空分布特征。

- 技能培训。每个周期内至少组织一次相关培训或专家指导，内容应包括介绍项目设备最新运用情况、优质的分析报告及最新的研究成果，应至少对我中心4名专业技术岗位人员进行培训，使其能熟练掌握相关技能。

成果要求：

- 12份颗粒物、VOCs特征及污染来源的月度总结报告；

- 颗粒物、VOCs技术分析报告，包括1份半周期（半年）报告、1份全周期（全年）报告；

- 专项报告中涉及到颗粒物、VOCs源解析部分等的技术支持，同时遇颗粒物和臭氧污染过程时24小时内完成污染过程报告编制，支撑服务和污染过程报告次数不限。

10、其他要求

运行维护过程中产生的通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括风机等附属设备）等一切费用均由成交供应商承担。

在委托管理期间，成交供应商有义务保障站点及设备的安全，应做好防水等相关安全保障措施；运维人员人身安全等均由成交供应商负责；需每年度对站房及设备开展第三方防雷检测。

（三）具体运维要求

有关颗粒物自动监测仪器、气态污染物自动监测仪器应分别按照《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ 817-2018)》及《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范(HJ818-2018)》的要求开展日常运维和质量控制工作；有机碳/元素碳、无机元素、水溶性离子、挥发性有机物、非甲烷总烃、CO2、NOy、N2O等自动监测仪应按照《环境空气颗粒物（PM2.5）中水溶性离子连续自动监测技术规范》（HJ 1328—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中无机元素连续自动监测技术规范》（HJ 1329—2023）、《环境空气颗粒物（PM2.5）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》（HJ 1327—2023）、《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测技术要求及检测方法》（HJ1010-2018）、《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定（试行）》(总站气函［2019］785号)、《环境空气温室气体及其示踪物（CO2、CH4、N2O和CO）》、《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定（试行）》（总站气字〔2021〕61号）规定执行，并符合中国环境监测总站《大气颗粒物组分自动监测质量保证与质量控制技术规定（第一版）》（总站气函〔2019〕424号）要求。

成交供应商需根据有关空气质量自动监测最新的质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录，无条件配合上级部门的检查和考核工作；国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。具体包括但不限于：

通用要求：

- 监测站房及周边环境应满足HJ 655-2013相关要求。监测站房及辅助设备日常巡检应满足HJ 817-2018相关要求。运维人员应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次

- 每天8:00-22:00期间，间隔不超过4小时，登陆数据平台查看数据上传情况，必要时（EC/OC、重金属等必须）查看数据与仪器运行状态，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 检查供电、通讯、防雷、防水等情况，保证系统的正常运行；

- 保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下；当采样管路出现冷凝水时，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 检查站房排风排气装置运行是否正常。

- 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

- 检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

- 每次巡检、维护后做好系统运行维护记录；

- 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

- 检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

- 仪器工控机时间与北京时间、数据采集时间与平台展示时间应保持同步。

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生；

- 按需更换标气与辅助气体。其中标气须为符合管理要求的有证标准物质。

- PM1颗粒物分析仪

- 每天1次：查看设备状态，查看平台数据。

- 每周1次：查看仪器运行和联网状况；查看仪器上历史报警信息，与工控机历史数据进行对应，去除无效数据；检查纸带是否有破损或边缘不光滑的情况；按需更换纸带。

- 每月1次：检查动态加热装置是否正常、时钟校准；清洗或更换切割头；ABS检查（MetOne 1020）；清洗喷嘴。

- 每季度1次：流量、温度、压力、湿度检查及校准。

- 碳质气溶胶连续监测分析仪

（1）每日检查仪器的运行状态参数，如有异常及时处理，检查仪器监测结果，发现异常数据及时排查原因，并做好每日远程检查记录，并定期存档；

（2）每周至少进行1次现场巡检，检查仪器运行状态；

（3）每周检查EC样品采集单元的纸带剩余量，如更换纸带则需要进行仪器稳定性、气密性测试；

（4）每周至少更换一次TC监测单元的采样滤膜，并进行气密性测试、清洁腔室测试和仪器空白测试，TC空白应≤0.3ug；

（5）每周检查储水罐状态，及时清理积水；

（6）每月至少清洗1次采样头，根据当地污染程度可加大清洁频次；

（7）每月至少进行1次原始数据备份；

（8）每月至少检查1次仪器采样流量，清理1次仪器散热风扇滤网；

（9）每月至少测试1次溶蚀器吸收效率，低于70%则需要更换溶蚀器碳膜；

（10）每月至少测试1次EC系统空白，EC系统空白应在±0.5μg/m3范围内；

（11）每季度至少进行1次溶蚀器和采样管路的清洗，根据当地污染程度可加大清洗频次；

（12）每季度至少更换1次溶蚀器碳膜等耗材，根据当地污染程度可加大更换频次；

（13）每季度至少更换1次EC分析系统的一次性过滤器；

（14）每半年更换1次TC分析系统的一次性过滤器和辅助气体过滤器；

（15）每年度进行仪器保养，采样系统气路清洁。

（16）每年对仪器进行1次预防性维护，对样品采集单元和分析单元进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件；维护后，应对仪器进行全面检查与校准，确保仪器在维护前后数据的准确性和可比性。

- 无机元素连续监测分析仪

（1）每日远程检查仪器运行状况，包括采样流量、环境压力、环境温度、X射线管温度、机箱温度等工作参数是否正常，仪器报警应及时处理。如具有自动质控功能，应检查自动质控结果。质控元素测量相对误差≤±10%，流量相对误差≤±5%。

（2）每周至少一次现场巡检，检查仪器运行状态。

（3）每周检查户外滤水杯积水情况、风扇滤网积尘情况、采样管加热器和采样泵工作状态。

（4）每周检查纸带位置是否正常，采样斑点是否圆滑（边界清晰）、均匀、完整；更换纸带时应佩戴丁腈手套，避免对分析系统造成背景污染。更换后应进行纸带的空白测试，80%的目标物质空白测试结果应小于仪器检测限，所有目标物质空白测试结果应小于仪器测定下限。

（5）每月应该对仪器散热风扇过滤网进行清洁；如设备配置冷风机，每月检查排风管或过滤器，防止堵塞。

（6）每月至少清洁一次PM10切割器和PM2.5旋风分离器、户外传感器与测量平台，或根据当地污染程度加大清洁频率。

（7）按照仪器说明书的要求更换耗材、试剂与配件。

（8）每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行全面检查与清洁，更换必要的耗材与配件。维护完成后，应对仪器进行校准和性能测试，测试合格后，方可投入使用。

- 动态校准仪及臭氧校准仪

- 每季度1次：零气、标气双路MFC质量流量多点校准。

- 每年1次：对内置的臭氧发生器进行标准溯源；按需更换易耗件；送至江苏省环境监测中心进行量值溯源。

- 零气发生器

- 每半年1次：更换活性炭、分子筛，零气纯度检查。

- 每年1次：按需更换易耗件。

- 云高仪

- 每周1次：镜头、清洁鼓风机清洁，云高数据和伪彩图保存。

- 在线VOC

（1）每日远程检查仪器运行状态，检查数据传输系统是否正常，如发现数据持续异常情况，立即前往站点进行检查；

（2）每周检查钢瓶气压力，将读数添在钢瓶气消耗记录表中。与上次压力比较，看压力是否有异常变化。如果压力下降异常，表明有漏气之处，从而要设法处理之；

（3）每周检查采样总管及采样气路是否有破裂，是否有清洁，是否过于潮湿，并及时采取措施；

（4）每周检查并酌情更换各仪器滤膜以及仪器风扇滤网，检查干燥剂并适时更换；

（5）每周检查色谱参数，包含气相色谱分析仪的炉箱温度（柱温）、预浓缩温度和采样温度压力等运行参数，检查色谱基线是否平稳；

（6）每周对各仪器进行依次零/跨检查，并填写好记录。

（7）每月检查标气钢瓶压力并做好记录。将当前压力值与过去的压力值比较以估计标准气的消耗速度。如果预测一个月后压力将降到100PSI（压力下限），就安排更换钢瓶；

（8）每月清洁各仪器滤网，每月对在线式气相色谱进行工作点校准；

（9）每半年对色谱仪进行单点校正修正斜率，检查气路连接的密封性；

（10）每半年清洁或更换采样口及采样管，根据子站具体情况频率可适当增加；

（11）每半年检查在线气相色谱仪多点线性校准，是否到了校准时间（每半年校准一次）。

（12）每年对各监测仪器的准确度进行一次审核，更换分析仪采样泵上的活性炭；

（13）每年将仪器于现场进行内部检查清洁，清洁色谱仪检测器，清洁/更换横隔膜，清洗十通阀；

（14）每年更换气相色谱仪载气过滤器，更换预浓缩管；

（15）每年对动态校准仪的流量控制器进行校准、传递。

- 激光雷达

（1）每日远程检查仪器运行状况和工作参数是否正常，如有异常，应按照应急响应时间要求，及时处理；

（2）每日远程检查仪器采集软件是否正常运行和采集，检查原始回拨信号是否正常；

（3）每日远程检查分析软件是够正常解析，消光系数和退偏比是否连续，数据保存是否正常。

（4）每周检查光学镜片表面，如有积尘或污渍，应停机使用洗耳球进行清洁，必要时使用擦镜纸进行清洁；

（5）每周检查光学镜片是否有破损情况，如有破损应及时更换；

（6）每周清洁天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好，有无漏水渗水等异常现象；

（7）每周检查室内外温差情况及天窗玻璃是否存在冷凝水，如有冷凝水，应调整站房温度或加装天窗玻璃加热装置；

（8）每周降雨、降雪及沙尘天气后，应及时清洁天窗玻璃。

（9）每月检查激光光斑偏移情况，有偏差时应及时调整；

（10）每月检查记录雷达激光能量、激光光斑特征、回波信号、背景基线及噪声，如果有指标不满足指标对雷达进行维修调校以满足工作技术指标，必要时更换配件。

（11）每半年进行半年度光路校准，查看光路系统有无异常，如有异常即及时维护调试；

（12）每半年对仪器进行预防性维护，并更换相应备件。

（13）每年检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常；

（14）每年进行年度激光器校准和光路校准。

- 在线离子色谱

（1）每日通过远程控制软件察看仪器运行状况和原始谱图，做好察看记录。

（2）每日检查离子色谱基线稳定性，基线波动应≤10%；每日检查内标响应的稳定性，内标测试值与理论浓度值相对误差不能超出±10%，否则需要更换内标液或排查内标异常情况。

（3）每周进行现场巡检，检查仪器运行状态，检查内容参照《大气超级站质控质保体系技术规范》；

（4）每周检查废液桶和户外滤水杯，采样泵，排气管路，管路内是否洁净和畅通，是否有异物、气泡或漏液，必要时更换配件和耗材；

（5）每周至少更换一次颗粒物过滤头，每两周更换一次气态过滤头，或根据当地污染程度加大更换频率；

（6）每周检查溶蚀器、颗粒物组分收集器、样品注射器、过滤头等部件；

（7）每周检查溶液液位；

（8）每周对标准曲线中间浓度点检查；

（9）每月清洁一次采样头；

（10）每月进行原始数据备份；

（11）每月对仪器进行一次流量温度压力检查及校准，并记录检查和校准的结果；

（12）每月使用去离子水（电阻率≥18MΩ•cm）检查仪器基线与空白响应情况，如任一目标物响应高于方法检出限（10μg/L）；

（13）每季度至少对溶蚀器、颗粒物组分收集器及前处理内部管路进行一次灭菌与清洁，或根据污染程度加大清洁频率；

（14）每半年至少更换一次阴、阳离子色谱柱，色谱柱性能明显降低时可加大更换频率。色谱柱与保护柱（保护柱柱芯）应同时更换；

（15）每半年至少更换一次蠕动泵管、采样泵过滤器、阴阳离子进样系统定量环；

（16）每年对仪器进行一次预防性维护，对采样系统、分析系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件。维护完成后，应对仪器进行校准和性能测试，测试合格后，方可投入使用。

- 非甲烷总烃分析仪

（1）每日维护内容

- 系统状态检查

检查系统是否有报警等异常提示，以及分析模块的FID温度、柱箱温度、柱前压、保留时间等重要参数是否正常。系统状态检查可通过远程或者现场检查的方式完成。

- 基线检查

按照厂家说明书或作业指导书要求检查图谱基线是否存在异常漂移和波动。如存在异常漂移和波动，应及时标识或剔除异常数据或对受影响的物质进行重积分。

- 保留时间漂移

检查仪器保留时间漂移情况，以确保非甲烷总烃测量的准确性。重点关注漂移是否影响监测物质的自动积分，如有影响，应进行调整。

- 数据审核

数据审核应对异常数据进行无效标识或剔除，在72小时内完成。

（2）每周巡检内容

- 气相色谱、检测器参数设置检查。检查氢火焰离子化检测器氢气与空气输入压力与流量、载气流量与压力等是否与说明书、作业指导书一致。

- 气相色谱、检测器运行情况检查。检查载气净化装置（如除烃等），如有异常应及时更换。根据系统验收或非甲烷总烃测试时使用的参数，检查色谱炉温控制程序、载气流量或压力控制程序、氢火焰离子化检测器等是否正常，如有异常应及时停机检查，排查问题。

（3）其他维护内容

按照系统说明书或作业指导书要求定期更换阀膜、色谱柱等重要耗材。做好周期性维护，及时清洁气动阀阀芯、散热风扇、氢火焰离子化检测器等重要部件。如运行维护涉及对气路上的关键硬件部分进行拆卸、打开，维护操作完成后，应按照系统说明书、作业指导书等要求对系统进行验漏。

- N2O、CO2、NOy气体分析仪

- 每天查看CO2、NOy、N2O并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现监测数据异常，应立即通知江苏省常州环境监测中心，在每日 9 时～21 时出现的异常，应在 4 小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），其余时段出现的异常，应在次日上午 10 时前解决；

- 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

- 每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站 1 次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括但不局限于：

- 查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

- 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

- 采样总管加热装置是否正常工作；

- 对设备进行零点、跨度等检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常， 数据传输正常；确保无远程控制软件。

- 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

- 在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

- 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

- 每月\季度等工作内容：

- 检查各仪器采样头、滤网。

- 更换采样过滤膜。

- 设备流量检查，多点与校准曲线任务。

- 流量检查及校准，更换氮气。

具体每周、每月、每季度、每年等运维维护工作内容和要求参照国家和省现有相关管理办法执行，成交供应商需无条件执行。

- 常规六参数分析仪

遵守国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

- 运维工作一般要求：

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 保持站房外20m以内的环境清洁；

- 检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

- 保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

- 每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看空气站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现监测数据异常，立即通知甲方，在每日 8 时～22 时出现的异常，在 1 小时内响应，在4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，及时与相关部门联系积极解决），每日22—8时出现的异常，在次日上午10时前解决；

- 发生重污染天气等特殊情况后，在 4 小时内开展相应的运维工作；

- 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

- 每周工作内容

每周至少巡检空气站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

- 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

- 检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

- 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查空气站的通讯系统，保证空气站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

- 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

- 在冬、夏季节应注意空气站站房室内外温差，若温差较大，及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

- 及时清除空气站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

- 经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

- 每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查；

- 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

- 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

- 每月工作内容

- 清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

- 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过家相关规范要求时应进行校准；

- 每月对数据和运维记录进行备份；

- 检查仪器显示的数据和采集的数据之间一致性。

- 每季度工作内容

- 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

- 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

- 每半年工作内容

- 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

- 振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

- 采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递；

- 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

- 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

- 对能见度仪器进行校准；

- 检查和校准气象五参数设备。

- 每年工作内容

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

（四）质量控制要求

- 中标单位需根据国家及省市有关质量管理和质量控制规范，认真落实质量管理制度，做好质控工作并填有相应记录。

- 仪器设备维修后，当其检测性能受到影响时，需要进行相关技术指标验证。在年度内有大型赛事、活动和重污染物天气时间段内，依据用户提前通知的要求，提供加密质控保障工作。

- 质量保证与质量控制记录均须按要求进行填写，每年进行整理归档。

（五）数据联网、审核

中标单位应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省常州环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，并根据采购单位要求和相关规范，确保所有仪器设备数据联网、正常传输，辅助完成国家、省、市各平台数据审核工作。

（六）运维管理方针及目标

1、运维管理方针

运行规范、反应及时、数据准确、管理有效。

2、运维管理原则

保密性原则：对运维服务过程中获知的任何用户方系统信息均属秘密信息，不得泄露给第三方单位或个人，不得利用这些信息进行任何侵害用户方系统的行为。

规范性原则：运维服务的实施必须由专业的技术服务人员依照规范的操作流程进行，对操作过程和结果要有相应的记录，提供完整的服务报告。

可控性原则：运维服务的工具、方法和过程要在双方认可的范围之内，保证运维服务过程的可控性。

稳定性原则：运维服务工作不能对现有业务的正常运行产生影响。

3、运维管理目标

全面贯彻质量方针、建立符合国家标准的质量管理体系，提供及时、准确、有效的监测数据，不断提高环境自动监测系统的运行质量，实现系统数据有效率90%以上的目标。

（1）成交供应商需根据国家及省市有关空气质量最新的自动监测质量管理和质量控制规范，动态落实质量管理制度，做好质控工作并填好相应记录。无条件配合上级部门的检查和考核工作。

（2）运行维护过程中产生的水电、通讯、交通、耗材备件、设备的年检和年度校准、设备的维修和更换（包括空调、风机等附属设备）等一切费用均由成交供应商承担。

（3）国家及省市有关空气质量的标准和规范有变更或调整时，采购人有权要求成交供应商按照最新的国家标准和规范对空气站进行运行、维护和管理。采购人有权根据实际内容调整考核目标和考核办法。

有效数据获取率计算按照相关规范执行。

（七）付款及考核办法

服务期内，采购单位按照参照合同和国家及省市有关空气质量的自动监测质量管理和质量控制规范对中标单位的服务内容完成情况和运行质量情况分2次（分别为5月、11月）对进行绩效考核打分，依据得分情况支付运维费用。

考核得分：绩效考核总分95（含）分以上的，拨付当期全额运维费；绩效考核总分在60（含）～95分的，运维费＝实际考核得分%*当期全额运维费；得分≤60，运维商获得0%当期运维费用。详细考核表如下：

| 考核指标 | 考核要求 | 考核方式 | 单项总分值 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据有效率 | 连续运行时段内单台仪器有效数据获取率=（该仪器获得的有效小时数/应有的小时数）×100%；有效数据是指经过审核通过的有效数据，因停电、不可抗力或定期维护和校准损失的小时数在应有小时数中扣除。 | 根据每台仪器运维目标进行考核，有效数据获取率单次≤90%（VOC有效率85%）扣10分，分值可为负分 | 40 |  |
| 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁；非工作人员未经许可不得入内。站点巡检不合格，运维人员从事非本项目涉及工作而影响本项目涉及工作的。 | 单次未满足要求扣5分，分值可为负分 | 10 |  |
| 运维工作完成情况 | 是否按照单台仪器的运维计划进行实施。 | 单次未满足要求扣2分，分值可为负分 | 6 |  |
|  | 单台仪器仪器质控结果是否满足国家、省相关技术规范要求。 | 单次未满足要求扣2分，分值可为负分 | 6 |  |
|  | 监测档案的完整性，是否存在记录不规范、记录缺失等情况。 | 单次未满足要求扣2分，分值可为负分 | 6 |  |
|  | 更换耗品耗材及配件不及时；使用非原装耗材配件且影响仪器性能 | 单次未满足要求扣6分，分值可为负分 | 6 |  |
| 外部质控检查 | 运维单位应接受中国环境监测总站、江苏省环境监测中心、江苏省常州环境监测中心等质量管理部门的质控抽查，在质控检查中因技术不熟练、运维不到位等技术维护问题被通报（因平台故障、断电等不可抗力因素被通报的除外） | 单次被通报扣5分，屡次被通报问题扣10分，分值可为负分 | 10 |  |
| 数据和报告提交 | 完成相关要求的成果与报告，遇到空气污染时，按照甲方的要求在污染过程发生后24h内，提供污染过程分析专报，内容包括但不限于：主要污染物浓度变化、污染过程成因分析、小结及初步管控建议。 | 单次未满足要求扣5分，分值可为负分 | 10 |  |
| 故障响应 | 当设备发生故障、网络连接出问题、断电、平台无数据、产生异常数据或者无数据产生时，在2小时内响应，响应后4小时内到达现场，响应后6小时内修复，若响应后6小时内不能修复的，上报采购单位，共同确认修复时间节点。 | 单次未满足要求扣3分，分值可为负分 | 6 |  |

- 第五章   合同主要条款

甲方：                                           签订时间：    年    月    日

乙方：                                           项目编号：                号

甲、乙双方就乙方中标的项目，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、总则

乙方按甲方要求，为甲方提供的项目服务，服务具体内容及要求详见合同文件。

本合同金额为人民币大写：           元整，小写：            。

二、合同文件：

下列文件是构成合同不可分割的部分，并与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1、号采购文件。

2、乙方提交的投标文件。

3、乙方投标的其他资料及承诺。

三、质量保证和服务承诺：

乙方所提供的服务必须符合国家有关标准和号采购文件（含技术说明）和投标文件的要求。

四、服务时间

项目时间:自委托协议签订并生效后的  天内完成。

五、验收

六、付款方式：

七、违约责任：

1、乙方不履行合同应当双倍返还定金,甲方不履行合同无权要求返还定金。

2、乙方逾期交货或者甲方逾期付款,应向对方支付违约金,迟延履行违约金以逾期部分价款总额每日万分之 八   计算。任何一方逾期履行超过  十  天，应当以逾期部分价款总额5％向对方支付违约金。违约方支付违约金后,对方有权要求继续履行合同。

3、提供的服务内容不符合采购文件的技术要求，必须按要求进行修复、拆除或重新采购；若乙方拒不按要求更正的，将对乙方处以不低于5倍的罚款（按不合格的服务内容价值计算），且乙方应承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

八、不可抗力：

1、甲、乙双方如果因不可抗力而导致合同义务的延误或不能履行，不承担没收误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指下列甲、乙双方无法控制、不可预见的事件，但不包括甲、乙双方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，受影响的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方。除书面另行要求外，受影响的一方应尽实际可能继续履行其相应义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续20天以上的，甲乙双方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同义务的协议。

九、合同的解除：

1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方

提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

3、合同的部分和全部都不得擅自转让。

4、出现下列情况之一可以解除合同：

（1）对乙方有效投诉记录累计达3次；

（2）在合同有效期内，被行业主管部门取消经营资格的；

（3）在合同有效期内，乙方擅自变更、转让、租借本次招标范围内的定点服务资格的；

（4）不如实反映情况，提供虚假材料的；

（5）未按承诺的价格提供服务的。

（6）招标文件约定的可解除合同的情况出现。

5、乙方在任何情况下都不得用任何不正当行为影响、干扰委托单位。一经发现可立即

解除合同，同时提请有关部门追究有关当事人的责任。

6、如果乙方破产、解散、清算、停业以及其他原因无法提供服务的，甲方可在任何时

间以书面形式通知取消其本次招标范围内的定点服务资格。该行为将不损害或影响甲方已经采取和将要采取的任何行动和补救措施的权力。

十、争议处置

1、在执行本合同中所发生的一切争议，甲乙双方应通过友好协商的办法进行解决，如

协商不能解决的，有关当事方可提请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向甲方所在地有管辖权的仲裁机构申

请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对当事各方均有约束力。

十一、合同生效

本合同经叁方盖章签字后生效，如有变动，必须经甲乙双方协商一致后，方可更改。本合同一式柒份，甲方叁份，乙方贰份，招标代理机构贰份。

其他未尽事宜，参照相关法律，双方协商解决。

甲方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电  话：

乙方：单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：                      电  话：

开户银行：                    银行账号：

本合同内容为主要条款，采购双方可根据项目实际情况进行调整。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、按照磋商文件要求，加盖公章、签名。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州正衡招投标有限公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为，全称为，统一社会信用代码为 ，法定代表人（单位负责人）为，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

### 1-2营业执照副本（实质性格式）

- 2 响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

3法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人（单位负责人）姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为          项目投标的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人（单位负责人）签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：             日期：

职务：

联系电话：

单位名称：

地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：

电话：

传真：

邮编：

开户行：

账号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

4 政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 5、中小企业声明函

说明：

1）供应商如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

- 6报价一览表

报价一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 名称 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7分项报价表

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 响应价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 9 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

10  项目服务方案等，包括但不限于如下主题：

- 运维服务方案

- 安全保障措施

- 质量保证能力

- 4）其他

11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 13  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料