常州市政府采购项目

公开招标文件

项目名称：常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目

项目编号/包号：JSZC-320411-STGK-G2024-0142

代理机构编号：1214-244109423WWF

采 购 人：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

采购代理机构：江苏舜天高科有限责任公司

目      录

第一章   投标邀请	1

第二章   投标人须知	5

第三章   资格审查	19

第四章   评标程序、评标方法和评标标准	22

第五章   采购需求	29

第六章   拟签订的合同文本	31

第七章   投标文件格式	32

第一章   投标邀请

项目概况

常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目采购项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载获取招标文件，并于2025年1月3日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-STGK-G2024-0142

2.项目名称：常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目采购项目

3.项目预算金额：2200万元

4.项目最高限价（如有）：2200万元

5.采购需求：

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目 | 2200 | 一批 | 详见《第五章 采购需求》，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。 |

6.合同履行期限：合同签订后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

7.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。

8.本项目是否接受进口产品投标：■是  □否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2	上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.5	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6	法律、行政法规规定的其他条件；

1.7	在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（响应文件中无需提供证明材料）；

1.8	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

□本项目专门面向 □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：获得采购合同的投标人应承诺将采购项目中不低于40%的金额分包给一家或多家中小企业。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；

3.2本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3其他特定资格要求：

（1）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（3）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

（4）提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内连续三个月投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）。

三、获取招标文件

1.时间：公告发布后五个工作日内。

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：“苏采云”政府采购一体化平台自行免费下载

4.售价：0元。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年1月3日14点30分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：/。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章（请至常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1号楼四楼大厅CA办理窗口办理，窗口联系电话0519-85588120，其他联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业投标人提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局

地    址：常州市新北区崇信路8号

联系方式：葛化杰13961406700

2.采购代理机构信息

名    称：江苏舜天高科有限责任公司

地   址：南京市雨花台区软件大道21号C座110室

联系人：王慧（标务员）、吴岢非（标务助理）

联系方式：025-52875825、52875983

3.项目联系方式

项目联系人：王凡

电      话：025-52874022、13776537239

第二章   投标人须知

## 投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： □服务 ■货物 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 2.4 | 核心产品 | □关于核心产品本项目__包不适用。 □本项目__包为单一产品采购项目。 ■本项目_01_包为非单一产品采购项目，核心产品为： 品目02 多舱长龙清洗机 品目04 大型多功能清洗机 品目14 低温过氧化氢灭菌器 品目15 压力蒸汽灭菌器 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：/年/月/日/点/分 考察地点：/。 |
|  | 开标前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：/年/月/日/点/分 召开地点：/。 |
| 4.1 | 样品 | 投标样品递交： ■不需要 □需要，具体要求如下： |
| 5.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业 |
| 11.2 | 投标报价 | 投标报价的特殊规定： ■无 □有，具体情形：_____。 |
| 12 | 投标保证金 | 免收 |
| 13.1 | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起算90日历天。 |
| 25.5 | 分包 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。 |
| 26.1.1 | 询问 | 询问送达形式：投标人对招标文件如有疑问，请将疑问于2025年1月3日14点30分（北京时间）前以书面形式提交或传真至江苏舜天高科有限责任公司。传真：025-52875983，邮箱：wkf@sumex.com.cn。 |
| 26.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标中心； 联系电话：025-52875825、52875983； 通讯地址：江苏舜天高科有限责任公司（南京市雨花台区软件大道21号舜天集团C座110室）。 |
| 27 | 代理费 | （一）收费对象： □采购人 ■中标人 （二）收费标准： 序号; 中标金额（单位：万元）; 货物类. 1; 50 以下; 1万元. 2; 50-400（含400）; 1.5%. 3; 400-1000（含1000）; 1.1%. 4; 1000-5000（含5000）; 0.8%. 5; 5000-10000（含10000）; 0.25%. 6; 10000-100000（含100000）; 0.05%. 注：代理服务费按上述表格标准的100%收取。 （三）缴纳时间：中标人应在领取中标通知书时将代理费支付至江苏舜天高科有限责任公司账户。 开户名：江苏苏豪创新科技集团高科有限公司 开户行：工商银行南京白下支行 账 号：4301013119100888895 |
| 28 | 纸质中标（成交）文件 | 中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件叁份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,江苏舜天高科有限责任公司，联系方式见《第一章 投标邀请》） |

投标人须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

  - 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《投标人须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

  - 核心产品见《投标人须知资料表》。

- 现场考察、开标前答疑会

  - 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

- 样品

  - 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

  - 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - 中小企业定义：中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

  - 信息安全产品

    - 所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009 年第33 号）范围的，采购经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。关于信息安全相关规定依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48 号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

  - 绿色采购政策

    - 绿色数据中心政策

依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

    - 推广应用绿色建材

采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

    - 优先使用低挥发性有机化合物产品

采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。

- 投标费用

  - 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   招标文件

- 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

- 投标邀请

- 投标人须知

- 资格审查

- 评标程序、评标方法和评标标准

- 采购需求

- 拟签订的合同文本

- 投标文件格式

  - 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

- 对招标文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

  - 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

## 三   投标文件的编制

- 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

  - 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

  - 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

- 投标文件构成

  - 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

  - 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

  - 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

  - 投标人认为应附的其他材料。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；

    - 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。

- 投标保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。

- 投标有效期

  - 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

- 投标文件的签署、加盖公章

  - 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

  - 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四   投标文件的提交

- 投标文件的提交

  - 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。

- 投标截止时间

  - 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。

- 投标文件的修改与撤回

  - 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

  - 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

## 五   开标、资格审查及评标

- 开标

  - 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

  - 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

  - 开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 投标人不足3家的，不予开标。

  - 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云””系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 资格审查

  - 见第三章《资格审查》。

- 评标委员会

  - 评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评标程序、评标方法和评标标准

  - 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

## 六  确定中标

- 确定中标人

  - 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。

- 中标公告与中标通知书

  - 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

  - 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

    - 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。

  - 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。

- 签订合同

  - 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。

    - 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

第三章   资格审查

一、资格审查程序

- 开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

- 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

- 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

- 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《投标邀请》 |  |
| 1-1 | 投标人资格声明函 | 提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。 | 格式见《投标文件格式》 |
| 1-2 | 投标人信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须投标人提供，由采购人查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《投标邀请》 |  |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 |  |
| 3-1 | 是否接受联合体投标 | 1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。 3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。 | 提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》 |
| 3-2 | 其他特定资格要求 | 如有，见第一章《投标邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |

第四章  评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序

- 投标文件的符合性审查

  - 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

  - 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书 | 按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书、授权委托书和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 投标完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开投标； |
| 3 | 投标报价 | 投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）； |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照招标文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 分包承担主体资质（如有） | 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）； |
| 10 | 分包意向协议 （如有） | 按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有） |
| 11 | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 12 | 报价合理性 | 报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的； |
| 13 | 进口产品 （如有） | 招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的； |
| 14 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的 | 国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证； 3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）； 4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； |
| 15 | 公平竞争 | 投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的； |
| 16 | 串通投标 | 不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 17 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 18 | 其他无效情形 | 投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。 |

- 投标文件有关事项的澄清或者说明

  - 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。

  - 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：/

■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。

    - 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

- 投标文件的比较和评价

  - 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

  - 评标方法和评标标准

    - 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

    - 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。

    - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。

- 确定中标候选人名单

  - 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

■随机抽取

□其他方式，具体要求：/

  - 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

  - 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

- 报告违法行为

  - 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。 | 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第三章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。 |
| 2 | 主观分 | 22 |  |  |
| 2.1 | 项目实施方案 | 7 | 根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。 实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得7分； 实施方案内容较完整、进度计划安排较合理、满足采购人需求的得5分； 实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得3分； 实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.2 | 培训方案 | 5 | 投标人培训方案情况比较：包括培训步骤、培训计划、培训记录表等。 培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得5分； 培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得3分； 培训方案不够详细具体，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.3 | 售后服务管理体系方案 | 5 | 针对本项目制定的售后服务管理体系方案，包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决等内容的合理性和可行性。 售后服务方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得5分； 售后服务方案较为完整合理，可行性较高，满足项目需求的得3分； 售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得1分； 不提供不得分。 |  |
| 2.5 | 投标设备整体配置情况比较 | 5 | 投标设备整体配置选型情况综合比较，针对本项目的投标产品配置选型合理、先进，且与项目需求的吻合度高，更有利于诊疗工作开展的得5分； 针对本项目的投标产品配置选型一般、且与项目需求的吻合度一般，得3分； 针对本项目的投标产品配置选型差、且与项目需求的吻合度差，得1分； 其余不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 48 |  |  |
| 3.1 | 技术部分 | 43 | 技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得43分；采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣1分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣0.1分；扣完为止。 | 注：加注“▲”的参数必须提供技术参数的相关证明材料，包括不限于：产品样本或技术手册、检测报告、功能截图、生产厂家（国内总代理）出具的技术证明文件、白皮书等（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版），并注明对应条款供评标小组评判，否则评标小组有权视相应技术参数不响应采购要求。 |
| 3.2 | 业绩 | 3 | 提供自2021年1月1日以来在国内的销售关于核心产品的合同（合同内产品必须与投标产品为同品牌同型号），每提供一份有效合同得0.5分，最多得3分。 | 提供合同扫描件 |
| 3.3 | 质保期 | 1 | 投标产品的免费保修期满足招标文件要求的基础上，免费质保期整体延长1年，得1分。本项最高得1分。 | 提供服务承诺书，签字盖章有效 |
| 3.4 | 政府采购政策功能性得分 | 1 | 投标核心产品属财政部和发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》的，得0.5分；投标主要产品属财政部和国家环境保护部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》的，得0.5分。提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

第五章   采购需求

一、项目概况

本项目为常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局常州市新北区公共卫生康复中心及突发公共卫生事件应急隔离场所建设项目采购项目，具体内容包括：设备的制造（采购）、运输、装卸、安装、调试、测试、售后服务、技术培训等，直至通过采购单位及其他相关部门的验收以及质量保修、免费维保等全部工作。

二、基本要求

1.投标人应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的质量、规格和性能的要求，达到中国最新版的法律、法规或行业规定的相关标准、规范的要求，符合项目所在地政府有关特殊要求，同时满足采购人使用要求，保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。

2.投标人应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起 诉。一旦出现侵权，一律由投标人承担全部责任。同时，投标人对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。

三、采购清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口 | 预算/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 内镜清洗工作站 | 2 | 套 | 不接受 | 50 |
| ●02 | 多舱长龙清洗机 | 1 | 台 | 不接受 | 235 |
| 03 | 单舱清洗机 | 2 | 台 | 不接受 | 220 |
| ●04 | 大型多功能清洗机 | 1 | 台 | 接受 | 235 |
| 05 | 减压沸腾清洗机 | 1 | 台 | 不接受 | 90 |
| 06 | 医用干燥柜 | 1 | 台 | 不接受 | 15 |
| 07 | 真空干燥柜 | 1 | 台 | 不接受 | 20 |
| 08 | 煮沸清洗槽 | 1 | 台 | 不接受 | 10 |
| 09 | 大超声清洗机 | 1 | 台 | 不接受 | 15 |
| 10 | 小型超声清洗机 | 2 | 台 | 不接受 | 10 |
| 11 | 纯水设备 | 1 | 台 | 不接受 | 55 |
| 12 | 高温蒸汽喷枪清洗机 | 1 | 台 | 不接受 | 10 |
| 13 | 集中供液系统 | 1 | 台 | 不接受 | 25 |
| ●14 | 低温过氧化氢灭菌器 | 2 | 台 | 接受 | 260 |
| ●15 | 压力蒸汽灭菌器 | 4 | 台 | 不接受 | 505 |
| 16 | 洁净蒸发器 | 2 | 台 | 不接受 | 90 |
| 17 | 信息化追溯系统 | 1 | 套 | 不接受 | 75 |
| 18 | 不锈钢制品及仓储 | 1 | 批 | 不接受 | 280 |

注：：标注“●”的为本项目核心产品。

四、技术要求

品目01 内镜清洗工作站

1、清洗槽、干燥台应采用高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体吸塑成型，板材厚度≥4mm，细菌附着率低。在1%NaOH溶液中浸泡≥72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡≥72小时无可视变化（需提供佐证材料）；

2、清洗槽形状应采用“前后高中间低”的防泛水设计，槽面向内侧倾斜3度，后端向内侧倾斜3度，前端设计有半径≥100MM的大圆弧。内侧底部设 计有“米”字型凸起；

3、台面支架选用≥1.5mm厚度不锈钢；柜门材质采用厚度≥1.2mm的彩色钢化玻璃；柜体底板材水龙头整体采用304不锈钢材质，可360度旋转，多层防腐防锈处理，陶瓷阀芯和出水嘴的起泡器过滤件，有冷热水接口，冷热水开关独立控制

4、排污型水质处理器外罩采用不锈钢材料，具备排污功能，打开泄水球阀即可方便强有力的冲洗杂质，无需更换滤芯，落水器采用复合材料，密封圈采用橡胶；

5、全自动循环灌注系统采用隐藏式后置设计，注水注气系统采用分离式设计，快速插接头设计；工作电压12V，工作压力0.2～0.3MPa；水枪、气枪要求其枪体应采用304不锈钢，耐受压力0-0.7MPa；

6、控制器应采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，采用触摸控制按键（非按键膜按键），具备对多条内镜分别定时、倒计时功能，计时时间设定范围为0~60min,计时装置的误差不大于±2.5%；

7、自动供酶系统采用蠕动泵自动添加清洗酶，实现准确配比，配带液位检测功能，清洗酶用完后，可自动报警提示，进酶量≥5mL/s，供酶时间0-99min可调，清洗液不足可在控制屏报警提示；

▲8、供气系统包含医用级洁净气源，集成无油空气压缩机、气体处理及气体过滤功能于一身。过滤精度0.01微米，产气量≥150L/min；具备实时自动排水功能，使得储气罐内无污水；内置中心气体处理器要求设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,可调范围0.15～0.6MPa；

9、配置双车位清洗架对接平台，技术要求：

9-1主体框架采用304不锈钢焊接而成，外罩采用不锈钢拉丝板，最大承重≥150KG；

9-2工作电压AC 220V，设备功率0.5KW；

9-3采用5GHz频段Wi-Fi  RJ45网线接口通讯方式；

9-4人机交互采用PC端或手持PDA的方式，此外设备安装手动操作按钮；

9-5清洗架自动识别控制系统自动识别不同种类清洗架；

9-6采用减速电机运动移载方式；

9-7可存储清洗架数量≥2；

▲ 10.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10-1 | 5槽主机 | 2套 |
| 10-1.1 | 水枪 | 5把 |
| 10-1.2 | 气枪 | 3把 |
| 10-1.3 | 水龙头 | 9个 |
| 10-1.4 | 酒精灌注系统 | 1个 |
| 10-1.5 | 全自动内镜测漏器 | 1个 |
| 10-1.6 | 自动供酶 | 2个 |
| 10-1.7 | 内嵌式超声波清洗 | 1个 |
| 10-2 | 双车位清洗架对接平台 | 1套 |

品目02 多舱长龙清洗机

1. 自动开门双门通道型，关门遇障碍可自动返回；

2. 材质：舱体 厚度≥1.5mm ≥316L 不锈钢镜面板；清洗架不锈钢材质

▲3. 组成形式：采用≥3舱设计，并且清洗架与单舱清洗机通用，包含不限于清洗舱、消毒舱、干燥舱，以及前后存车平台组成，其中单舱容积≥520L，设备面宽≤1200mm；

▲4. 对接口；清洗架注水口位于清洗腔体中心的底面，对接口采用弹簧预紧和水压压紧双向密封方式；（提供说明书关键页或实物照片并加盖公章上传）

5. 耗水量：纯水≤100L/架次

6. 快速管路设计；快速预热双水箱设计。采用≥2个预热水箱

7. 干燥系统：双风机供风，噪音≤65dB，双级加热系统

8. 可拆卸喷射臂；喷射臂取下后，两端可拆卸。

▲9. 电导率监测；设备自带智能化水质监测系统。（提供说明书关键页和实物照片并加盖公章上传）

10. 化学助剂流量监测；可以通过输入化学助剂使用比例，进行智能计算，并通过流量计精准控制进监测给量。(提供说明书关键页和实物照片并加盖公章上传)

11. 自动清洁：装载平台带有自动冲洗功能

12. 控制方式：采用 PLC 全自动控制； 具有故障自动检测功能，故障声音报警功能。

13. 界面显示:≥12寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的 运行状态及设备运行的各个状态参数；具有报警信息显示功能；

▲14. 消毒方式：湿热消毒，配有化学消毒。（提供说明书关键页和实物照片并加盖公章上传）

15. 运行效率：连续运行时≤10分钟/批次(标准器械程序)

▲16. 变频清洗：实现软启动，变频清洗，减小对精密器械的损伤。（提供显示屏设置界面和彩页并加盖公章上传）

▲17. 清洗架自动识别控制系统自动识别不同种类清洗架，根据不同的负载和负载架，自动选择相应程序，提高自动化水平。

▲18. 具备清洗水压自动监测功能，可根据器械负载量，自动调整进水量，从而保证足够的清洗水压。（提供说明书关键页和实物照片并加盖公章上传）

19. 配置可存放≥1个清洗架的回传轨道，技术要求：

19-1具备清洗架位检测功能，用于单独控制电机转动，防止清洗架拥堵碰撞；

19-2采用PLC控制，具备过流保护装置，电机电流过大时，系统可自动切断电源；具备防碰撞保护，传递窗前及最后一平台设有限位气缸，防止在误操作时造成的清洗架碰撞传递窗或跌落平台；

20、配置可实现清洗架转运的物流机器人，技术要求：

20-1工作电压DC48V，最高速度≥0.5m/s，最大负载≥100kg；

20-2采用激光导航，无磁条、二维码等辅助定位措施，测距精度≤±5mm；

20-3采用双电机差速驱动，驱动力矩大，传动效率高，配合电磁刹，重复到位精度≤±5mm；

20-4采用滚筒式移载，遇到障碍物自动避障，紧急制动距离≤0.2m；

20-5可显示物流机器人的各种状态，实时显示电量，物流机器人与控制台采用无线通讯，支持TCP/IP协议及串行通讯协议；

20-6采用免维护磷酸铁锂电池，具备闲时自动充电功能；

▲21.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 21-1 | 主机 | 1台 |
| 21-1.1 | 清洗架 | 5个 |
| 21-1.2 | 清洗篮筐 | 34个 |
| 21-2 | 清洗架回传轨道 | 1个 |
| 21-3 | 清洗物流机器人 | 1个 |

品目03 单舱清洗机

▲1、自动开门双门通道型，容积≥520L，设备面宽≤1100mm；

2、舱体采用≥1.5mm厚316L镜面不锈钢材质，主体激光焊接无死角，耗水量≤25L/步；

3、清洗架注水口位于舱体中心的底部，避免清洗架受单侧清洗冲力引起清洗架变形；

4、具备清洗水压自动监测功能，可根据器械负载量，自动调整进水量，从而保证足够的清洗水压；

5、具有快速设计，采用预热水箱，减少清洗及消毒用水的加热时间，采用≥2个风机供风，干燥速度快；

▲6、消毒方式：同时具备湿热消毒和化学消毒2种消毒方式。（提供检测报告复印件）

▲7、具有变频清洗功能，可实现软启动，减小对精密器械的损伤，提供显示屏设置界面和彩页并加盖公章上传；

8、喷淋臂两端均可拆卸，便于清理喷淋臂内部和喷淋孔的堵塞物；

9、舱内设置观察灯，三种不同颜色代表不同运行状态，操作人员可便捷观察设备的运行状态；

10、设备前后各配置一个≥8寸的彩色中文触摸屏，方便操作。操作人员通过触摸屏输入密码登陆，设置保护权限，实现至少五级分级管理；屏幕动态显示设备运行的各个状态参数，通过内置打印机记录；

▲11、配置水质电导率监测系统，用于对终末漂洗水水质的监测，辅助判断清洗效果，提供说明书关键页或彩页并加盖公章上传；

12、程序数量：≥30套程序，其中至少12套预设标准程序，其余自定义操作人员可根据需要进行程序编辑；（提供显示屏界面或说明书关键页并加盖公章上传）

▲13、电加热及蒸汽加热一体化，并具有蒸汽保障系统（需提供佐证材料，如实物照片）；

14、配置单机喷淋清洗机对接平台，可实现清洗物流机器人自动对接，完成清洗架自动传输，技术要求：

14-1工作电压AC 220V，具有清洗架防掉落功能；具备前后急停功能，用于紧急情况下的保护；

14-2主体框架采用304不锈钢材质，外罩采用不锈钢拉丝板；

14-3具备外搬运车手动对接功能，带有清洗液隐藏式存储功能，可存放≥2桶5L的化学助剂；

14-4采用滚轮传动+推拉杆组合的驱动方式；

15、配置能实现清洗架自动传输的对接平台，技术要求：

15-1主体框架采用304不锈钢焊接而成，外罩采用不锈钢拉丝板，最大承重≥150KG；

15-2工作电压AC 220V，设备功率0.5KW；

15-3采用5GHz频段Wi-Fi、RJ45网线接口通讯方式；

15-4人机交互采用PC端或手持PDA的方式，此外设备安装手动操作按钮；

15-5清洗架自动识别控制系统自动识别不同种类清洗架；

15-6采用减速电机运动移载方式；

15-7可存储清洗架数量≥1；

16、配置存储≥12个清洗架的架库，可匹配自动取放清洗架机器人，技术要求：

16-1整机免润滑，动力介质和元件使用气动或其他无油类型；

16-2与中央控制台通讯采用稳定的有线或无线高速网络；

16-3自动操作可通过触摸屏完成，触摸屏可显示具体清洗机架信息；

▲17、配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 17-1 | 主机 | 2台 |
| 17-1.1 | 外搬运车 | 2辆 |
| 17-1.2 | 清洗架 | 5个 |
| 17-1.3 | 清洗篮筐 | 34个 |
| 17-2 | 单车位清洗架对接平台 | 4个 |
| 17-3 | 单机喷淋清洗机前后对接平台 | 4个 |
| 17-4 | 12位清洗架库 | 1个 |

品目04 大型多功能清洗机

一、基本要求：

1、数量1台；

2、所供设备必须满足现场的安装条件；

二、技术参数和功能：

1、用于灭菌盒、手术器械、容器、手术鞋、推车等医疗物品的清洗、消毒和干燥；

▲2、提供机型可应用于手术器械的高水平热力消毒，符合清洗消毒器专项标准EN/ISO 15883-1，-2认证、FDA认证，设备带有有效CE认证标签，使用寿命≥30000次循环，提供以上证明文件；

3、双门，全自动水平滑动门，门的材质为双层防爆玻璃；

▲4、可利用腔体容积不小于4600L；标准灭菌盒（规格：60×30×30cm）批次处理量≥27个，批次手术器械处理量≥44个DIN框（规格：48×26×6cm）；

5、腔体材质为316L不锈钢，提供证明材料；

6、振动式喷淋管清洗系统对物品外部进行清洗，当使用清洗架时，清洗架具备内部注水接口；

▲7、清洗架注水接口和腔体对接口的密封采用压缩空气密封以确保密封的可靠性（附密封图片及说明）；

8、控制系统采用PLC控制器，具备6级密码；

9、自带原厂原配维修空间；

10、面板直选程序不少于6个，具备中文显示功能；

11、循环泵为全316不锈钢材质，功率不小于4KW；

12、配备HEPA级别的空气过滤器，最高干燥温度≥120℃；

13、装、卸载侧面板上各配备1个环状LED设备运行状态指示灯，LED灯管数量不少于12个，可远距离显示设备的运行阶段、报警状态等信息，提供图片；

14、具有自动故障检测、故障代码记录、故障声音报警等功能；

15、配备至少2路隔膜阀式加液泵，并具备添加液电子计量装置；

▲16、整机宽度≤2300mm；使用寿命30000次

17、 提供机型在中国大陆医院用户数量不少于10家，提供用户名单备查；

18、 配置要求：通用清洗层架1套；

品目05 减压沸腾清洗机

1、清洗舱容积≥200L，单次可处理15个DIN标准器械托盘（480×250×50mm）或12个微创器械托盘（580mm×250mm×60mm）

2、清洗管腔器械采用非对接装载方式，操作方便、节约时间，同时结合超声清洗功能，有效的避免接口处无法清洗的弊端，提供工作效率；

3、配置前后双门，可自动开门，门采用压缩气密封方式，门板有玻璃视窗，方便观察设备内部运行情况；

▲4、舱体结构采用环形加强筋夹套结构（需提供佐证材料，如实物照片），清洗舱至少采用≥4mm厚316L不锈钢材质，密封门至少采用304不锈钢材质，管路系统采用卫生级304不锈钢材质；

5、具备气相脉动、液相脉动、超声清洗的清洗工作方式，结合真空干燥、热风干燥、夹层热辐射的干燥方式，清洗及干燥效果更佳；

6、采用蒸汽加热，并通过指针式压力表实时显示腔内压力；

7、可根据不同液位自动调整超声功率；

8、主控制系统采用PLC控制，可耐高温，前后各配置一个≥7英寸双彩色触摸屏，可显示设备运行状态及参数，可通过打印机打印参数，并记录起始值；

9、可预置≥8套程序，自定义≥18套程序，可根据清洗物品不同灵活选择；

10、配套自动充电桩，采用国标插座，输入电压185V～255V，最大输出电压54.6±0.2V，输出电流15A±5%；

11、负压清洗机前后对接平台，可实现清洗物流机器人自动对接，完成清洗架自动传输，技术要求：

11-1工作电压AC 220V，具有清洗架防掉落功能；具备前后急停功能，用于紧急情况下的保护；

11-2主体框架采用304不锈钢材质，外罩采用不锈钢拉丝板；

11-3具备外搬运车手动对接功能，带有清洗液隐藏式存储功能，可存放≥2桶5L的化学助剂；

11-4采用滚轮传动+推拉杆组合的驱动方式；

▲12、配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 12-1 | 主机 | 1台 |
| 12-1.1 | 外搬运车 | 2辆 |
| 12-1.2 | 清洗架 | 1个 |
| 12-1.3 | 清洗篮筐580×250×60mm | 12个 |
| 12-2 | 自动充电桩 | 2个 |
| 12-3 | 减压沸腾清洗机前后对接平台 | 2个 |

品目06 医用干燥柜

▲1.容积：≥500L。

2.外观要求：整体不锈钢，带侧部热风循环功能；显示屏和控制面板位于侧维修门处。

3.装载容量：满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘或≥64根导管或≥38个湿化瓶。

4.配置风机数量≥2个

5.电热管数量≥3根

6.控制系统要求：≥5寸高清液晶屏显示，触摸感应按键控制

7.配置高温极速阅读器，技术要求：

7-1培养阴性结果≤0.5小时，可以自动保存灭菌信息培养结果，结果可记录≥10000条，温度检测精度达0.1℃，温度控制精度±1℃，确保最佳培养温度；

7-2配置≥7英寸电容触摸屏，屏幕分辨率≥800×480，可显示培养倒计时，生物检测结果，支持阅读器用户界面、内部参数可视化设置。培养过程中可输入生物指示剂、灭菌编号、操作人员等相关信息，信息可保存在最终培养结果里；

7-3具备视觉和听觉报警系统，当监测到生物培养不当、操作不当、设备故障时，快速提醒操作人员；

7-4培养孔数≥10个，带有避光颜色的遮光盖，可减少外界光源影响，配有指示剂全自动夹破震荡器，减少人为夹碎指示剂力度不均因素的影响；

8.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 8-1 | 主机 | 1个 |
| 8-1.1 | 格栅 | 9个 |
| 8-1.2 | DIN标准器械托盘 | 9个 |
| 8-1.3 | 导管干燥架 | 1个 |
| 8-1.4 | 湿化瓶干燥架 | 1个 |
| 8-1.5 | 积水盒 | 1个 |
| 8-2 | 高温极速生物阅读器 | 1台 |

品目07 真空干燥柜

1、容积≥100L，舱体结构为方形舱体，上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械，≥700mm超长舱体深度，适合较长硬镜类负载的干燥；

2、材质要求舱体采用铝合金防锈板拼接成型，阳极氧化处理，表面光洁，提高热辐射效率，有利于腔内温度控制，有效提高干燥性能。外观材质整体全不锈钢拉丝外罩外观，整洁易于清理；

3、柜体壁面加热方式采用PTC加热膜，安全高效，升温均匀；同时采用粘胶纤维保温层，厚度≥10mm，外覆绝缘布、防火性能好、有效阻止热量散失；

4、门锁为电动锁，可自动检测门关位，门框采用铝合金一体成型，焊接成型；门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型；

5、门胶条采用医用硅橡胶模压而成；门密封要求≥12mm钢化玻璃密封，高透视窗，保证密封，同时可在运行中观察内部负载情况；

6、高效真空泵低噪音、低震动、抽空速度快、维修保养方便；抽空阀和回空阀均为电磁阀，质量稳定、寿命长；

7、具有加热系统故障检测、保护、报警功能；过滤器采用高效空气过滤器，过滤精度不低于0.3μm，有效阻隔空气中的粉尘颗粒等进入干燥舱体内；

8、控制系统采用≥7寸彩色触摸屏，可显示舱壁温度、舱内压力、运行时间、报警信息等参数；可一键启动，具有故障自动检测功能，内置≥8套程序，≥4套默认程序，操作人员可根据需求自行调节参数；

9、电源采用AC220V/50Hz，功率 ≤3kW；

10.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10-1 | 主机 | 1台 |
| 10-1.1 | 器械托盘（680×300×50） | 4个 |

品目08 煮沸清洗槽

1.清洗舱容积：≥80L，功能要求：93°热水消毒，上油消毒；消毒温度80℃～93℃可调。

2.电加热 ，循环加热方式，温度均匀性在±1℃以内。

3.水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；加热管干烧保护。

4.清洗舱材质：≥2.0mm厚304不锈钢板材模具冲压成型，无焊接点。

5.界面显示：液晶显示屏；任意显示中文汉字及字符；具有报警信息显示功能。

6.触摸按键操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。数字式温度控制方式。

7.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 7-1 | 主机 | 1台 |
| 7-1.1 | 器械篮框（540X390X210mm） | 1个 |

品目09 大超声清洗机

- 清洗舱容积≥80L。

- 清洗舱材质≥2.0mm厚304不锈钢拉丝板。

- ▲多频电源：超声波电源，自动追频，多频转，超声频率：三频：40/80/100KHZ。

- 控制系统：触摸操作，一键启动方便快捷；具有故障自动检测功能。

- 液晶显示屏：显示中文；具有报警信息显示功能。

- 安全保护：水位低保护功能：水位低时自动停止加热管加热和超声；超时保护功能：进水超过设定时间，停止进水，防止水流溢出；数字式温度控制方式。

- 配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 7-1 | 主机 | 1台 |
| 7-1.1 | 器械篮框 | 1个 |

品目10 小型超声清洗机

- 容积 ≥30L，舱体尺寸 ≥495×295×200mm。

- 舱体材质：≥1.5mm厚304不锈钢一次性模具拉伸成型；304不锈钢拉丝板外罩。

- 自主激发式频率转换，输出稳定可靠；数字控制，温度、时间可调可控。

- 具备防干烧保护功能。

- 配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 5-1 | 主机 | 1台 |
| 5-1.1 | 器械篮框 | 1个 |

品目11 纯水设备

▲1.源水水质：市政自来水管网水源。产水量：一级饭渗透水≥3000L/h，二级饭渗透水≥2000L/h。

▲2.产水水质标准：产水水质满足《WS310.1-2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条 10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。

▲3.系统采用“PLC+触摸屏”自动控制，可实现远程监控，系统相关设备受液位联锁控制自动运行。整个系统全过程微电脑控制，并通过触摸液晶显示屏实时在线显示设备运行状态（水质、流量、压力等），整个控制系统具备自动功能（自动制水、自动冲洗、原水缺水/水箱满水自动停机等）。

4.主要工艺流程：采用“预处理+双级反渗透+纯水恒压供水”工艺。

5.预处理系统：配备多介质过滤器，活性炭过滤器，软化装置，精密过滤器，及相关辅助设备组成，预处理可实现自动正洗、反洗，再生。

6.反渗透系统：具有运行冲洗、定时冲洗、手动冲洗等功能。采用反渗透膜元件：材质：芳香型聚酰胺复合膜；形式：卷式。

7.具备开机自检、缺水保护报警、停电自动复位、水箱满水后自动停机、高水压、过载保护等功能。RO膜自动冲洗，水质在线监测系统，可即时测量产水水质。

8.产水设有流量计，以监视并调节运行出水量及系统水利用率，通过合理工艺设计，水利用率高。

9.电导仪连续监测实时在线显示一二级产水的水质。

10.配置设备监控系统，技术要求：

10-1支持主要清洗灭菌设备的数据采集

10-2支持显示设备的实时状态，包括运行程序、运行时间、运行阶段、温度等主要参数

10-3支持采集到的数据以可交互性趋势图及报表的形式进行展示并打印

10-4对接追溯前提下，支持显示灭菌批次内装载器械包明细

10-5支持采集并记录灭菌员、卸载员

10-6支持多级权限管理

10-7支持日志及设备报警信息的实时记录并存储为历史数据

▲11.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 11-1 | 主机 | 1台 |
| 11-1.1 | 3000L纯水箱 | 1个 |
| 11-1.2 | 2000L纯水箱 | 1个 |
| 11-2 | 设备监控系统 | 1套 |
| 11-2.1 | 计算机 | 1个 |
| 11-2.2 | 激光打印机 | 1个 |

品目12 高温蒸汽喷枪清洗机

1.外罩采用SUS304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1mm；罐体材料为优质不锈钢筒体，壁厚≥3mm。罐体焊接符合GB150-1998、JB4708-2000的要求，且设计压力≥1.0Mpa。蒸汽清洗机容积和功率要求：5L、3.5kVA。

2.蒸汽清洗机元器件要求：电磁阀耐温≥180℃；加热到0.55Mpa，连续喷气≥15min，喷气电磁阀表面温度＜120℃；不喷气连续四小时，喷气电磁阀温度＜50℃。手柄选用优质黑色含油尼龙材质；加热到0.8Mpa，连续喷气≥15min，操作手柄表面温度≤55℃。保温材料采用耐温达到上千度的玻璃纤维断贴粘，厚度≥10mm；加热到0.55Mpa，维持≥10min，保温棉外表面侧面温度≤100℃。

3.蒸汽清洗机要求为全自动注水系统。蒸汽清洗机具备干烧报警。

4.控制器要求：点阵液晶显示屏；任意显示汉字及字符；各状态功能均有微电脑控制隐藏式设计，工作面板采用触摸控制按键，显示屏实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态。

5.蒸汽清洗机喷蒸汽系统要求：手柄按键式操作，且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用；蒸汽产生量与蒸汽压力值呈正相关；连续喷气40min内，无任何异常；连续喷气时最后压力稳定值应≥0.28Mpa。

▲6.蒸汽清洗机蒸汽压力要求：蒸汽压力值可设定，设定范围为0～0.55Mpa。

7.配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 7-1 | 主机 | 1台 |
| 7-1.1 | 手持喷枪 | 1个 |

品目13 集中供液系统

- 主体尺寸参数：≥740*750*1700mm。

- ▲接口数量：可同时供应8台以上清洗设备。

- 控制系统：采用≥7英寸触摸屏操作。

- 框架材质要求：304不锈钢材质。

- 外罩：304不锈钢拉丝板。

- 箱体：304不锈钢拉丝板。

- 输送管：特氟龙材料，口径≥8mm。

- 检测功能：可实时监控主桶及设备端小桶内液位状态；具备化学助剂用量检测功能。

- 超远输送距离：化学助剂最远输送距离至少可达200m。

- 配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10-1 | 主机 | 1台 |
| 10-1.1 | 存储桶 | 2个 |

品目14 低温过氧化氢灭菌器

一、基本要求：

1、数量2台；

二、技术参数和功能：

1、提供机型全国消毒产品网上备案信息服务平台信息可查，适用于对湿热敏感的医疗器械和物品及精密、复杂的手术器械进行低温灭菌；

▲2、符合GB27955-2020的要求，采用等离子技术，并充分解析过氧化氢，保障器械及医护人员安全；

▲3、灭菌阶段过氧化氢灭菌剂浓度≤59%，程序灭菌阶段无提纯，避免提纯损伤器械，提供检验报告；

4、硬式内镜灭菌：可对内径≤0.7mm且长度≥500mm的硬性管腔进行灭菌，提供证明材料；双端开口软管灭菌：可对内径≤1mm且长度≥12000mm的双端开口软管进行灭菌，提供证明材料；

5、全自动垂直滑动门；

▲6、灭菌舱为矩形舱体，且有效使用容积≥120L，最大装载重量不少于12kg，提供证明材料；

7、灭菌循环温度≤55℃；

8、灭菌程序≥3种，符合GB27955-2020要求，至少具有对医疗器械的表面、管腔和软式内镜的灭菌程序，以满足不同器械的灭菌需求；

▲9、过氧化氢灭菌剂采用一用一抛弃的卡夹式包装，卡夹使用数量1个/灭菌循环，避免浪费，常温保存，无需其他特殊保存条件，提供卡夹图片；

10、采用全触摸式中文操作屏幕，屏幕尺寸≥8英寸；

11、最长灭菌循环时间≤65分钟；

12、可使用其他品牌的符合国家标准要求的化学及生物监测系统对设备灭菌程序进行验证；

13、灭菌器可存储电子灭菌循环记录，同时可具备循环历史记录查询及打印；

14、灭菌过程中监测舱体内参数数据，并可打印；

▲15、具备动态更新的器械兼容性网络查询系统（提供系统网址和器械兼容性查询截图）；

▲16、等离子发生器外置于舱体，舱体内不设电极网，装载物品接触舱体内壁不报警，提供舱体照片；

▲17、具备≥2个等离子发生器，分别可用于程序的灭菌阶段和解析阶段，提供证明材料；

18、设备使用年限≥10年；

三、单台配置要求：

1、主机1台；

2、装载篮筐2个；

3、装载隔板1个；

品目15 压力蒸汽灭菌器

▲1、柜体方形设计，内室容积≥1600L；

2、控制器：主控制器采用PLC，配置≥10寸彩色触摸屏；前后双触摸屏，实时同步；

3、内壳、夹套均采用≥6mm厚316L不锈钢材质,管道采用卫生级不锈钢材质卡箍式联结，主体结构为环形加强筋结构，可使设计寿命达到≥15年（或≥30000次灭菌循环）；

4、最高工作温度≥136℃，设计温度≥144℃，设计压力≥0.29Mpa，安全阀开启压力≥0.26Mpa，设备抽真空下限≤-95kpa；

5、具有节水降噪装置，低水耗，低噪音；

▲6、采用电热自产蒸汽，自带品质提升装置，提高蒸汽干度（需提供实物照片并加盖公章上传）；

▲7、灭菌器主体采用底部中凹结构，内室前后2个下沉漏斗形排水口（需提供实物照片），排冷凝水顺畅，减少免湿包，且实现低温无压排水，排水温度≤65℃（提供说明书关键页或显示屏实际显示照片并加盖公章上传）；

8、设备装载方式：若条件允许，采用地坑装载方式进行装卸载操作；

9、门通过同步带驱动门板电动左右平移，且采用压缩气密封，密封门胶条为圆形且安置于柜体内；

10、泵：采用单级直连式水环真空泵；

▲11、程序数量：≥32套程序，用户可根据需求自由编辑程序。（提供说明书关键页及现场实物照片并加盖公章上传）

12、预真空方式：应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动，用户可根据需求自由编辑多脉动组合方式。（提供说明书关键页及现场实物照片并加盖公章上传）

13、低温无压排水：

14、配置可实现灭菌车自动转运的物流机器人，技术要求：

14-1采用激光导航，无磁条、二维码等辅助定位措施，测距精度≤±5mm；

14-2采用双电机差速驱动，驱动力矩大，传动效率高，配合电磁刹，重复到位精度≤±5mm；

14-3采用滚珠丝杠顶升机构；

14-4采用免维护磷酸铁锂电池，具备闲时自动充电功能；

14-5可显示机器人的各种状态，可显示实时电量，具备多色频闪报警灯及蜂鸣报警装置；

15、配套自动充电桩，采用国标插座，输入电压185V~255V，最大输出电压54.6±0.2V，输出电流15A±5%；

16、配置中央调度系统，技术要求：

16-1用于消毒供应中心各区域物流机器人的地图管理、工作任务管理，实现物品运行、设备装载卸载自动化管理；

16-2中央控制平台在清洗架运送中，可监测清洗架存储区是否有清洗架库存，可提醒有没有可用清洗架；对清洗架装载、卸载与回传进行调度；

16-3中央控制平台在灭菌车运送功能中，可对包装区灭菌车存储区域进行站点监测，可提醒有没有可用灭菌车，对灭菌车装载、卸载与回传进行调度；

16-4可与清洗消毒、消毒灭菌设备，物流机器人智能交互；规划物流机器人运行数据及路线，工作节拍；可自动识别转运车，自动识别灭菌层架；

17、配置料架监控系统：

17-1系统探测准确率≥95%；

17-2系统传输延时≤3s；

17-3调度端可通过协议订阅各个探测器节点的数据；

17-4网络室内覆盖范围≥2000m2；

17-5支持电池电量检测，调度端可查看；

17-6网关支持上下行，跳频通信，≥8个上行通道，≥1个下行通道,1个网关可连接100-200个节点，自动星形组网，采用分时轮询数据通信，防止数据相互冲突；

▲18、配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 18-1 | 主机 | 4台 |
| 18-1.1 | 消毒车 | 12个 |
| 18-2 | 灭菌物流机器人 | 2个 |
| 18-3 | 自动充电桩 | 2个 |
| 18-4 | 中央调度系统 | 1套 |
| 18-5 | 料架监控系统 | 1套 |
| 18-6 | 灭菌篮筐 | 150个 |

品目16 洁净蒸发器

▲1.产汽量≥160 Kg/h，设计压力≥0.70MPa；

2.器身采用不锈钢材质，采用多管贯流式结构（需提供佐证材料，如结构图）；

3.具有加热管过流保护功能，加热管干烧后切断加热系统，并设有控制、安全双开关，超压自动切断设备总电源；

4.采用分组式加热管，分级启动，防止启动瞬间电流过大产生电弧，且产汽速度更快，开机至达到额定压力（0.65Mpa），用时≤10分钟；

5.加热管每累计加热一定时间后，可自动打开排污阀，定期排污；

6.配置磁力感应水位观察装置；

▲7.水容积≤30L，无需办理特种设备使用证；

8、配置自动取放清洗架码垛物流机器人，技术要求:

8-1用于清洗架的自动转运，可与清洗架库自动对接，采用激光导航，测距精度≤±5mm，无磁条、二维码等辅助定位措施；

8-2双电机差速驱动，驱动力矩大，传动效率高，配合电磁刹，重复到位精度≤±5mm；使用电动辊筒传送，机构简单可靠；

8-3采用免维护锂电池，可连续运行≥16小时，电池使用寿命≥2年。具备闲时自动充电功能，遇到障碍物自动避障；

8-4配套自动充电桩，采用国标插座，输入电压为185V~255V，最大输出电压为54.6±0.2V，输出电流为15A±5%；

9、配置可实现清洗架转运的物流机器人，技术要求：

9-1工作电压DC 48V，最高速度≥0.5m/s，最大负载≥100kg；

9-2采用激光导航，无磁条、二维码等辅助定位措施，测距精度≤±5mm；

9-3采用双电机差速驱动，驱动力矩大，传动效率高，配合电磁刹，重复到位精度≤±5mm；

9-4采用滚筒式移载，遇到障碍物自动避障，紧急制动距离≤0.2m；

9-5可显示物流机器人的各种状态，实时显示电量，物流机器人与控制台采用无线通讯，支持TCP/IP协议及串行通讯协议；

9-6采用免维护磷酸铁锂电池，具备闲时自动充电功能；

9-7配置自动充电桩，采用国标插座，输入电压185V~255V，最大输出电压54.6±0.2V，输出电流15A±5%；

▲10.配置要求：

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 10-1 | 主机 | 2台 |
| 10-2 | 码垛物流机器人 | 1台 |
| 10-3 | 清洗物流机器人 | 1台 |

品目17 信息化追溯系统

1.支持人员管理，包括人员培训、人员基础字典、绩效考核、排班管理、满意度调查等功能。

2.支持回收功能模块，支持全面记录和管理器械回收信息，包括多种回收模式、预处理、损坏登记及外来器械管理。

3.清洗功能模块支持全面记录和管理器械清洗信息，包括手工和机械清洗登记、扫描登记、分步记录、设备状态自动更新及清洗数据实时监控。

4.包装功能模块支持全面记录和管理器械配装信息，包括批量检查、扫描条码打印、图片显示、丢失损坏登记、拍照、清洗质量登记及打印管理。

5.灭菌功能支持全面记录和管理器械灭菌信息，包括条码扫描登记、灭菌状态自动更新、批量检查、实时数据监控及查询功能。

6.发放模块支持全面记录和管理器械发放信息，包括多种发放方式、条码扫描、有效期判断、发放单打印及库存管理功能。

7.支持多种形式、多维度的数据统计报表。

8.支持重点数据可视化展示。

9.质控模块支持多种设备监测登记、质控登记与统计分析、清洗与灭菌质量管理、不良事件和召回管理，以及生成全国和省级质控指标。

10.支持多层级的配置化管理，本地配置、全局配置、用户配置。

11.支持主要清洗灭菌设备的运行数据采集。

12.配置打包区域器械、敷料及托盘自动传送的输送线，技术要求：

12-1采用直线双列自动回转，通过可调速变频电机驱动；

12-2传送链长度要求为9~12米，可根据现场布局定制，材质为食品级高分子材料，防水耐磨，最大承重≥90kg/段；

12-3具备多色频闪报警灯及蜂鸣报警装置；

12-4框架采用欧洲标准80-40铝合金型材，搭配标准化型材配件，采用模块化组装方式进行组装；

12-5外罩整体采用320短拉丝不锈钢材质，机械折弯成型，耐磨抗压，并采用模块化挂装固定方式，便于拆卸维修；

12-6采用链条-链轮驱动方式，搭配SEW一体式减速变频电机，双向链板驱动机构独立可调；

12-7双向链板各种匹配变频器为电机提供变频调速功能，变频器的控制面板带有调速旋钮，安装调试完成后可以直接通过控制面板的旋钮分别独立调节链板运转速度，调速范围为0.1m/s~0.35m/s；

12-8工作电压AC-380V 功率0.8Kw。

▲13.配置数据显示系统：

13-1支持分区域数据显示；

13-2去污区支持根据科室查看回收来源，查看未清洗、正在清洗、清洗结束的器械数量，设备显示，点击设备显示该设备正在清洗的器械信息；

13-3检查包装及灭菌区支持根据科室查看待灭菌包来源，查看未清洗、正在清洗、清洗结束的器械数量，设备显示，点击设备显示该设备正在清洗的器械信息；

13-4无菌物品存放区支持根据科室查看入库来源，查看未发放、已发放器械数量，查看兑换包基数；

13-5支持排班管理及数据显示。

▲14.配置要求

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 14-1 | 追溯系统软件 | 1套 |
| 14-1.1 | 计算机 | 8个 |
| 14-1.2 | 条码打印机 | 5个 |
| 14-1.3 | 插排 | 10个 |
| 14-1.4 | 扫描枪 | 9个 |
| 14-1.5 | 针式打印机 | 1个 |
| 14-2 | 自动输送线 | 1套 |
| 14-3 | 数据显示系统 | 1套 |

品目18 不锈钢制品及仓储一批

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手工清洗槽 | 材质304不锈钢；内槽尺寸：≥520×420×260mm；单槽数量6个，外形尺寸：≥700×630×950mm；双槽数量1个，外形尺寸：≥1300×630×950mm；三槽数量1个，外形尺寸：≥1800×630×950mm。 | 8 |
| 2 | ▲加温除锈机 | 容积≥15L；耐腐蚀性pc材质采用模具注塑成形；采用耐腐蚀性的钛合金加热管；数字控制，温度、时间可调可控；温度传感器；过压、过流保护；具备辅助功能：电动抛光轮，1000-8000r/min速度可调。 | 1 |
| 3 | ▲绝缘检测仪 | 触摸屏操作控制，输出电压：0～5000V可调，输出电流：＜0.1 mA；工作时间：≥48h；具有声、光、影三种方式同时报警提示，具有休眠功能，配件齐全，具有十个以上的附件；设备主要技术要求/标准性能：≥2.8＂彩色触控屏，可预先设置4个常用测量电压模式，具有高压测试时间设置功能； | 1 |
| 4 | 带光源放大镜 | 放大倍数≥5倍；带光源。 | 7 |
| 5 | ▲医用封口机 | ≥7寸彩色液晶触摸屏；自带封口机中文打印系统，安卓系统；内置一台24针打印机，具备打印功能；全自动切割封口一体机，自动进纸、切割、封口功能； | 1 |
| 6 | 危化品防爆柜 | 全不锈钢材质,持续性耐腐蚀、防锈,使用寿命长；柜身底部有防漏液槽,柜身的两侧有通风口,柜体背部下方有防静电接地线，安全有保障；规格尺寸：≥590x480x890mm。 | 1 |
| 7 | 电动升降传递窗 | 材质全不锈钢；采用钢化玻璃视窗；电动升降、按钮控制、操作简单方便；外形尺寸：≥930×100×1660mm，通道尺寸：≥710×790mm。 | 3 |
| 8 | 气枪/水枪 | 枪体采用SUS304不锈钢；耐受压力0-0.75MPa；带有不少于八个常用喷头、可分别用于水冲洗和压缩空气干燥； | 15 |
| 9 | 密闭下收车 | 全不锈钢材质；门带有密封胶条；门能旋转至≥270°。内置搁板×1，高度可调；采用连杆锁，门锁与把手功能集成；底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2。车底四角安装尼龙防撞块；外形尺寸：≥1060×690×1050mm。 | 4 |
| 10 | 手工清洗槽 | 材质304不锈钢，可上下移动的防护透明罩≥4个；鹅颈型水龙头；内槽尺寸：≥520×420×260mm。单槽数量4个，外形尺寸：≥700×630×950mm；双槽数量4个，外形尺寸：≥1300×630×950mm。 | 8 |
| 11 | 收物台 | 材质不锈钢；配置：两层隔板，三面围挡；外形尺寸：≥1100×600×800mm。 | 6 |
| 12 | 污物接收台 | 材质不锈钢；底部带一层搁板；底部4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2；外形尺寸：≥1100×600×800mm。 | 7 |
| 13 | 污物车（包布回收车） | 不锈钢；管材折弯而成，Z型结构；配备帆布罩；底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2；配置布罩，外形尺寸：≥610×510×950mm。 | 3 |
| 14 | 能量吊塔 | 主材：铝合金，其余为304不锈钢、ABS塑料；配置：主体×1，五孔插座×6，网络接口×2，气源接口×2，搁板×1，A104壁挂升降支架×1； | 8 |
| 15 | 平台车 | 304不锈钢材质；搁板×2；模压凹槽，深度10mm；底部带脚轮，方便移动；外形尺寸：≥900×600×960mm | 3 |
| 16 | 标示牌 | 用于记录器械筐内的器械信息；39×90、80×90mm规格可选，颜色黄、白、蓝、紫、绿五色可选；具备配套固定器械标识牌的彩色标识扎带。 | 150 |
| 17 | 检包工作站台 | 材质：不锈钢；配置：LED灯×2，顶隔板×1，斜口篮筐×6，翻转储物盒×4组，5孔插座×9，网线接口×2，开关×2，气源座×2，4寸万向轮(含刹)×4；外形尺寸：≥2000*1300*1800/850mm。 | 6 |
| 18 | 纸塑包装工作台 | 材质：不锈钢；配置：4寸万向轮(含刹)×4，纸塑袋框×1，纸袋切割机×1，篮筐×1，五孔插座×2，网线接口×1；外形尺寸：≥1100×691×1623mm。 | 3 |
| 19 | 包布检查打包台 | 不锈钢；配置：内嵌式检查灯×1，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，双层抽屉×2；外形尺寸：≥2000×1100×850mm。 | 3 |
| 20 | 包布车 | 不锈钢材质；4列横架；带无纺布压块；底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2；外形尺寸：≥1360×540×1055mm。 | 6 |
| 21 | 器械柜 | 材质不锈钢；双门；4层平板隔板，5层空间，层距300mm（搁板间距可调）；柜门带玻璃视窗；外形尺寸：≥1200×450×1750mm。 | 5 |
| 22 | 敷料存放柜 | 材质不锈钢；推拉门，上下两层独立开门；每层标配一层隔板，层距350（搁板间距可调）；外形尺寸：≥1200×450×1750mm。 | 5 |
| 23 | 敷料存放货架 | 材质不锈钢；平板隔板，中间两层可调高度；配置：搁板×4，脚蹄×4。外形尺寸：≥1000×450×1800mm。 | 3 |
| 24 | 篮筐车 | 全不锈钢材质；单列篮筐车配置：可装载5个篮筐，导轨×5组，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2。数量5个；规格尺寸：≥600×525×1660mm；双列篮筐车可装载10个篮筐，导轨×10组，4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2。数量5个；规格尺寸：≥1374×460×1485mm。 | 10 |
| 25 | 篮筐运输车 | 304不锈钢材质；底部侧面镂空；底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2；外形尺寸：≥870×440×900mm。 | 5 |
| 26 | 干燥/物品工作台 | 材质不锈钢；单侧带3个抽屉和1个橱柜；外形尺寸：≥1100×600×800mm； | 10 |
| 27 | 库房地架、垫板 | 材质：抗菌PP；配置：连接件×1；外形尺寸：≥1200×600×275mm。 | 10 |
| 28 | 库房货架 | 材质不锈钢；单面使用，可装载10个篮筐（篮筐需单独订购），脚杯×4；外形尺寸：≥1100×405×1748mm。 | 15 |
| 29 | 平板送物车 | 304不锈钢材质；把手大圆弧设计；底部带脚轮；外形尺寸：≥915×510×900mm。 | 1 |
| 30 | 更衣柜 | 配置：门×3，锁×3，鞋架×3，衣架×3；外形尺寸：960×500×1800mm | 60 |
| 31 | 鞋柜 | 配置：门×9，锁×9；外形尺寸：960×370×805mm | 60 |
| 32 | ▲智能洗手盆 | 集成皂液、出水、手消功能，集中完成手部的清洗、消毒；盆体材质：陶瓷；防溅水设计；外形尺寸：700 ×618（W×D、单人位），壁挂式水龙头。 | 5 |
| 33 | 手机注油机 | 处理量：手机数量≥3个；工作气源：0.3-0.6MPa。 | 2 |
| 34 | 水加热器 | 容量：≥10L，数字显示；旋钮开关。 | 2 |
| 35 | 除湿机 | 除湿量≥18L/天；水箱容量≥3L；操作方式：触控式。 | 3 |
| 36 | 洗衣机 | 洗涤脱水容量：≥10kg。带烘干功能 | 2 |
| 37 | 洁具间毛巾拖把挂架 | 卡座：单排；卡槽：5拖；挂钩12个。 | 4 |
| 38 | 缓冲间防护服挂钩 | 高低钩，6钩。 | 10 |
| 39 | 更衣室衣服挂钩 | 3钩。 | 60 |
| 40 | ▲手持ATP 检测仪 | 产品精密度: 相对偏差<5%；具备检测保护模块：内置倾角传感器，仪器倾斜角大于15°自动报警；遮光罩闭合检测模块，当遮光罩没有完全闭合，仪器自动报警。存储数据量≥8000条；仪器可手持或台式放置 | 1 |
| 41 | 有盖精密器械网篮 | 网孔要求：1*1mm；材质304不锈钢，且带盖；规格80×80×50mm，5个；规格120×120×50mm，5个；规格200×100×50mm，5个 | 15 |
| 42 | 普通器械网篮 | 材质316不锈钢；规格480×250×50mm，20个；规格340×250×70mm，20个；规格240×250×50mm，20个 | 60 |

★五、报价方式

本项目投标报价为固定总价，投标报价应包括招标文件所确定的采购范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等）、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标单位应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括投标人办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。

★六、交货期及交货地点

1.交货日期：合同签订后60天内完成合同范围内所有设备的供货、安装调试。

2.交货地点：中标人负责将货物运到采购人指定地点和楼层，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

★七、验收标准

1.产品到达交货地点后，采购人和中标人在2日内共同检验产品数量、质量等状况，由中标人负责并承担相关费用，采购人应积极配合。中标单位进行安装调试并经过性能测试后，由采购人组织联合验收小组验收。验收合格后，双方在《验收报告》上签字确认。

2.对产品的外观或质量问题，采购人应在发现和应当发现之日起30日内向中标人提出书面异议，中标人在接到书面异议后，应当在2日内负责处理。采购人逾期提出的，对所交产品视为符合合同的规定。

3.经双方共同验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。

★八、质保期及售后服务

（一）质保期：投标人报价时须承诺所供货物免费质保期≥2年（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。中标单位对质保期内所发生的设备维护、维修、更换等一切费用负责。提供设备关键配件清单（包括但不限于名称、型号、参考价格等）

（二）售后服务

1.质保期内免费更换零配件（人为损坏除外），质保期满后实行终身有偿维修保养。投标人接到保修请求，维修应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，排除故障；48小时内解决故障问题，恢复设备正常使用。必要时应向采购人提供应急备用设备。质保期后，中标人提供终生服务，保证零配件的供给。

2.质保期结束，不能视为中标人对合同货物中存在的可能引起货物损坏的潜在缺陷所应负责任的解除。潜在缺陷指货物在制造过程中未被发现的隐患，投标人对纠正潜在缺陷应负责任，其时间应延续至质保期终止后贰年。当发现这类潜在缺陷时（经双方确认），投标人应立即予以无偿修复或更换。

3.投标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及响应文件中的“售后服务承诺”提供服务。

4.因投标人所提供的产品，造成采购人设备损坏或其他损失，以及其他第三方损失的，一经核实，投标人必须赔偿采购人或第三方因此造成的所有损失。

5.投标人所提供货物必须是全新未使用的并符合国家有关技术标准。

6.投标人应在交付货物的同时向采购人提供产品全套随机资料一套（包括但不限于含产品合格证书、使用维护说明书、验收报告书、原厂保修单等）。根据采购人要求免费提供并安装操作应用软件。

7.终身提供应用技术服务，设备出现故障时保证24小时内服务维修响应。

8.质保期过后，对于货物维修只收取基本材料备件费，不收取工时费。

9.备件要求：

（1）投标人应设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应技术及维修服务。

（2）投标人应配置工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务；配置专职设备工程师驻场至少1年。

（三）人员培训

1.对采购人员工进行该技术内容操作使用和维护保养的培训不少于16小时。

2.对采购人员工进行设备安全培训。

3.提供设备运行、调试、维护过程中必要的专用工具、软件，以及对相关人员进行工艺设置、设备运行、调试和维护过程中相关的专用工具及软件使用的培训。

4.中标人应免费提供一定数量的培训资料。

★九、付款方式（以合同签订为准）

合同签订后，采购人支付30%款项；安装调试验收合格，临床科室开具领用单，开具发票入库后壹个月内付，采购人支付中标人至合同款项的90%；余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

十、其它说明

1.上述要求中加注 “★”符号的指标为关键指标，加注“▲”符号的为重要指标，其他为一般指标。加注“★”符号的关键指标负偏离的，投标文件无效。

第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

| 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数 量 | 单价（元） | 成交总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）：人民币 万 仟 佰 圆整 |  |  |  |  |  |

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。本次报价还包括乙方办理与本货物相关的进口、运输、免税等手续所产生的费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件；

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。

第五条 质量保证

1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第七条 交货和验收

1.乙方应当在合同签订后      天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。

2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。

4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第八条 合同款结算及支付

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3.结算原则：固定总价

4.付款方式：

合同签订后，采购人支付30%款项；安装调试验收合格，临床科室开具领用单，开具发票入库后壹个月内付，采购人支付中标人至合同款项的90%；余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

第九条 伴随服务／售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。

4. 本项目免费保修期为       年。自产品验收合格之日起计算。

第十条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。

6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。

7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十一条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十四条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十五条 争议的解决

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十六条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十七条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。

2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                          单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：

电话：             传真：                电话：            传真：

开户银行：        账号：

第七章   投标文件格式

投标人编制文件须知

1.投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2.对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3.全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4.实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）

投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表

投标人成立不满一年无需提供

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

### 1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏舜天高科有限责任公司

（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

九、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人：（加盖公章）

法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：

日期：   年月日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2-1 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3-1 本项目的特定资格要求（如有）

3-2其他特定资格要求

（1）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须根据投标产品的类别，提供《医疗器械经营企业许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》（复印件）；

（2）投标产品如果属于医疗设备注册范畴的；投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件）；

（3）本项目接受产品代理商或经销商投标；投标产品如果为进口货物的，投标人须提供制造商的授权书（复印件）；

（4）提供投标人代表参加本次政府采购活动半年内连续三个月投标单位为其缴纳社会保障资金的凭据（复印件加盖公章）。

二、商务技术文件格式

1 投标函（实质性格式）

投标函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起XX个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

投标人：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：年月日

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3  授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本授权委托书声明：我___________(姓名)（身份证号码：________________）系_________________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名、职务）（身份证号码：___________）（联系电话：___________）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次项目的投标、签订合同以及与之相关的各项工作。本投标人对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字或盖章生效，特此声明。

投标人公章：

法定代表人、签章或印鉴：                    联系电话：

日期：

附：委托代理人（被授权人）有效期内的身份证正反面。

投标人近三个月内任意一个月（自开标之日往前推）为其缴纳社保的记录。

注：

1.法定代表人参加投标时，不需要提供本授权委托书，需提供本人身份证。

2.投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

5  开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |
| 核心产品品牌： |  |  |  |

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

6  投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 分项 名称 | 品牌商标 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的详细规格、技术参数如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

7  商务条款偏离表（实质性格式）

商务条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________

| 对本项目商务条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号（页码） | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
| …… |  |  |  |  |  |

注：

注：

（1）本表不得删除；

（2）如有偏离项，请于本表中列明偏离内容，如需要可自行延长，其余无偏离内容不须赘述。

（3）根据《第五章、采购需求之第五、六、七、八、九条》的内容应答。

投标人名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

8  技术条款偏离表（实质性格式）

技术条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________

| 序号 | 招标文件技术要求条款 | 投标人技术响应 | 说明 | 佐证材料 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

（1）投标文件中必须提供佐证材料，评委会将根据提供的佐证材料评定投标产品对招标文件技术要求的响应程度。无相关资料证实的，评委会有权做负偏离处理。

（2）投标人需确保提供佐证材料的真实性，如被认定提供实质性虚假材料，将会导致无效投标处理。

（3）“说明”栏请根据实际响应情况填写“符合/正偏离/负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

9 中小企业声明函

说明：

1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。

5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）

6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。

7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日  期：

10  项目实施方案等(包括但不限于如下主题)：

详见评分标准了，格式自拟

11  参加本项目人员一览表（如有）

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖公章）：   ____________

日期：_____年______月______日

13 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

本招标文件的最终解释权归江苏舜天高科有限责任公司所有。

（全文完）