常州市政府采购项目

竞争性磋商文件

项目名称：2025年沿江水质自动站运行维护服务项目

项目编号/包号：JSZC-320411-CZRB-C2025-0015

采 购 人：常州市生态环境监控中心新北分中心

采购代理机构：常州润邦招标代理有限公司

- 目  录

第一章   采购邀请	2

第二章   供应商须知	5

第三章   评审程序、评审方法和评审标准	17

第四章   采购需求	28

第五章   合同草案条款	43

第六章   响应文件格式	61

- 第一章   采购邀请

一、项目基本情况

1.项目编号/包号：JSZC-320411-CZRB-C2025-0015

2.项目名称：2025年沿江水质自动站运行维护服务项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：人民币120万元；项目最高限价：人民币120万元

5.采购需求：本项目为2025年沿江水质自动站运行维护服务项目，服务内容包括对11个水质自动站及4个总磷站进行日常运行维护、预警处理以及数据的收集等。具体要求详见采购需求。服务清单如下：

| 序号 | 标的名称 | 站点数量 | 服务期限 | 预算及最高限价 （万元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动监测站运维 | 10个 | 12个月 | 98.5 | 详见采购需求 |
| 2 | 废水污染源自动监测站运维 | 1个 | 12个月 | 9.5 | 详见采购需求 |
| 3 | 总磷站运维 | 4个 | 12个月 | 12 | 详见采购需求 |

6.合同履行期限：一年。

7.本项目是否接受联合体：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：

1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。说明：中小企业包含中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位和监狱企业视同小微企业。

3.本项目的特定资格要求：

3.1本项目是否接受分支机构参与响应：否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：否；

3.3其他特定资格要求：无。

三、获取采购文件

1.时间：2025年5月7日至2025年5月14日17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台

3.方式：供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg．jsczt．cn/jszc/login）获取电子版磋商文件。

4.售价：0。

四、响应文件提交

截止时间：2025年5月19日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅

五、开启

时间：2025年5月19日14点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目不组织现场踏勘。如有需要，供应商可自行踏勘现场。在成交后不得以未踏勘现场为由向采购人提出其他任何要求。

2.本项目采用不见面交易方式，请供应商认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

技术支持服务热线    0519-85588210

CA认证证书办理  联系电话   0519-85588120

2.1办理CA认证证书

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台“新CA办理指南”，按照程序要求办理

2.2注册

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台下载“用户注册”查阅后进行自助注册。

2.3控件、客户端下载

供应商登录“苏采云”政府采购一体化平台下载、安装驱动。

2.4 获取电子磋商文件

供应商持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子磋商文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取磋商文件的响应无效。

2.5编制电子响应文件

供应商应使用电子响应文件制作客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6提交电子响应文件

供应商应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7电子开标

供应商使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅进行电子化不见面开标。

2.8注意事项

供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：

根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市生态环境监控中心新北分中心

地址：常州市新北区崇义北路2号绿创大厦

联系方式：0519-85281092

2.采购代理机构信息

名称：常州润邦招标代理有限公司

地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）

联系方式：0519-81882063

3.项目联系方式

项目联系人：周叶

电话：0519-81882993

- 第二章   供应商须知

## 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号 | 条目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | 项目属性 | 项目属性： ■服务 □货物 □工程 |
| 2.3 | 科研仪器设备 | 是否属于科研仪器设备采购项目： □是 ■否 |
| 3.1 | 现场考察 | ■不组织 □组织，考察时间：_/__年__/_月_/_日_/__点_/__分 考察地点：_____/______。 |
|  | 磋商前答疑会 | ■不召开 □召开，召开时间：__/_年__/_月__/_日_/__点_/__分 召开地点：______/_____。 |
| 4.2.5 | 标的所属行业 | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业 |
| 10.2 | 报价 | 报价的特殊规定： □无 ■有，具体情形：本项目采用2次报价，响应文件的报价作为首次报价，评审时，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价。 |
| 11.1 | 磋商保证金 | 免收 |
| 12.1 | 响应有效期 | 自提交响应文件的截止之日起算60日历天。 |
| 23.5 | 分包 | 本项目是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求：____/___。 （1）可以分包履行的具体内容：___/____； （2）允许分包的金额或者比例：___/____； （3）其他要求：____/___。 |
| 24.1.1 | 询问 | 询问送达形式：书面形式。 |
| 24.3 | 联系方式 | 接收询问和质疑的联系方式 联系部门：常州润邦招标代理有限公司； 联系电话：0519-81882993； 通讯地址：常州市飞龙东路108号-304室（翠园世家商业街三楼）。 |
| 25 | 代理费 | 收费对象： □采购人 ■成交供应商 收费标准：以成交金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算。服务费取费基数和费率按下表收费标准计算。服务收费按下述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。 序号; 中标金额（万元）; 服务类（费率）. 1; 100以下; 1.5%. 2; 100--500; 0.8%. 3; 500--1000; 0.45%. 缴纳时间：成交供应商领取中标通知书前须向采购代理机构缴纳采购服务费。 |
| 26 | 纸质投标文件 | 供应商中标后向代理机构提供2套纸质投标文件。 |

供应商须知

## 一   说  明

- 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

  - 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。

  - 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

- 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

  - 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

  - 项目属性见《供应商须知资料表》。

  - 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

- 现场考察、磋商前答疑会

  - 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的时间和地点参加。

  - 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

- 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

  - 进口产品

    - 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

  - 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

    - .1中小企业定义：

      - 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

      - 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

      - 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

      - 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

    - 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

      - 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；

      - 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

      - 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

      - 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

      - 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

      - 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

    - 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

    - 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

    - 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

  - 政府采购节能产品、环境标志产品

    - 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

    - 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

    - 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则响应无效；

    - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

    - 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

  - 支持乡村产业振兴管理

    - 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第四章《采购需求》（如涉及）。

  - 正版软件

    - 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品，否则响应无效。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。

    - 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

  - 政府采购创新产品政策

    - 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

- 响应费用

  - 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二   竞争性磋商文件

- 竞争性磋商文件构成

  - 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 采购邀请

- 供应商须知

- 评审程序、评审方法和评审标准

- 采购需求

- 合同草案条款

- 响应文件格式

  - 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则响应无效。

- 对竞争性磋商文件的澄清或修改

  - 采购人或采购代理机构对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取磋商文件的供应商。

  - 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日5日前，以更正公告形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件的截止时间。

## 三   响应文件的编制

- 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

  - 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所报采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆开响应，否则其对该采购包响应无效。

  - 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

- 响应文件构成

  - 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

  - 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

  - 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。

  - 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。

  - 供应商认为应附的其他材料。

- 报价

  - 所有响应均以人民币报价。

  - 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于下列内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

    - 所报货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关服务费用。

    - 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关工程或服务费用。

  - 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

  - 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最终报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其响应无效。

- 磋商保证金

根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收保证金。

- 响应有效期

  - 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其响应无效。

- 响应文件的签署、盖章

  - 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。

  - 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过响应文件编制工具加盖电子签章。

## 四   响应文件的提交

- 响应文件的提交

  - 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。供应商根据竞争性磋商文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。

  - 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

- 响应文件截止时间

  - 供应商应在竞争性磋商文件要求提交响应文件截止时间前，将电子响应文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。

- 响应文件的修改与撤回

  - 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过“苏采云”政府采购一体化平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

  - 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五   评审

- 响应文件的解密与开启

  - 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。

  - 本项目采用不见面交易模式，使用“苏采云”政府采购一体化平台在线进行解密。供应商应在规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为响应无效。

  - 供应商不足3家的，不予解密。

  - 本项目不公开报价。

  - 供应商须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在解密、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由供应商自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。

  - 因本项目采用不见面交易的方式，在解密、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者磋商小组发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者磋商小组指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由供应商承担。

  - 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“苏采云”政府采购一体化平台无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：

1)平台系统发生故障而无法登录访问的；

2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；

5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。

出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。

- 磋商小组

  - 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审事务，独立履行职责。

  - 评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审方法和评审标准

  - 见第三章《评审方法和评审标准》。

## 六   确定成交

- 确定成交供应商

  - 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，由采购人依法确定。

- 成交公告与成交通知书

  - 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后2个工作日内，在常州市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为1个工作日。

  - 成交通知书是合同的组成部分，对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，将依法承担法律责任。

- 终止

  - 在采购中，出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

    - 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行”的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

    - 平台系统出现序号17.7的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的

- 签订合同

  - 采购人与成交供应商将在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

  - 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

  - 联合体获得成交资格的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

  - 政府采购合同不能转包。

  - 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则响应无效。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 询问与质疑

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

    - 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 质疑

    - 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由供应商派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

    - 磋商文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及供应商资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，供应商应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

    - 质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）

    - 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

    - 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

  - 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

- 代理费

  - 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。

- 第三章   评审程序、评审方法和评审标准

## 一、评审程序

1	响应文件的资格性检查和符合性审查

  - 磋商小组将根据《资格性检查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格性检查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

  - 《资格性检查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

  - 《资格性检查要求》见下表：

资格性检查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》 |  |
| 1-1 | 供应商资格声明函 | 提供了符合采购文件要求的《供应商资格声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 1-2 | 供应商信用记录 | 查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：提交响应文件截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式响应的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。 | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 2 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-1 | 中小企业声明函 | 本项目专门面向中小企业采购，必须提供： 1、供应商单独参与磋商的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。 2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》中如实填报。上述中小企业如为监狱企业或残疾人福利性单位应在声明函中如实列明单位性质，并按注1或注2要求提供证明材料。 注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 注2：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。 | 格式见《响应文件格式》 |
| 2-3 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3 | 本项目的特定资格要求 | 见第一章《采购邀请》 | 提供证明文件复印件 |
| 4 | 营业执照 | 有效期内的营业执照 | 提供证明文件复印件加盖投标人公章 |

  - 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素 | 审查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书 | 按磋商文件要求提供响应函、法定代表人资格证明书（或授权委托书）和政府采购供应商信用承诺书； |
| 2 | 响应完整性 | 未将一个采购包中的内容拆开响应； |
| 3 | 响应报价 | 响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； |
| 4 | 报价唯一性 | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）； |
| 5 | 响应有效期 | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的； |
| 6 | 签署、加盖公章 | 按照磋商文件要求签署、加盖公章的； |
| 7 | 实质性格式 | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供； |
| 8 | ★号条款响应 | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求的； |
| 9 | 报价的修正 （如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有） |
| 10 | 公平竞争 | 供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的； |
| 11 | 串通响应 | 不存在《政府采购货物和服务招标响应管理办法》视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律 性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出； |
| 12 | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的； |
| 13 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

- 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最终报价

  - 磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

  - 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

  - 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

  - 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

  - 响应文件的澄清、说明或者更正：

评审过程中，磋商小组会将通过“苏采云”政府采购一体化平台以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

  - 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内通过“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅提交最终报价。

  - 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最终报价的供应商可以为2家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

  - 最终报价是供应商响应文件的有效组成部分。

  - 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

  - 磋商报价次数：按《供应商须知资料表》规定

- 最终报价的算术修正及政策调整

  - 最终报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最终报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。

  - 最终报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：___________

■无，按下述3.2.2-3.2.5项规定修正。

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最终报价一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

    - 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

  - 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策：专门面向中小企业采购项目，评审时价格分不予扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。专门面向中小企业采购的项目，评审时价格分不作扣除。

    - 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

    - 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

    - 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

    - 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

    - 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

    - 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。

    - 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

    - 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：___/___。

- 磋商环节及提交最终报价后如出现以下情况的，供应商的响应文件无效：

  - 供应商对实质性变动不予确认的；

  - 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

  - 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最终报价的；

  - 如供应商的最终报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；

  - 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；

  - 最终报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；

  - 其他：___/___。

- 评审方法和评审标准

  - 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

  - 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

  - 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）__/____。

  - 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）___/___。

- 确定成交候选人名单

  - 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

  - 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最终报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

  - 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

- 报告违法行为

  - 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

## 评审标准

| 序号 | 评分 因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 16 | 满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×分值。 | 专门面向中小企业采购项目，价格分不作扣除 |
| 2 | 主观分 | 48 |  |  |
| 2.1 | 运行维护组织实施方案 | 10 | 供应商根据项目需求提供运行维护工作组织实施方案，至少包括：组织架构、管理制度、工作流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的组织实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得10分； 2、提供了内容较为完整的组织实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，方案基本合理、可行，满足项目要求的，得8分； 3、提供了常规、通用的组织实施方案，但细节有待完善，与本项目的贴合程度一般，能满足项目基本要求的，得6分； 4、方案简单粗糙，基本满足项目要求得4分 - 未提供或提供的组织实施方案无法满足项目要求的不得分。 |  |
| 2.2 | 数据审核实施方案 | 10 | 供应商根据项目需求提供数据审核实施方案，至少包括水站监测数据审核的责任分工、审核内容、审核流程、审核手段、异常数据判断处理标准、审核质量管理等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得10分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的，得8分； 3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，能满足项目基本要求的，得6分； - 4、方案简单粗糙，基本满足项目要求得4分 - 未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的不得分。 |  |
| 2.3 | 质量控制实施方案 | 10 | 供应商根据项目需求提供质量控制实施方案，至少包括水站运维质量控制的责任分工、人员、仪器设备、场所环境、物资服务等方面的质量控制措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得10分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的，得8分； 3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，满足项目基本要求的，得6分； - 4、方案简单粗糙，基本满足项目要求得4分 - 未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的不得分。 |  |
| 2.4 | 应急响应方案 | 10 | 供应商根据项目需求提供应急响应实施方案，至少包括数据/水质异常、系统故障、突发环境事件、自然灾害（洪水、台风等）、重大活动等情况的责任分工、处置流程、保障措施等。 1、提供了内容详实、表述清晰的实施方案，对项目的需求认识精准全面，阐述分析准确，可操作性、针对性强，完全满足且优于项目要求的，得10分； 2、提供了内容较为完整的实施方案，对项目的需求认识基本准确，阐述分析具体，但细节有待完善，方案基本合理、可行，满足项目要求的，得8分； 3、提供了常规、通用的实施方案，但针对性不强，合理性、可行性一般，较满足项目要求的，得6分； 4、方案简单粗糙，基本满足项目要求得4分 未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的不得分。 | 。 |
| 2.5 | 备机备品备件及耗材配置方案 | 8 | 1、供应商根据项目需求提供备机、备品备件及耗材配置方案。方案完整合理，符合项目要求，得8分；方案较完整，较符合项目需求，得6分；方案简单粗糙，基本满足项目要求得4分；未提供或提供的实施方案无法满足项目要求的不得分。 注：须提供详细备机、备品备件及耗材名称及种类、配套使用的设备、更换周期清单，并承诺中标后，在站点交接前按清单配备，否则不得分。 |  |
| 3 | 客观分 | 36 |  |  |
| 3.1 | 企业业绩 | 9 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至磋商公告发布之日止，具有运维固定式地表水水质自动监测站的业绩，运维站点至少覆盖常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮等9个指标且运维时间满一年，提供一份业绩合同得3分，最高9分。 响应文件中提供完整的业绩合同扫描件（每份合同运维水站不少于2个）并加盖供应商公章，否则不得分。同一单位项目不同年度合同不累计得分。 |  |
| 3.2 | 综合实力 | 4 | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有一类证书得1分，最高得4分。 响应文件中提供证书复印件并加盖供应商公章，否则不得分。 |  |
| 3.3 | 实验室资质 | 6 | 供应商自有或控股具备CMA资质的检验检测机构或与具备CMA资质的检验检测机构签订委托协议。至少覆盖水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、石油类等项目的资质能力。 1.供应商自有或控股CMA资质的检验检测机构的、供应商与CMA资质的检验检测机构已签订委托协议的，得6分； 2.供应商承诺中标后2周内与CMA资质的检验检测机构签订委托协议的，得4分； 3.供应商未有或未委托且未承诺委托CMA资质的检验检测机构的不得分。 响应文件中提供： 1）提供资质能力清单，包括但不限于检测能力、检验检测机构性质（自有/委托）、地址（与证书一致）、联系人及电话，及证明材料对应的页码等。 2）提供有效期内CMA资质证书及检测项目附表的复印件并加盖检验检测机构公章。 3）如为自有或控股检验检测机构，须提供所有权或控股证明文件。 4）如为委托的检验检测机构，需提供委托协议，协议中应包含试剂和标准样品配制、水样比对、委托监测、应急监测等服务内容。 未按上述1）-4）项要求提供证明材料的，不予认可，不得分。 |  |
| 3.4 | 人员配置 | 9 | - 项目组成员 - 1.具有环境类中级及以上工程师职称并具有《中国环境监测总站地表水环境监测技术与运维管理培训合格证》，有1人得3分，最高得6分。 2.具有《中国环境监测总站地表水环境监测技术与运维管理培训合格证》或《中国环境监测总站地表水环境监测技术培训合格证书》的，有一人得1分，最高3分； 1、2两项中满足要求的人员不能重复得分。响应文件中提供详细的人员列表、职称证书、考核（或培训）合格证明复印件近3个月（开标之日起往前推）供应商为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件并加盖供应商公章。未按要求提供证明材料或证明材料不足以证明的，不予认可，不得分。 |  |
| 3.5 | 联网及信息化承诺 | 8 | 供应商承诺无条件配合甲方开展自动站联网及信息化改造等工作，并承担相应站点端通讯传输改造所涉及的费用，得8分。不承诺不得分。提供承诺函并加盖供应商公章。 |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |

- 第四章   采购需求

一、采购标的

1.采购标的：2025年沿江水质自动站运行维护服务项目

2.采购需求：本项目为2025年沿江水质自动站运行维护服务项目，服务内容包括对11个水质自动站及4个总磷站进行日常运行维护、预警处理以及数据的收集等。具体要求详见采购需求。服务清单如下：

| 序号 | 标的名称 | 站点数量 | 服务期限 | 预算及最高限价 （万元） | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动监测站运维 | 10个 | 12个月 | 98.5 | 详见采购需求 |
| 2 | 废水污染源自动监测站运维 | 1个 | 12个月 | 9.5 | 详见采购需求 |
| 3 | 总磷站运维 | 4个 | 12个月 | 12 | 详见采购需求 |

3.项目预算金额：人民币120万元；项目最高限价：人民币120万元

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1.服务期限：1年。

2.实施地点：采购人指定地点。

（二）付款条件（进度和方式）

1.合同签订生效后，供应商开展全部服务内容，进入全托管服务期，采购人支付合同金额的30%；运行期满6个月，采购人支付合同金额的30%；一年服务期满后，采购人根据运维服务考核情况支付剩余的合同款（无息）。

2.本项目按照实际服务站点及考核情况按实结算。

三、服务内容及要求

（一）站点清单

表1 站点情况及主要仪器品牌型号统计表

| 序号 | 站点名称 | 监测指标及相应仪器品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排江总管（废水污染源自动监测站） | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，皖仪WS1806）、化学需氧量（皖仪WS1501）、氨氮（皖仪WS1503）、总磷（皖仪WS1504）、石油类（国泓MQPC-10）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 2 | 录安洲中心站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 3 | 录安洲东站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 4 | 录安洲西站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 5 | 录安洲洲头站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 6 | 老德胜河站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 7 | 茅庵站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 8 | 南荫站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 9 | 川心港站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 10 | 大圩站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 11 | 剩银河站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBE TP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 12 | 七圩埭站 | 总磷 |
| 13 | 郭村 | 总磷 |
| 14 | 袁家村 | 总磷 |
| 15 | 韩家塘 | 总磷 |

备注：其中排江总管为废水污染源自动监测站

（二）服务内容及要求

1、总体要求

  - 供应商必须根据运行维护水站的数量、位置、分布和设施设备配置、性能等情况，配备满足运维工作要求的人员、仪器设备、物资服务、工作场所和车辆保障等资源。

  - 供应商须配合采购人围绕站点开展基础设施保障工作，包括站点内部布局变化、管路变动、安全与文化设施等，费用包含在投标报价中。

  - 供应商通过智能质控、自动核查校准和故障自检等不同技术手段和方式自主对运维站点进行无人化运维改造，需待采购人同意后实施，允许供应商替代相应数量的现场运维内容和运维频次等。

  - 鼓励供应商构建智能化的运维管理平台（含网络端和手机移动端），详细记录运维管理流程和日志，并实现对关键运维环节的拍照、定位、录入等功能，以便采购方能够有效掌握远程监控运维的进度。

  - 供应商最迟须在中标后5个工作日内完成交接，交接工作未能按时完成的，由供应商对站点开展手工监测并承担手工监测产生的费用。

2、技术要求

2.1 供应商须严格执行《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ 915-2017）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2022〕494号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB 32/T 4536-2023）、《江苏省污染源自动监测监控及数据质量控制技术规范（试行）》（苏环发〔2022〕4号）、《水污染源在线监测系统（CODCRr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCRr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）等标准和技术文件要求。

当采购人依据国家或省有关规定和技术文件要求提出新的水站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，采购人保留对文件的解释权。

2.2 供应商须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经采购人审核确认后，开展水站运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，供应商须配合完成站点运维交接工作。

2.3 供应商须根据站点情况和工作实际，制定项目的组织实施方案，对运行维护服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。针对每一个运维站点，制定并实施“一站一策”技术方案，供应商须选择合适的预处理条件以及仪器、系统关键参数，确定不同站点仪器养护的内容和最低频率，关键零部件和耗材种类规格和更换周期，运行维护和质量控制的要求和频次等，编制明确的运维工作标准和作业流程。开展运维工作时，运维人员应对运维过程中的关键环节和步骤进行拍照并填写相关记录。

2.4 运维人员按技术规范要求每日开展站点远程监控工作，形成远程监控日志，工作内容包括但不限于：

2.4.1 地表水自动站

（1）检查数据采集与传输状况，监测数据有无异常情况，确认监测数据和运行日志是否完整；

（2）根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性；

（3）每日上午10点前对前一天监测数据审核并对异常数据标记；

（4）查看流向、采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置；

（5）根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置；

（6）采购人要求的其他远程监控工作。

2.4.2 废水自动站

（1）每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况应前往站点检查。

（2）采购人要求的其他远程监控工作

2.5 运维人员按相关技术规范要求每周开展站点现场巡检工作，形成每周巡检台账，工作内容包括但不限于：

2.5.1 地表水自动站

（1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、流向、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

（2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；对季节性断流、河道改变明显的断面水站采水系统进行加固、调整采水泵，保证采水系统在任何情况下均正常采水；

（3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；

（4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房及周边环境干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常，查看站房有无雨水渗漏、地基塌陷等情况，站房周围的杂草、积水和垃圾应及时清除，保持站房及周边环境干净整洁；

（5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀、管路保温材料工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

（6）检査五参数池、沉沙池、样水杯、液位计、相关管路是否干净,对常规五参数监测仪器电极进行清洗和维护，发现电极老化或损坏应及时校准或更换；

（7）检查采配水系统反清洗功能是否正常,异常时对清洗水压力和清洗时间进行调整,以保证清洗功能正常；

（8）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

（9）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；

（10）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂的更换周期原则上不超过30天，试剂更换后，应按需求完整填写并粘贴试剂标签，同时进行仪器校准或标样核查，并做好记录；

（11）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

（12）采购人要求的其他现场巡检工作。

2.5.2 废水自动站

(1)每 7d 对水污染源在线监测系统至少进行 1 次现场维护；

(2)检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，每月对水泵和过滤网进行清洗。；

(3)检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常；

(4)对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗；

(5)检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求每月（30个自然日为周期）更换标准溶液和试剂；

(6)检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致；

（7）监测站房面积应满足不同监控站房的功能需要并保证水 污染源自动监测设备的摆放、运转和维护，使用面积应不小于 15m ²，站房高度不低于 2.8 m，与采样点的距离应小于 50 m，保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

（8）对在线监测仪器的操作、参数修改等动作，以及修改前后的具体参数都要通过纸质或电子的方式记录并保存，同时在仪器的运行日志里做相应的不可更改的记录，应至少保存1 年。

（9）纸质或电子记录单中需注明对在线监测仪器参数的修改原因，并在启用时进行确认

（10）对在线监测仪器的操作、参数的设定修改，应设定相应操作权限。

（11）应保证数据采集传输仪，在线监测仪器与监控中心平台时间一致。水质自动分析仪和数据采集传输仪应能存储至少一年的数据，数据传输应符合 HJ 212 的规定，上报过程中如出现数据传输不通的问题，数据采集传输仪应对未传输成功的数据作记录，下次传输时自动将未传输成功的数据进行补传，以月为周期，计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于 90%。

（12）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

（13）对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

（14）其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的更换工作。

（15）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

（16）采购人要求的其他现场巡检工作。

2.6 运维人员按相关技术规范要求定期开展站点现场养护工作，形成维护台账，工作内容包括但不限于：

2.6.1 地表水自动站

（1）每月进行一次仪器校准工作；

（2）每月清洗采水单元、配水与预处理单元，取样系统管路、内部管路、各类探头，设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；

（3）每月备份与存储监测数据，备份时间应不低于3年；

（4）每月检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

（5）每月检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

（6）每月检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；

（7）每季度启停各泵、阀，电极，探头，各类活塞、密封圈、内部导管、连接头检查工作状态是否正常；

（8）每半年进行一次仪器准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收率的检查；

（9）每年至少进行 1 次水站的监测仪器设备保养检修；

（10）每年开展站房全面养护，对温控设备和保温设施进行一次专业保养维护，更换站房内消防装置，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告；

（11）根据要求或结合实际运行情况，对检测器光源、电极、计量装置传感器以及加热装置和温控装置等仪器关键零部件工作状态进行检查，及时进行维修或更换，维修或更换后重新对仪器进行校准并做好记录；

（12）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有运维方须及时将气泡排出

（13）采购人要求的其他现场养护工作。

2.6.2 废水自动站

(1)每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪

分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

(2)水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

(3)pH 水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

(4)温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。

(5)水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，每季度检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

（6）每月进行一次仪器校准。

（7）对化学需氧量，氨氮，总磷选用浓度约为现场工作量程上限值 0.5 倍的标准样品每月进行自动标样核查。

（8）化学需氧量、氨氮、总磷、pH、水温每月至少进行一次实际水样比对试验记录

（9）运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应做好记录。

（10）保证监测站房的安全性，访客进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，运维人员每次进出应填写巡检记录

（11）每季度对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照 GB 18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

（12）采购人要求的其他现场养护工作。

2.7 运维人员按要求开展站点质量控制工作，质控措施、技术要求及频次应满足技术规范、技术文件、仪器出厂文件等要求，质控措施包括但不限于：标准溶液核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收率测试、实际水样比对等。质控措施及实施频次见表2，质量控制技术要求见表3。

2.7.1 地表水自动站

表2 质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 最低频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅱ类水 | Ⅲ～劣Ⅴ类水 |  |  |
| 标准溶液核查 | √ | √ | 1次/7 d | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 集成干预检查 | / | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 加标回收率测试 | / | √ | 1次/月 |  |
| 实际水样比对 | √ | √ | 1次/月 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 消解率检查 | √ | √ | 1次/季度 | 总磷 |

表3 质量控制技术要求

| 仪器类型 | 质控措施 | 性能指标 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器 | 零点标准溶液核查 | 相对误差 | ±100% |  |  |
|  | 跨度标准溶液核查 | 相对误差 | ±10% |  |  |
|  | 多点线性核查 | 相关系数r | ≥0.98 |  |  |
|  |  | 相对误差 | 浓度＞20%标样核查上限值 | ±10%以内 |  |
|  |  | 相对误差 | 浓度≤20% 标样核查上限值 | 参照低浓度核查要求 |  |
|  | 加标回收率测试 | / | 80%～120% |  |  |
|  | 集成干预检查 | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |
|  | 实际水样比对 | 相对误差 | Cx＞BⅣ | ≤20% |  |
|  |  |  | BⅡ＜Cx≤BⅣ | ≤30% |  |
|  |  |  | Cx≤BⅡ | ≤40% |  |
|  |  |  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为GB 3838规定的水质类别限值； ③总氮河口无水质类别标准，可参考湖库标准。 |  |  |
| 水温水质自动监测仪器 | 实际水样比对 | 绝对误差 | ±0.5 ℃以内 |  |  |
| pH水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 绝对误差 | ±0.15以内 |  |  |
|  | 实际水样比对 | 绝对误差 | ±0.5以内 |  |  |
| 溶解氧水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 绝对误差 | ±0.3mg/L以内 |  |  |
|  | 实际水样比对 | 绝对误差 | ±0.5mg/L以内 |  |  |
|  |  | / | 溶解氧自动监测仪与便携仪器均过饱和时，比对结果合格。 |  |  |
| 电导率水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 绝对误差 | 标准溶液值≤100μS/cm |  | ±5μS/cm以内 |
|  |  | 相对误差 | 标准溶液值＞100μS/cm |  | ±5%以内 |
|  | 实际水样比对 | 绝对误差 | 便携检测结果≤100μS/cm |  | ±10μS/cm以内 |
|  |  | 相对误差 | 手工监测结果＞100μS/cm |  | ±10%以内 |
| 浊度水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 相对误差 | 30NTU＜标准溶液值≤50 NTU |  | ±15%以内 |
|  |  | 相对误差 | 50NTU＜标准溶液值＜1000 NTU |  | ±10%以内 |
|  | 实际水样比对 | 相对误差 | 30NTU＜便携检测结果≤50 NTU |  | ±30%以内 |
|  |  | 相对误差 | 50NTU＜便携检测结果＜1000 NTU |  | ±20%以内 |
|  |  | / | 浊度自动监测仪与便携仪器均≤30NTU或≥1000NTU时，判定比对结果合格 |  |  |
| 总磷水质自动监测仪器 | 消解率核查 | 相对误差 | ≥95% |  |  |

2.7.2 废水自动站

CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN 、pH、水温等水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对试验

水污染源在线监测仪器运行技术指标

| 仪器类型 | 技术指标要求 | 试验指标 合格限值 | 样品数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr、 TOC水质 自动分析 仪 | 采用浓度约为现场量程上限值0.5 倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样CODCr<30 mg/L （用浓度为20～25 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5 mg/L | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时应至少有2对满足要求；4对时应至少有3对满足要求；5对以上时至少需4对满足要求 |
|  | 30 mg/L≤实际水样CODCr<60 mg/L | ±30% |  |
|  | 60 mg/L≤实际水样CODCr<100 mg/L | ±20% |  |
|  | 实际水样CODCr≥100 mg/L | ±15% |  |
| NH3-N水 质自动分 析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5 倍的标准品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样氨氮<2 mg/L（用浓度为1.5 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3 mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样氨氮≥2 mg/L | ±15% |  |
| TP水质自 动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样总磷<0.4 mg/L（用浓度为0.2 mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） |  |  |
|  |  | ±0.04 mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样总磷≥0.4 mg/L | ±15% |  |
| 石油类水质自动分析仪 | 实际水样比对 | ±20% | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时应至少有2对满足要求；4对时应至少有3对满足要求；5对以上时至少需4对满足要求 |
| pH水质自 动分析仪 | 实际水样比对 | ±0.5 | 1 |
| 温度计 | 现场水温比对 | ±0.5 ℃ | 1 |

2.8 维护后质量控制实施要求包括但不限于：

在运行维护期间，供应商必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求，使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

2.8.1 地表水自动站

（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准；

（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。

（4）采购人要求的其他质量控制措施。

2.8.2 废水自动站

（1）水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。维修和更换的仪器，可由第三方或运行单位自行出具比对检测报告。

（2）数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

（3）运行单位应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

（4）水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于 6 h，数据报送每天不少于 4 次，监测技术要求参照 HJ 91.1 执行。

（5）采购人要求的其他质量控制措施。

2.9 供应商须每月编制运维报告，包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及计划外运维工作开展情况等。

2.10 供应商须制定项目的质量控制组织实施方案，明确责任分工，对人员、仪器设备、场所环境、物资服务、流程步骤等影响质量的各要素采取有效的质量控制措施。

2.11 供应商须制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，按要求完成数据二级审核，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。

2.12 供应商须制定项目的应急响应实施方案，包括但不限于数据/水质异常情况的识别与响应、现场核实和故障处理；应对恶劣天气、自然灾害、疫情等不可抗力情况；配合开展突发环境事件应急监测，重大活动保障，现场参观、调研、检查等工作。

2.13供应商开展定期的水质监测和评估工作，能配合采购方开展环境数据分析研判，具备编制阶段性水环境质量分析报告的能力。

3、保障要求

3.1 供应商须制定项目的资源保障方案，包括但不限于人力资源、车辆、备机、备件、耗材、试剂药品、标准样品、备品备件库、检测服务等资源的配置、质控和管理等内容，并承担相应费用。

3.2 供应商为项目至少配备项目负责人1名、现场运行维护人员3名。同时须保证项目人员的稳定性，未经采购人同意，不得更换。

（1）项目负责人须由供应商授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。须具备中级（或以上）环保类或机电类相关专业方向技术职称。

（2）现场运行维护人员须满足本地化服务需要，常驻项目采购人指定地点专职投入本项目开展运行维护工作。

3.3 供应商须配备不少于3辆运维保障车辆，车辆须适合便携式及应急监测仪器设备摆放，比对样品、备品备件及耗材运输等要求，不小于5座，须为自有或长期租用，年检合格并车险齐全。

3.4 供应商须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮指标仪器备机。仪器备机应通过验收且性能及功能应满足相关国家标准和技术文件要求，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。备机在存放期间须定期维护保养。

3.5 供应商须使用仪器设备原厂生产或经原厂认可的备品备件及耗材，在站点交接前，供应商须按一年期足额配齐包括但不限于表4所列基础备品备件及耗材。对于运行服务期间可能涉及的其他未明确列出的备品备件及耗材，供应商应依据需求自行决定其配置。

表4主要基础备品备件及耗材配置要求

| 名称 | 更换周期 |
| --- | --- |
| 样品管及接头 | 每季度或出现故障时 |
| 试剂管及接头 | 每年或出现故障时 |
| 进样过滤器/滤膜 | 每周或出现故障时 |
| 比色皿组件 | 每年或出现故障时 |
| 温控板 | 每年或出现故障时 |
| 数据板 | 每年或出现故障时 |
| 多通阀 | 每年或出现故障时 |
| 风扇 | 每年或出现故障时 |
| 注射器 | 每年或出现故障时 |
| 溶解氧膜头 | 每年或出现故障时 |
| 五参数电极 | 每年或出现故障时 |
| 氨氮电极 | 每年或出现故障时 |
| 高锰酸盐指数电极 | 每年或出现故障时 |
| 水泵 | 出现故障时 |
| 消解器 | 出现故障时 |
| 电磁阀、止回阀、多通阀 | 出现故障时 |
| 各类型仪器各型主板 | 出现故障时 |

3.6 供应商应设有备品备件库，并须保证备品备件库环境条件满足存放要求，具备备机性能测试环境。项目备机及备品备件须存放于备机及备品备件库，清单实施出入库管理。

3.7 供应商须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）便携式监测仪器，仪器性能应符合国家标准和技术文件要求，并确保在计量检定有效期内且能满足原位监测要求。

3.8 供应商提供服务期间须持续配备合作的CMA资质认定的质量保证实验室或委托用于质量保证的CMA资质认定实验室。CMA资质参数需包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、石油类等指标。

3.9 供应商应建立试剂管理制度和台账，并应向采购人备案试剂配制及使用手册。站点运维试剂配制及配送过程应可溯源，站点使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。

4、其他要求

4.1 站点因故申请停站的，供应商需按照采购人要求提交停运申请及佐证材料。

4.2 站点溶解氧、pH值、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、石油类等在线仪中任意一台及以上仪器因非正常运行导致停运超过48小时，供应商应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

4.3 项目服务期内站点所需的水、电、通讯，防雷设施、灭火设施、安全设施的检查检测和维修维护工作等均由供应商承担。供应商有责任保证站点全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4.4 供应商须按相关管理规定安全收集贮存废液，并按要求做好废液的转移、运输和处置等工作。

4.5 供应商须建立、实施和保持与水质自动监测运维服务相适应的质量管理体系，应覆盖到运维服务全过程和所有环节，并对质量管理体系不断进行优化完善保持质量管理体系的适用性。

4.6 供应商须配合采购人开展相关断面水质溯源工作，提供监测数据综合分析相关技术支持，协助完成各类水质分析报告编制工作。

5、考核办法

5.1 采购人采取单站考核的方式，定期或不定期对站点开展数据有效率、有证标准样品、实际水样比对、固定资产管理以及运行维护规范性等方面的考核。

5.2 数据有效率

（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。

（2）费用支付：

a. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于90%，不扣款。

b. 当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该站点该考核周期运维费的10%。

c. 当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该站点该考核周期运维费的30%。

d. 当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但任一参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%。

e. 当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。

（3）供应商补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传监测监控平台，否则按无效数据处理。

5.3有证标准样品和实际水样比对考核

供应商应配合接受采购人组织实施的有证标准样品和实际水样比对等考核工作。

任一站点出现1个指标盲样考核不合格的，对该站点运维费扣减500元。如3个月内同一站点同一指标连续不合格扣除该考核周期该站点全部运维费25%。

实际水样比对考核未能通过，供应商须自行采集样品并送至具有CMA资质的实验室进行再次比对，并对导致比对不合格的原因进行分析。只有在排除了所有导致比对不合格的因素，并且比对结果合格后，方可停止采样比对。在此期间，相应的自动监测数据将被视为无效数据。

5.4 固定资产

供应商蓄意破坏站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.5 运行维护规范性

经采购人认定，供应商存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月存在以下情形，单个站点一个运维周期中累计满3次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a. 供应商未按时审核数据或数据错审的；

b. 供应商未按要求进行例行维护、未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c. 供应商未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d. 供应商未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的；

e. 供应商未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

f. 站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；

g. 供应商存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）供应商未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。

（3）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。

（5）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，采购人根据实际情况酌情扣款。

5.6数据真实性

在运维周期内，供应商运维管理存在弄虚作假行为的，扣除相应站点100%运维费。

5.7其他要求

在运维周期内，供应商因单个站点被采购方约谈3次及以上，一次性扣除该站点运维费10000元。

四、其他要求

1.安全要求

在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，成交供应商在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由成交供应商自行承担，采购人不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由成交供应商终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由成交供应商自行承担，与他人无涉。

2.偏离要求

如果供应商没有以书面形式对本采购文件的条文提出异议，则意味着供应商所提供的设备和服务完全符合采购文件的要求，如有偏离，请在《采购需求偏离表》中详细列出。

五、报价要求

本项目报价应包括竞争性磋商文件所确定的采购范围相应服务的提供、人员、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，采购人不再支付其他任何费用。报价货币为人民币，评审时以人民币为准。

- 第五章   合同草案条款

合同编号：

2025年沿江水质自动站运行维护服务项目合同

甲方:常州市生态环境监控中心新北分中心

乙方:

签订地点：常州

合同时间:    年  月   日

根据常州润邦招标代理有限公司2025年5月19日进行的竞争性磋商，甲、乙双方就2025年沿江水质自动站运行维护服务项目（项目编号：）项竞争性磋商结果，本着平等互利的原则，通过共同协商，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规，就相关事宜达成如下合同。

一、合同内容

- 标的名称：2025年沿江水质自动站运行维护服务项目

- 标的质量：

- 标的规模（服务内容及要求）：

| 序号 | 名称 | 站点数量 | 服务期限 | 单价（元/月） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动站运维 | 10个 | 12个月 |  |  |  |
| 2 | 废水污染源自动监测站运维 | 1个 | 12个月 |  |  |  |
| 3 | 总磷站运维 | 4个 | 12个月 |  |  |  |
|  | 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

- 履行期限：一年。

- 履行地点：甲方指定地点。

- 履行方式：按合同要求；

二、合同金额

本合同金额为（大写）：   （小写：    人民币。）合同价格包括采购文件所确定的招标范围相应货物和服务的提供、人员、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。

三、服务内容及要求

详见附件

四、保密要求

参加本项目工作的单位和个人，对属于国家秘密、商业机密的信息，必须严格遵守有关保密法律法规，确保不发生失泄密问题。

五、知识产权

1.乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

2.乙方提交的所有响应文件及成果，其所有权均归甲方所有，甲方可任意使用其全部成果。乙方未经甲方允许或授权，不得为本合同规定目的以外的自身利益和其他任何一方利益而使用。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

七、合同转包或分包

- 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

- 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

- 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

1.合同签订生效后，乙方开展全部服务内容，进入全托管服务期，甲方支付合同金额的30%；运行期满6个月，甲方支付合同金额的30%；一年服务期满后，甲方根据运维服务考核情况支付剩余的合同款（无息）。

2.本项目按照实际服务站点及考核情况按实结算。

九、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

1.符合国家及地方相关法律、法规及规范性文件的规定。

2.甲方将对乙方的服务进行考核，具体考核细则由甲方另行制定，双方可签订补充协议。

十一、安全要求

在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。与本项目有关的所有质量、安全问题均由乙方终身负责，如因上述原因造成的一切后果均由乙方自行承担，与他人无涉。

十二、违约责任

- 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值10%的违约金。

- 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额6‰每日向乙方支付违约金，但违约金总额不超过逾期付款总额的10%。

- 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的或不能通过验收的，应当按要求及时整改。否则，甲方有权解除本合同、不予支付后续款项并要求乙方支付合同总额20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

- 十三、不可抗力事件处理

- 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。争议解决过程中发生的费用（包括但不限于仲裁费或诉讼费、公证费、律师费、鉴定费、差旅费、保全费、担保费等），应由违约方承担。

十五、合同生效及其他

- 本合同自双方当事人盖章、签字时生效。

- 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

- 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方、代理机构各执二份。

（以下无正文）

| 甲 方：常州市生态环境监控中心新北分中心 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位名称（章）： | 单位名称（章）： |
| 单位地址：常州市新北区崇义北路2号绿创大厦 | 单位地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 见证方： |  |
| 代理机构： |  |
| 经办人： |  |

附件1：

服务内容及要求

（一）站点清单

表1站点情况及主要仪器品牌型号统计表

| 序号 | 站点名称 | 监测指标及相应仪器品牌型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 排江总管（废水污染源自动监测站） | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，皖仪WS1806）、化学需氧量（皖仪WS1501）、氨氮（皖仪WS1503）、总磷（皖仪WS1504）、石油类（国泓MQPC-10）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 2 | 录安洲中心站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 3 | 录安洲东站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 4 | 录安洲西站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 5 | 录安洲洲头站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 6 | 老德胜河站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 7 | 茅庵站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 8 | 南荫站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 9 | 川心港站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 10 | 大圩站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 11 | 剩银河站 | 水质五参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度，科泽K100）、高锰酸盐指数（科泽K301）、氨氮（WTWTCU/A111）、总磷/总氮（BBETP/TN-PWRⅡ）、流速流量（利声HPLS-H600） |
| 12 | 七圩埭站 | 总磷 |
| 13 | 郭村 | 总磷 |
| 14 | 袁家村 | 总磷 |
| 15 | 韩家塘 | 总磷 |

备注：其中排江总管为废水污染源自动监测站

（二）服务内容及要求

1、总体要求

  - 乙方必须根据运行维护水站的数量、位置、分布和设施设备配置、性能等情况，配备满足运维工作要求的人员、仪器设备、物资服务、工作场所和车辆保障等资源。

  - 乙方须配合甲方围绕站点开展基础设施保障工作，包括站点内部布局变化、管路变动、安全与文化设施等，费用包含在合同价中。

  - 乙方通过智能质控、自动核查校准和故障自检等不同技术手段和方式自主对运维站点进行无人化运维改造，需待甲方同意后实施，允许乙方替代相应数量的现场运维内容和运维频次等。

  - 鼓励乙方构建智能化的运维管理平台（含网络端和手机移动端），详细记录运维管理流程和日志，并实现对关键运维环节的拍照、定位、录入等功能，以便甲方能够有效掌握远程监控运维的进度。

  - 乙方最迟须在中标后5个工作日内完成交接，交接工作未能按时完成的，由乙方对站点开展手工监测并承担手工监测产生的费用。

2、技术要求

2.1乙方须严格执行《地表水自动监测技术规范（试行）》（HJ915-2017）、《关于印发〈国家地表水水质自动监测站运行维护管理实施细则（试行）〉等文件的通知》（总站水字〔2022〕494号）、《环境水质（地表水）自动监测站运行维护技术规范》（DB32/T4536-2023）、《江苏省污染源自动监测监控及数据质量控制技术规范（试行）》（苏环发〔2022〕4号）、《水污染源在线监测系统（CODCRr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ355-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCRr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ356-2019）等标准和技术文件要求。

当甲方依据国家或省有关规定和技术文件要求提出新的水站运维要求时，以新要求为准。如文件中有矛盾之处，以后发布的文件为准，甲方保留对文件的解释权。

2.2乙方须制定站点交接实施方案，内容包括但不限于人员安排、职责分工、交接内容、交接流程等，经甲方审核确认后，开展水站运维交接工作。项目服务期满或因故终止服务，乙方须配合完成站点运维交接工作。

2.3乙方须根据站点情况和工作实际，制定项目的组织实施方案，对运行维护服务各过程环节进行有效的组织实施和管理。针对每一个运维站点，制定并实施“一站一策”技术方案，乙方须选择合适的预处理条件以及仪器、系统关键参数，确定不同站点仪器养护的内容和最低频率，关键零部件和耗材种类规格和更换周期，运行维护和质量控制的要求和频次等，编制明确的运维工作标准和作业流程。开展运维工作时，运维人员应对运维过程中的关键环节和步骤进行拍照并填写相关记录。

2.4运维人员按技术规范要求每日开展站点远程监控工作，形成远程监控日志，工作内容包括但不限于：

2.4.1地表水自动站

（1）检查数据采集与传输状况，监测数据有无异常情况，确认监测数据和运行日志是否完整；

（2）根据质量控制结果、运行日志等信息，判断水站运行情况及数据的可靠性；

（3）每日上午10点前对前一天监测数据审核并对异常数据标记；

（4）查看流向、采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时报告和处置；

（5）根据测试结果综合判断数据有效性，确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时报告和处置；

（6）甲方要求的其他远程监控工作。

2.4.2废水自动站

（1）乙方每天应通过远程查看数据或现场察看的方式检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水污染源在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况应前往站点检查。

（2）甲方要求的其他远程监控工作

2.5乙方运维人员按相关技术规范要求每周开展站点现场巡检工作，形成每周巡检台账，工作内容包括但不限于：

2.5.1地表水自动站

（1）检查采水点周边环境，记录水体颜色、嗅味、流向、水位变化等情况，及时清理漂浮物等杂物；

（2）当水位发生较大变化时应调整采水口位置以保障采水正常；在封冻期前做好采排水管路保温等维护工作；对季节性断流、河道改变明显的断面水站采水系统进行加固、调整采水泵，保证采水系统在任何情况下均正常采水；

（3）通过回看视频确认采水设施、站房是否存在异常情况；

（4）查看站房内外运行环境，确认室内温度、湿度等条件是否满足要求，保持站房及周边环境干净整洁，检查站房外部安防等设施是否正常，查看站房有无雨水渗漏、地基塌陷等情况，站房周围的杂草、积水和垃圾应及时清除，保持站房及周边环境干净整洁；

（5）检查采配水单元是否正常，包括采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵、手阀、电动阀、管路保温材料工作状态以及采排水管路是否存在漏液或堵塞情况，必要时应清洗并排除故障；

（6）检査五参数池、沉沙池、样水杯、液位计、相关管路是否干净,对常规五参数监测仪器电极进行清洗和维护，发现电极老化或损坏应及时校准或更换；

（7）检查采配水系统反清洗功能是否正常,异常时对清洗水压力和清洗时间进行调整,以保证清洗功能正常；

（8）查看水质自动监测仪器及空压机、不间断电源（UPS）、除藻装置、纯水机等辅助设备是否正常，必要时应更换耗材；

（9）检查水质自动监测仪器、控制单元、监控中心平台三者监测数据和运行日志是否一致；

（10）查看试剂使用状况，及时添加或更换试剂，试剂的更换周期原则上不超过30天，试剂更换后，应按需求完整填写并粘贴试剂标签，同时进行仪器校准或标样核查，并做好记录；

（11）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

（12）甲方要求的其他现场巡检工作。

2.5.2废水自动站

(1)每7d对水污染源在线监测系统至少进行1次现场维护；

(2)检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清洗，每月对水泵和过滤网进行清洗。；

(3)检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常；

(4)对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗；

(5)检查各水污染源在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求每月（30个自然日为周期）更换标准溶液和试剂；

(6)检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水污染源在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致；

（7）监测站房面积应满足不同监控站房的功能需要并保证水污染源自动监测设备的摆放、运转和维护，使用面积应不小于15m²，站房高度不低于2.8m，与采样点的距离应小于50m，保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

（8）对在线监测仪器的操作、参数修改等动作，以及修改前后的具体参数都要通过纸质或电子的方式记录并保存，同时在仪器的运行日志里做相应的不可更改的记录，应至少保存1年。

（9）纸质或电子记录单中需注明对在线监测仪器参数的修改原因，并在启用时进行确认

（10）对在线监测仪器的操作、参数的设定修改，应设定相应操作权限。

（11）应保证数据采集传输仪，在线监测仪器与监控中心平台时间一致。水质自动分析仪和数据采集传输仪应能存储至少一年的数据，数据传输应符合HJ212的规定，上报过程中如出现数据传输不通的问题，数据采集传输仪应对未传输成功的数据作记录，下次传输时自动将未传输成功的数据进行补传，以月为周期，计算每个周期内水污染源在线监测仪实际获得的有效数据的个数占应获得的有效数据的个数的百分比不得小于90%。

（12）保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

（13）对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

（14）其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的更换工作。

（15）查看废液收集情况，避免出现泄漏等情况；

（16）甲方要求的其他现场巡检工作。

2.6运维人员按相关技术规范要求定期开展站点现场养护工作，形成维护台账，工作内容包括但不限于：

2.6.1地表水自动站

（1）每月进行一次仪器校准工作；

（2）每月清洗采水单元、配水与预处理单元，取样系统管路、内部管路、各类探头，设备计量单元、反应单元、加热单元、检测单元；

（3）每月备份与存储监测数据，备份时间应不低于3年；

（4）每月检查稳压电源及不间断电源（UPS）输出是否符合要求；

（5）每月检查视频设备功能是否正常，发现问题应及时处置；

（6）每月检查空气压缩机和清水增压泵的工作状态，并对空气过滤器放水；

（7）每季度启停各泵、阀，电极，探头，各类活塞、密封圈、内部导管、连接头检查工作状态是否正常；

（8）每半年进行一次仪器准确度、精密度、检出限、标准曲线和加标回收率的检查；

（9）每年至少进行1次水站的监测仪器设备保养检修；

（10）每年开展站房全面养护，对温控设备和保温设施进行一次专业保养维护，更换站房内消防装置，安排专业机构对防雷设施开展检测、维护或更换工作，并出具报告；

（11）根据要求或结合实际运行情况，对检测器光源、电极、计量装置传感器以及加热装置和温控装置等仪器关键零部件工作状态进行检查，及时进行维修或更换，维修或更换后重新对仪器进行校准并做好记录；

（12）查看分析仪器及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。检查有无漏液，进样管路、试剂管路中是否有气泡存在，如有运维方须及时将气泡排出

（13）甲方要求的其他现场养护工作。

2.6.2废水自动站

(1)每月的现场维护应包括对水污染源在线监测仪器进行一次保养，对仪

分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

(2)水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

(3)pH水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

(4)温度计：每月至少进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换。

(5)水污染源在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，每季度检查及更换易损耗件，检查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

（6）每月进行一次仪器校准。

（7）对化学需氧量，氨氮，总磷选用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品每月进行自动标样核查。

（8）化学需氧量、氨氮、总磷、pH、水温每月至少进行一次实际水样比对试验记录

（9）运行人员在对水污染源在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应做好记录。

（10）保证监测站房的安全性，访客进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，运维人员每次进出应填写巡检记录

（11）每季度对于水污染源在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

（12）甲方要求的其他现场养护工作。

2.7乙方运维人员按要求开展站点质量控制工作，质控措施、技术要求及频次应满足技术规范、技术文件、仪器出厂文件等要求，质控措施包括但不限于：标准溶液核查、多点线性核查、集成干预检查、加标回收率测试、实际水样比对等。质控措施及实施频次见表2，质量控制技术要求见表3。

2.7.1地表水自动站

表2质控措施及实施频次

| 质控措施 | 水质类别 |  | 最低频次 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ～Ⅱ类水 | Ⅲ～劣Ⅴ类水 |  |  |
| 标准溶液核查 | √ | √ | 1次/7d | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 多点线性核查 | √ | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 集成干预检查 | / | √ | 1次/月 | 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 加标回收率测试 | / | √ | 1次/月 |  |
| 实际水样比对 | √ | √ | 1次/月 | 水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 |
| 消解率检查 | √ | √ | 1次/季度 | 总磷 |

表3质量控制技术要求

| 仪器类型 | 质控措施 | 性能指标 | 技术要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮水质自动监测仪器 | 零点标准溶液核查 | 相对误差 | ±100% |  |  |
|  | 跨度标准溶液核查 | 相对误差 | ±10% |  |  |
|  | 多点线性核查 | 相关系数r | ≥0.98 |  |  |
|  |  | 相对误差 | 浓度＞20%标样核查上限值 | ±10%以内 |  |
|  |  | 相对误差 | 浓度≤20%标样核查上限值 | 参照低浓度核查要求 |  |
|  | 加标回收率测试 | / | 80%～120% |  |  |
|  | 集成干预检查 | 相对误差 | ±10%以内 |  |  |
|  | 实际水样比对 | 相对误差 | Cx＞BⅣ | ≤20% |  |
|  |  |  | BⅡ＜Cx≤BⅣ | ≤30% |  |
|  |  |  | Cx≤BⅡ | ≤40% |  |
|  |  |  | 当自动监测结果和实验室分析结果均低于BⅡ时，认定比对实验结果合格。 注：①Cx为实验室分析结果； ②B为GB3838规定的水质类别限值； ③总氮河口无水质类别标准，可参考湖库标准。 |  |  |
| 水温水质自动监测仪器 | 实际水样比对 | 绝对误差 | ±0.5℃以内 |  |  |
| pH水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 绝对误差 | ±0.15以内 |  |  |
|  | 实际水样比对 | 绝对误差 | ±0.5以内 |  |  |
| 溶解氧水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 绝对误差 | ±0.3mg/L以内 |  |  |
|  | 实际水样比对 | 绝对误差 | ±0.5mg/L以内 |  |  |
|  |  | / | 溶解氧自动监测仪与便携仪器均过饱和时，比对结果合格。 |  |  |
| 电导率水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 绝对误差 | 标准溶液值≤100μS/cm |  | ±5μS/cm以内 |
|  |  | 相对误差 | 标准溶液值＞100μS/cm |  | ±5%以内 |
|  | 实际水样比对 | 绝对误差 | 便携检测结果≤100μS/cm |  | ±10μS/cm以内 |
|  |  | 相对误差 | 手工监测结果＞100μS/cm |  | ±10%以内 |
| 浊度水质自动监测仪器 | 标准溶液测试 | 相对误差 | 30NTU＜标准溶液值≤50 NTU |  | ±15%以内 |
|  |  | 相对误差 | 50NTU＜标准溶液值＜1000 NTU |  | ±10%以内 |
|  | 实际水样比对 | 相对误差 | 30NTU＜便携检测结果≤50 NTU |  | ±30%以内 |
|  |  | 相对误差 | 50NTU＜便携检测结果＜1000 NTU |  | ±20%以内 |
|  |  | / | 浊度自动监测仪与便携仪器均≤30NTU或≥1000NTU时，判定比对结果合格 |  |  |
| 总磷水质自动监测仪器 | 消解率核查 | 相对误差 | ≥95% |  |  |

2.7.2废水自动站

CODCr、TOC、NH3-N、TP、TN、pH、水温等水质自动分析仪应每月至少进行一次实际水样比对试验

水污染源在线监测仪器运行技术指标

| 仪器类型 | 技术指标要求 | 试验指标 合格限值 | 样品数量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CODCr、 TOC水质 自动分析 仪 | 采用浓度约为现场量程上限值0.5 倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样CODCr<30mg/L （用浓度为20～25mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±5mg/L | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时应至少有2对满足要求；4对时应至少有3对满足要求；5对以上时至少需4对满足要求 |
|  | 30mg/L≤实际水样CODCr<60mg/L | ±30% |  |
|  | 60mg/L≤实际水样CODCr<100mg/L | ±20% |  |
|  | 实际水样CODCr≥100mg/L | ±15% |  |
| NH3-N水 质自动分 析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5 倍的标准品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样氨氮<2mg/L（用浓度为1.5mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） | ±0.3mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样氨氮≥2mg/L | ±15% |  |
| TP水质自 动分析仪 | 采用浓度约为现场工作量程上限值0.5倍的标准样品 | ±10% | 1 |
|  | 实际水样总磷<0.4mg/L（用浓度为0.2mg/L的标准样品替代实际水样进行测试） |  |  |
|  |  | ±0.04mg/L | 同化学需氧量比对试验数量要求 |
|  | 实际水样总磷≥0.4mg/L | ±15% |  |
| 石油类水质自动分析仪 | 实际水样比对 | ±20% | 比对试验总数应不少于3对。当比对试验数量为3对时应至少有2对满足要求；4对时应至少有3对满足要求；5对以上时至少需4对满足要求 |
| pH水质自 动分析仪 | 实际水样比对 | ±0.5 | 1 |
| 温度计 | 现场水温比对 | ±0.5℃ | 1 |

2.8维护后质量控制实施要求包括但不限于：

在运行维护期间，乙方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为甲方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和甲方要求的考核指标要求，使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

2.8.1地表水自动站

（1）更换试剂（清洗水、标准样品除外）后，应开展空白校准和标样校准；

（2）当监测仪器关键部件更换后，须进行多点线性核查，必要时应开展实际水样比对；

（3）更换备机后，须对备机进行校准、标液核查、多点线性核查，并对监测数据进行分析，若监测数据与更换备机前发生较大变化，应开展实际水样比对。

（4）甲方要求的其他质量控制措施。

2.8.2废水自动站

（1）水污染源在线监测仪器经过维修后，在正常使用和运行之前应确保其维修全部完成并通过校准和比对试验。维修和更换的仪器，可由第三方或运行单位自行出具比对检测报告。

（2）数据采集传输仪发生故障，应在相应环境保护管理部门规定的时间内修复或更换，并能保证已采集的数据不丢失。

（3）运行单位应备有足够的备品备件及备用仪器，对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购。

（4）水污染源在线监测仪器因故障或维护等原因不能正常工作时，应及时向相应环境保护管理部门报告，必要时采取人工监测，监测周期间隔不大于6h，数据报送每天不少于4次，监测技术要求参照HJ91.1执行。

（5）甲方要求的其他质量控制措施。

2.9乙方须每月编制运维报告，包含但不限于采水口清理，采配水管路清洗、仪器定期清洗和保养、试剂更换、耗材更换、仪器校准、关键参数及流程日志检查、废液收集和处理、站房和辅助设施维护，以及计划外运维工作开展情况等。

2.10乙方须制定项目的质量控制组织实施方案，明确责任分工，对人员、仪器设备、场所环境、物资服务、流程步骤等影响质量的各要素采取有效的质量控制措施。

2.11乙方须制定项目的数据审核实施方案，明确责任分工，按要求完成数据二级审核，对数据的审核内容、审核流程、审核规则，内部数据审核制度和数据复核以及运行服务相关视频、日志、关键参数日常审核等内容进行有效实施和管理。

2.12乙方须制定项目的应急响应实施方案，包括但不限于数据/水质异常情况的识别与响应、现场核实和故障处理；应对恶劣天气、自然灾害、疫情等不可抗力情况；配合开展突发环境事件应急监测，重大活动保障，现场参观、调研、检查等工作。

2.13乙方开展定期的水质监测和评估工作，能配合甲方开展环境数据分析研判，具备编制阶段性水环境质量分析报告的能力。

3、保障要求

3.1乙方须制定项目的资源保障方案，包括但不限于人力资源、车辆、备机、备件、耗材、试剂药品、标准样品、备品备件库、检测服务等资源的配置、质控和管理等内容，并承担相应费用。

3.2乙方为项目至少配备项目负责人1名、现场运行维护人员3名。同时须保证项目人员的稳定性，未经甲方同意，不得更换。

（1）项目负责人须由乙方授权全面负责项目的组织实施工作，并有权调动保障项目实施的各类资源。负责项目的沟通协调、技术管理和质量控制，具有最终审批权和解释权。须具备中级（或以上）环保类或机电类相关专业方向技术职称。

（2）现场运行维护人员须满足本地化服务需要，常驻项目甲方指定地点专职投入本项目开展运行维护工作。

3.3乙方须配备不少于3辆运维保障车辆，车辆须适合便携式及应急监测仪器设备摆放，比对样品、备品备件及耗材运输等要求，不小于5座，须为自有或长期租用，年检合格并车险齐全。

3.4乙方须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮指标仪器备机。仪器备机应通过验收且性能及功能应满足相关国家标准和技术文件要求，并通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。备机在存放期间须定期维护保养。

3.5乙方须使用仪器设备原厂生产或经原厂认可的备品备件及耗材，在站点交接前，乙方须按一年期足额配齐包括但不限于表4所列基础备品备件及耗材。对于运行服务期间可能涉及的其他未明确列出的备品备件及耗材，乙方应依据需求自行决定其配置。

表4主要基础备品备件及耗材配置要求

| 名称 | 更换周期 |
| --- | --- |
| 样品管及接头 | 每季度或出现故障时 |
| 试剂管及接头 | 每年或出现故障时 |
| 进样过滤器/滤膜 | 每周或出现故障时 |
| 比色皿组件 | 每年或出现故障时 |
| 温控板 | 每年或出现故障时 |
| 数据板 | 每年或出现故障时 |
| 多通阀 | 每年或出现故障时 |
| 风扇 | 每年或出现故障时 |
| 注射器 | 每年或出现故障时 |
| 溶解氧膜头 | 每年或出现故障时 |
| 五参数电极 | 每年或出现故障时 |
| 氨氮电极 | 每年或出现故障时 |
| 高锰酸盐指数电极 | 每年或出现故障时 |
| 水泵 | 出现故障时 |
| 消解器 | 出现故障时 |
| 电磁阀、止回阀、多通阀 | 出现故障时 |
| 各类型仪器各型主板 | 出现故障时 |

3.6乙方应设有备品备件库，并须保证备品备件库环境条件满足存放要求，具备备机性能测试环境。项目备机及备品备件须存放于备机及备品备件库，清单实施出入库管理。

3.7乙方须配备不少于1套常规五参数（水温、pH值、溶解氧、电导率和浊度）便携式监测仪器，仪器性能应符合国家标准和技术文件要求，并确保在计量检定有效期内且能满足原位监测要求。

3.8乙方提供服务期间须持续配备合作的CMA资质认定的质量保证实验室或委托用于质量保证的CMA资质认定实验室。CMA资质参数需包括水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、石油类等指标。

3.9乙方应建立试剂管理制度和台账，并应向甲方备案试剂配制及使用手册。站点运维试剂配制及配送过程应可溯源，站点使用试剂的纯度需分析纯（AR）以上，标准溶液的试剂纯度应在优级纯（GR）以上。日常质控、核查工作应使用有证标准物质。

4、其他要求

4.1站点因故申请停站的，乙方需按照甲方要求提交停运申请及佐证材料。

4.2站点溶解氧、pH值、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、石油类等在线仪中任意一台及以上仪器因非正常运行导致停运超过48小时，乙方应根据相关规范要求进行补测，并保证补测流程的规范性、质控措施的完整性以及补测数据的可溯源性。

4.3项目服务期内站点所需的水、电、通讯，防雷设施、灭火设施、安全设施的检查检测和维修维护工作等均由乙方承担。乙方有责任保证站点全部资产的完整、安全并处于良好状态。

4.4乙方须按相关管理规定安全收集贮存废液，并按要求做好废液的转移、运输和处置等工作。

4.5乙方须建立、实施和保持与水质自动监测运维服务相适应的质量管理体系，应覆盖到运维服务全过程和所有环节，并对质量管理体系不断进行优化完善保持质量管理体系的适用性。

4.6乙方须配合甲方开展相关断面水质溯源工作，提供监测数据综合分析相关技术支持，协助完成各类水质分析报告编制工作。

附件2:

考核办法

1.甲方采取单站考核的方式，定期或不定期对站点开展数据有效率、有证标准样品、实际水样比对、固定资产管理以及运行维护规范性等方面的考核。

2.数据有效率

（1）正常运行期间数据有效率=（应获取数据-无效数据）/应获取数据×100%。其中，“应获取数据”为按照监测频次要求扣除停运时段后理论应有的监测数据，以平台导出结果为准；“无效数据”为仪器故障、质控不合格期间产生的数据或经数据审核人员审核确认为无效的数据等。

（2）费用支付：

a.当单站考核周期内监测数据有效率不低于90%，不扣款。

b.当单站考核周期内监测数据有效率在80%（含）～90%（不含），扣除该站点该考核周期运维费的10%。

c.当单站考核周期内监测数据有效率在70%（含）～80%（不含），扣除该站点该考核周期运维费的30%。

d.当单站考核周期内监测数据有效率不低于70%，但任一参数考核周期内监测数据有效率低于70%的情形时，增扣该参数考核周期运维费50%。

e.当单站考核周期内监测数据有效率低于70%，扣除该考核周期全部运维费。

（3）乙方补测的数据应满足相关质控要求，并应在规定的时间内上传监测监控平台，否则按无效数据处理。

3.有证标准样品和实际水样比对考核

乙方应配合接受甲方组织实施的有证标准样品和实际水样比对等考核工作。

任一站点出现1个指标盲样考核不合格的，对该站点运维费扣减500元。如3个月内同一站点同一指标连续不合格扣除该考核周期该站点全部运维费25%。

实际水样比对考核未能通过，乙方须自行采集样品并送至具有CMA资质的实验室进行再次比对，并对导致比对不合格的原因进行分析。只有在排除了所有导致比对不合格的因素，并且比对结果合格后，方可停止采样比对。在此期间，相应的自动监测数据将被视为无效数据。

4.固定资产

乙方蓄意破坏站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

5.5运行维护规范性

经甲方认定，乙方存在下列情形的，将根据相应规定进行扣款：

（1）每月存在以下情形，单个站点一个运维周期中累计满3次的，一经查实，扣除该站点运维费5000元。

a.乙方未按时审核数据或数据错审的；

b.乙方未按要求进行例行维护、未定期完成试剂更换、仪器校准、核查等现场维护工作的；

c.乙方未及时响应数据或仪器监测结果出现异常情况并未采取有效措施的；

d.乙方未定期进行站房、采水口及采水构筑物、采水管路、辅助设施等清洁维护工作的；

e.乙方未按要求在平台进行运维记录填写或填写不规范的；

f.站点现场未按要求生成规范性纸质运维记录的；

g.乙方存在其他不符合相关管理技术规范等要求的情形。

（2）乙方未及时发现应当发现的人为干扰情形、或故意隐瞒不报人为干扰情形等的，扣除该站点当月20%的运行服务费。

（3）发现站点出现未经批准的变更，未及时上报或使用虚假信息上报的，扣除该站点考核周期内20%运维费。

（4）仪器设备故障，未在48h内修复或启用备机替换的，每出现1次超期未解决情况扣除该站点当月运维费的10%，扣完为止。

（5）存在其他严重违反合同约定或相关规范要求的情形，甲方根据实际情况酌情扣款。

6.数据真实性

在运维周期内，乙方运维管理存在弄虚作假行为的，扣除相应站点100%运维费。

7.其他要求

在运维周期内，乙方因单个站点被甲方约谈3次及以上，一次性扣除该站点运维费10000元。

- 注：上述格式及内容仅供参考，具体以甲方签订合同时内容为准。

- 第六章   响应文件格式

供应商编制文件须知

1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

响应文件封面（非实质性格式）

响 应 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称：

日      期 ：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定

### 1-1 供应商资格声明函（实质性格式）

供应商资格声明函

致：常州润邦招标代理有限公司

常州市生态环境监控中心新北分中心

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。

二、我单位未被“国家企业信用信息系统”列入经营异常名录或者严重违法企业名单。

三、我单位具有良好的商业信誉（指供应商经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。

四、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。

五、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:

主要设备有：

主要专业技术能力有

六、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

八、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：

2、我单位直接控股的其他单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：

九、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

十、我单位无以下不良信用记录情形：

1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；

2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商：（加盖公章）

法定代表人（或授权代理人）签字或盖章：

日期：    年    月    日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

- 2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

- 2-1 中小企业声明函（实质性格式）

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商非必须提供；当小微企业拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。

（4）其它

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体响应的，《中小企业声明函》由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的的采购项目，供应商应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________

日 期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

- 3  本项目的特定资格要求：无

- 4  响应函（实质性格式）

响应函

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的政府采购活动，并对此项目进行响应。

1. 我方已详细审查全部磋商文件，自愿参与响应并承诺如下：

（1）本响应有效期为自提交响应文件的截止之日起60个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：___________。

与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________

传真____________________________

电话_________________________

电子函件________________________

供应商名称（加盖公章） ___________

日期：_____年______月______日

5  法定代表人资格证明书/授权委托书（实质性格式）

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系（供应商名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的响应文件、进行合同磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。

供应商：（加盖公章）

法定代表人签字、签章或印鉴：

日期：    年    月    日

授权委托书

本人_______（姓名）系________________（投标单位名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改________________（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

委托代理人（签字/签章）：________________

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当采购文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若法定代表人（单位负责人）参与开标的，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》（实质性格式）。

3.供应商为自然人的情形，仅提供身份证复印件并签名，可不提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》和《授权委托书》。

6  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：

一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 7  报价一览表（实质性格式）

报价一览表

项目编号/包号：____________________

项目名称：_______________________

| 响应报价 （人民币：元） | 大写：人民币 小写：¥ |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |

注：1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

8  分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号/包号：___________ 项目名称：__________报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 站点数量 | 服务期限 | 单价（元/月） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表水水质自动站运维 | 10个 | 12个月 |  |  |  |
| 2 | 废水污染源自动监测站运维 | 1个 | 12个月 |  |  |  |
| 3 | 总磷站运维 | 4个 | 12个月 |  |  |  |
|  | 合 计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

供应商名称（加盖公章）：____________

日期：_____年______月______日

- 9  合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_______________     项目名称：_____________________

| 对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）： □无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可） □有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐一列明） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 磋商文件条目号（页码） | 磋商文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 10  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_______________  项目名称：_______________________

| 序号 | 磋商文件条目号(页码) | 磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，则响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

11  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

12  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

13  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：

| 项目时间 | 项目甲方单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖公章）：    ____________

日期：_____年______月______日

- 14  磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料